문서번호	정수과-2521
결재일자	2017.5.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
김동선		서한호	05/16 이달영
협 조
	주무관			박근희
	주무관			경규선

먹는 물 환경측정기기 정도검사 실시 결과 보고

2017. 5

구의아리수정수센터

(정 수 과)

먹는 물 환경측정기기 정도검사 결과 보고

우리 정수센터에서 운영 중인 환경측정기기에 대한 정도검사를 관련법에 따라 실시하고 그 결과를 보고드림

관련 근거

환경분야 시험․검사 등에 관한 법률 제11조 및 동법 시행규칙 제7,8조1항

국립환경과학원 관련고시 제2015-16호 (환경측정기기 정도검사 주기)

정수과 –1163, 먹는물분석과 –325 관련

정도검사 실시 현황

정도검사 대상 먹는 물 환경측정기기

- 탁도(수질연속자동측정기) 3대, 잔류염소(수질연속자동측정기) 1대.

정도검사 일시 : 2017. 4. 26.(1일간)

정도검사 기관 : 한국수자원공사 K-water 융합연구원

정도검사 결과 : 적 합

성능확인 검사 결과

구 분	시험항목	시험기준	측정기별 결과
			1여과지탁도	2여과지탁도	송수 탁도	잔류 염소
탁도, 잔류염소 (수질연속자동 연속측정기)	반복성	측정범위의 2.0%이하	0.05%	0.42%	0.41%	0.55%
	제로 드리프트	측정범위의 3.0%이하	0.09%	0.09%	0.10%	0.00%
	스팬 드리프트	측정범위의 3.0%이하	0.16%	0.62%	0.60%	0.95%
	직선성	주입농도값의±5.0%이내	0.42%	0.04%	0.13%	0.74%
	응답시간	10분(90%)이하	7분	6분	5분	-
검사결과	-		적합	적합	적합	적합

행정사항

정도검사 시행에 따른 정도검사 수수료 지출코자 함.

- 소요금액 : 2,354천원(법정수수료,출장경비)

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 일반운영비, 사무관리비(일반수용비)

첨부 ⁚ 1. 정도검사 증명서, 점검표 및 기록부 1부.

2. 환경측정기기 법정수수료 1부.

3. 환경측정기기 출장여비 기준 1부.  끝