“화재 NO 안전 Want”
	서초소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	현장대응단 저온플라즈마 멸균기 수리완료 보고(알림)

1. 관련 문서

가.현장대응단-6238(2017.08.07.)호 『저온플라즈마 소독기 고장발생 통보서』

나.재난관리과-6323(2017.08.08.)호 『현장대응단 저온 플라즈마 멸균기 고장수리 계획 보고』

다.재난관리과-6383(2017.08.09.)호 『물품검사(수)조서[플라즈마 멸균기 고장 수리]』

2. 위와 관련하여 서초소방서 현장대응단 감염관리실에 사용중인 저온플라즈마 멸균기 고장수리가 완료되어 다음과 같이 보고(안내)드립니다.

가. 완료일자 : 2017. 08. 09.(수)

나. 모 델 명 : 저온플라즈마 멸균기(LOWTEM Crystal 50)

다. 고장내용 : 저온플라즈마 멸균기 내부 펌프오일 누수

라. 방    법 : ㈜로우템 의뢰하여 A/S기사 방문, 펌프오일 및 필터 교체 후 수리 완료함.

붙 임 : 저온플라즈마 멸균기 수리 사진 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	각센터
담당자	배동연		구급팀장	代강명구		재난관리과장	08/14 김승호
협조자
시행	재난관리과-6474	(		)	접수		(		)
우	06550	서울특별시 서초구 사평대로 67 서초소방서	/
전화	02-532-1149	/전송	02-599-0119	/	vaesse@seoul.go.kr	/	부분공개(5)