문서번호	정수과-1029
결재일자	2014.5.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
경규선		代정희중	05/13 오세영
협조
	주무관		김진민

침전지 알칼리도계 고장에 따른 조치 계획

2014. 5.

구의아리수정수센터

(정수과)

침전지 알칼리도계 고장에 따른 조치 계획

제1정수장 침전지 알칼리도계 고장발생에 따른 점검결과 및 향후 조치계획을 보고드림.

알칼리도계 현황

제품명(제조사) : AL-400G(일본 요코가와사)

설치년도 : 2007. 9.

측정지점 : 착수정, 침전지 각 1대(제1정수장 약품투입동 측정기실)

측정기 역할

- 취수원수의 적정 응집처리에 필요한 수질인자로서

- 여름철 알칼리도가 낮은 원수 유입시 알칼리제(가성소다, 소석회) 약품 투입량 결정에 주요 인자로 활용됨.

고장발생 및 점검 결과

고장현황 : 침전지 알칼리도계 터치화면 상부 인식 불능에 따라 교정불가

(측정은 가능하나, 측정값의 정확도를 위한 교정실시 불가)

알칼리도계	터치 화면 인식 불능

점 검 자 : 전기운영7급 김진민, ㈜한성그린(요코가와 대리점) 임종훈

점검결과 및 점검자 의견

- 터치 LCD 패널 노후화에 의한 불량 → 수리불가, 교체필요

- 수입품으로 고가이면서 1개월이상 소요예상

※ 업체 내부 사정(KC 인증)으로 견적 및 발주 5월 하순경부터 가능.

조치 계획

국내 터치 LCD 패널 전문업체 조사 후 수리가능여부 의뢰

- 측정기 업체에 의뢰시 수리에 소요되는 기간이 길어 장마철 수질관리에 애로사항 발생 가능

- 비용이 고가(업체직원예상가 10,000천원이상)로 예산과다 소요 대두

침전지 알칼리도계 운휴

- 사 유 : 수리가능여부 확인을 위해 터치 화면부 반출 필요

- 운휴에 따른 대책 : 일일 시험을 통한 침전지 알칼리도 측정

추진결과에 따른 향후 계획

- 의뢰업체의 교체·수리가 불가능할 경우 → 측정기 업체에 교체·수리 의뢰

- 의뢰업체의 수리가 가능할 경우

→ 측정기 업체와의 비교견적 등을 고려하여 교체·수리 결정.

붙임 : 측정기 업체 점검보고서 1부.  끝.