문서번호	정수과-2674
결재일자	2014.8.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	정수과장
김진민		정희중	08/19 代정희중
협조
	주무관		代김성재

수질자동측정기(일일) 점검결과보고

2014. 8. 18.(월)

구의아리수정수센터

(정수과 수질연구실)

취 수 장 수질자동측정기
기종별	일일 점검사항	점검결과	작업사항 및 수리조치내역
탁도계	: 시료의 적정유입량 점검 : 렌즈오염 및 측정셀 오염여부 점검	양 호
pH계	: 시료의 적정유입량 점검 : 전극의 오염상태 점검	양 호
수 온 계	: 시료의 적정유입량 점검 : 전극의 오염상태 점검	양 호
전기전도도	: 시료의 적정유입량 점검 : 전극의 오염상태 점검	양 호
페 놀	: 시료 및 시약(4종)유입상태 : 측정챔버,광학셀,교반기,튜브상태	양 호
암모니아	: 시료 및 시약의 유입상태 : 전극 및 교반기상태 점검	양 호
시 안	: 시료 및 시약의 유입상태확인 : 전극 및 교반기상태 점검	양 호
T O C	: 시료 및 시약유입상태 점검 : UV램프, ResinBed, DI,실린지상태점검	양 호
잔류염소 (2대)	: 시료 및 시약의 유입상태확인 : 전극, 분석조의 오염제거상태확인	양 호
조 류 측 정 기	: 시료유입상태 및 수조오염 여부 점검 : 펌프튜빙 및 LED셀상태 점검.	양 호
기 타	: 원수수조 및 모래여과기 유지관리 : PLC반 유지관리	양 호

제 1 정수장 수질자동측정기
기종별	일일 점검사항	공정별	점검결과	작업사항 및 수리조치 내역
탁도계	: 시료의 적정유입량 점검 : 측정치와 실험치 비교분석 : 램프 및 랜즈오염상태점검 : 셀내 기포발생여부 점검	착수정	양 호	○금일 정전작업 이후 재가동에 따른 측정기 점검(11:30~14:00) - 시료공급펌프 재가동 및 점검 - 각 공정별 수조청소 및 시료라인세정 - 측정셀세정 및 유출부(우레탄튜브)교체 - 측정기별 비교실험 및 교정 ○알칼리도계: 착수정,침전수 시약제조50ℓ (황산 0.02N)
		침전수	양 호
		여과지별(12대)	양 호
		여과지 배출수	양 호
		여과지 통합수	양 호
		송 수	양 호
pH계	: 시료의 적정유입량 점검 : 전극내부액(Kcl) 점검 : 측정치와 실험치 비교분석 : 표준화작업 실시여부	착수정	양 호
		CO2제어용	양 호
		혼화지	양 호
		응집지	양 호
		침전지	양 호
		송 수	양 호
알카리도계	: 측정치와실험치 비교분석 : 전극 및 측정부 상태점검	착수정	양 호
		침전수	양 호

잔류염소계	: 시료 및 시약의 유입상태 : 측정치와 실험치 비교분석 : 전극,분석조 오염제거상태 : 튜브 오염, 피로도상태	착수정	양 호	○AUTO쟈-테스터: 시약(PAHCS)제조 10ℓ ○시료수펌프: 가동상태(전류,압력) 점검
		TOTAL(착수정)	양 호
		혼화지	양 호
		침전수	양 호
		여과지 통합수	양 호
		정수지 유입수	양 호
		송 수	양 호
전기전도도계	: 시료의 유입상태 : 전극 오염상태	착수정	양 호
		송 수	양 호
입자계수기	: 시료유입,센서,전송,기타	침,여과수	양 호
수 온 계	: 측온저항체(센서)유지상태	착수정	양 호
		송 수	양 호
시료수펌프	: 소음,과열,임펠라,급수상태	공정별	양 호

소모품 및 시약 교체 내역
부 품 명(시 약 명)	규 격	수 량	비 고	관리번호

* 1정수장 정전작업으로 인한 수질측정기 및 시료공급펌프 운전중지 (AM10:10 ~ AM11:30)