문서번호	정수운영과-10224
결재일자	2014.12.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	정수운영과장	광암아리수정수센터소장
변승헌	代지호선	12/15 차윤기

초순수 제조장치 고장 보고

2014. 12

광암아리수정수센터

(정수운영과)

초순수 제조장치 고장 보고

우리정수센터 실험실에서 초순수 제조에 사용되는 초순수 제조장치가 고장으로 수질분석에 지장을 초래함으로 이를 수리하여 수질 관리에 만전을 기하고자 합니다.

1. 기기현황

기기명	모델명	구입년월일	구입금액	용 도
초순수 제조장치	Esse-UP Basic (매래에스티)	2009.4.8	9,680천원	실험용 초순수 제조

2. 고장내역 (별첨 사진참조)

○ 점검자

미래에스티 박재현, 공업연구사 변승헌, 기계운영 6급 권상동,

○ 증 상

전원을 ON으로 하면 경고음과 함께 조작버튼 미작동

○ 원 인

- 전원공급장치(SMPS(파워) 및 아답타) 불량

3. 소요예산(예정) : 150,000원

4. 수리방법

제조사을 통해 SMPS(파워) 및 아답타 교체

<별첨>

<실험실에 설치된 초순수제조장치>	<고장난 파워서플라이 및 어댑터>