수질자동측정기 점검 출장결과 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	황인철	김진국	01/15 서경만

	우리 사업소에 설치․운영되고 있는 수질자동측정기에 대하여 안정적인 운영과 측정값의 신뢰성 확보를 위해 기기점검을 실시하고, 아래와 같이 보고합니다.
2015. 01. 15.
보고자 : 직 환경8급 성명 : 황인철

중부수도사업소장 귀하

□ 일       시 : 2015. 01. 15(목) 13:50 ~ 16:30

□ 장       소 : 삼청가압장

□ 점  검  자 : 환경8급 황인철, 유림테크 장시승 과장, 전형진 사원

□ 점 검 사 항 : 수질측정값 보정 및 기기점검

□ 점검 내용

가. 수질측정값 보정

- 삼청가압장 : 측정기 노후로 인한 메인보드 접촉 컨넥터 이상, 수광부 보드                      노후, 본체부 미세누수, 탁도계 렌즈 세척 와이퍼 모터 콘트롤                    작동이상등 노후에 따른 복합적인 문제 발생.

임시 조치 후 유지보수업체 재방문하여 정밀점검 필요.

- 경보스피커 : 2층 수질팀 경보발생 스피커 노후로 고장(05년 구매, 10년 사용)

앰프스피커 즉시 구매하여 조치완료

□ 조치 및 보고자 의견

- 삼청가압장 : 수질자동측정기 노후로 인한 복합적인 문제 발생으로 유지보수업체                    재방문하여 정밀점검 예정임.  끝.