문서번호	먹는물분석과-192
결재일자	2015.2.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	먹는물분석과장	수질분석부장
이현주	황오주	02/05 김복순

기체크로마토그래피 고장 수리계획서

먹는물분석과

먹는물분석과 소독부산물분석실에서 사용중인 기체크로마토그래피의 부품인 오토샘플러의 고장을 아래와 같이 수리하고자 합니다.

2015. 2. 5

보고자 : 먹는물분석과 환경연구사 이 현 주

❏ 고장일시 : 2015년 1월 26일

❏ 장비개요

가) 기 기 명  : 기체크로마토그래프 (GC, Agilnet 6890N)

나) 제조회사 : Agilent Technology

다) 구입연도 : 2005년 7월 18일

라) 구입가격 : 72,345,780원

마) 설치장소 : 소독부산물 분석실

❏ 고장내용 및 수리계획

오토샘플러의 인젝터 노후화가 기기 오작동의 원인이었음. 오토샘플러의 부품인 인젝터의 교체가 필요함.

❏ 보고자 의견

기체크로마토그래프(Agilent 6890N)는 소독부산물을 분석하는 장비로 먹는물수질기준   과 서울시 감시항목 등 여러 주요 항목이 분석되는 장비로써 상시 가동되어야 하며, 기   기 오작동 시 분석업무에 지장을 초래하므로 오토샘플러 인젝터를 조속히 교체하여 시   험업무에 만전을 기하고자 함.

❏ 구매방법 및 소요예산

가) 구매방법 : 수의계약

- 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제4항

나) 소요예산 : 4,950,000원(금 사백구십오만원)

다) 수리업체 : 애질런트 코리아 (대표:박시영)

라) 예산과목 :

상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 수선유지교체비(214), 시설장비유지비(06)

붙임 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부.

3. 경제적 수리한계비 1부.

4. 수의계약사유서 1부.  끝..