문서번호	정수과-1338
결재일자	2015.3.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
권오정		정종기	03/18 代유영준
협조
	주무관		이금재

배출수처리장 수질연속자동측정기기 정도검사 결과 보고

2015.  3.

뚝도아리수정수센터

(정 수 과)

배출수처리장 수질연속자동측정기

정도검사 실시결과 보고

배출수처리장 시설내 TMS(Tele Monitering System) 수질연속자동

측정기에 대한 정도검사를 관련법에 의해 실시한 결과를 보고 함

관련 근거

환경분야 시험․검사 등에 관한 법률 제11조 및 동법 시행규칙 제 8조1항

국립환경과학원 관련고시 제2009-33호 및 제2008-39호 (환경측정기기 정도검사 주기)

상수도연구원 수운용과-4370(‘09.07.31)호: 환경측정기기 정도검사 관련고지

정도검사 실시 현황

정도검사 대상 환경측정기기

- 수질 분야 :  SS(부유물질량연속자동측정기), pH(수소이온농도연속자동측정기)

정도검사 기간 : 2015. 2. 2. ~ 2. 3.(2일간)

정도검사 대행 기관 :  한국산업기술시험원

정도검사 결과

법정 정도검사 결과 : 적합

측정기 세부 정도검사 결과

구 분	성능확인	성능기준	측정결과	판정
SS측정기 (부유물질량연속측정기)	제로 드리프트	측정범위의 5%이하	0 %	적합
	스팬 드리프트	측정범위의 5%이하	0.60 %	적합
	반복성	측정범위의 3%이하	0.59 %	적합
	직선성	주입농도값의 ±5%이내	-0.12 %	적합
	상대정확도	기준농도 1mg/L이하	0.19 mg/L	적합
pH측정기 (수소이온농도 연속측정기)	제로 드리프트	pH 0.1이하	pH 0.00	적합
	스팬 드리프트	pH 0.1이하	pH 0.04	적합
	반복성	pH 0.1이하	pH 0.01	적합
	상대정확도	기준농도의 pH0.2이하	pH 0.09	적합
	응답시간	30초 이하	23 초	적합
	온도보상시험	pH ±0.2 이하	pH 0.07	적합

※ 정도검사 수수료는 기 지출

첨부 : 환경측정기기 정도검사 기록부 6부. 끝.