문서번호	정수과-1263
결재일자	2016.3.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
이준호		03/11 김효상
협 조
	주무관			이승제

2016년 국립환경과학원

먹는물분야 숙련도시험 결과보고

2016.  03.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

2016년 국립환경과학원

먹는물분야 숙련도 시험 결과보고

국립환경과학원 주관 먹는물분야 3항목에 대하여 숙련도시험을 수행하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		시험 개요

법적근거

○ 「환경분야 시험․검사 등에 관한 법률」 제18조 2

○ 「환경분야 시험․검사 등에 관한 법률」시행령 제13조 2

※ 먹는물관리법 시행규칙 제35조(검사기관의 지정 등)에 의거,

정수센터는 먹는물수질검사기관으로 숙련도시험 대상기관임.

○ 「환경분야 시험․검사기관 정도관리 운영 등에 관한 규정」

(과학원 고시 제 2014-04호)

목 적

○ 환경오염물질에 대한 시험검사능력 향상

○ 환경오염물질에 대한 시험검사 결과의 정확성 및 신뢰성 확보

진행 절차

표준시료 배포(수령)	→	숙련도시험 수행	→	숙련도 시험 결과제출 (배포후 30일 이내)	→	시험결과 1차평가

시험결과 적합	→	-	→	-	→	최종결과 통보 (60일 이내)
시험결과 부적합	→	재시험 시료 배포	→	재시험 및 결과 제출	→

Ⅱ		시험 결과

시료 수령: 2016. 2. 19(금)

시험 항목: 염소이온,  질산성질소, 암모니아성질소

시험 기간: 2016. 3. 02.~ 3.11

실험자   : 이준호, 이승제

시험 방법

번호	항목	시험방법	분석장비
1	암모니아성-질소(NH3-N)	자외선/가시선 분광법	Cary 100 UV-Visible Spcetrophotometer
2	질산성-질소(NO3-N)
3	염소이온(Cl-)	적정법	-

시험 결과

번호	항목	시험결과	시험결과 표시자릿수
1	암모니아성-질소(NH3-N)	0.30	＊.＊＊
2	질산성-질소(NO3-N)	1.2	＊.＊
3	염소이온(Cl-)	91	＊

Ⅲ		행정 사항

결과 제출

○ 환경시험검사기관 종합운영시스템(http://qaqc.nier.go.kr)에 접속     후, 결과입력

○ 입력기한 : 2016.3.16(수)

※ 첨부 : 숙련도 시험 기기분석결과 1부. 끝.

□ 첨부 1. 숙련도 시험 기기분석결과

◯ 암모니아성-질소(NH3-N)

- 분석일자  : 2016.3.10.(목)

- 측정범위  :  0.2 ~ 0.8 mg/L(100배 희석 시)

- 검량선    : Abs=(0.654×C)-0.00127(R2=0.9990)

- 숙련도시료: sample 2~4

- 분석결과  : 0.30 mg/L (소수점 3째자리에서 반올림)

<NH3-N 검량선 및 기기분석 data>

◯ 질산성-질소(NO3-N)

- 분석일자  : 2016.3.04(금)

- 측정범위  :  0.1 ~ 5 mg/L(100배 희석 시)

- 검량선    : Abs=(0.36505×C)-0.05020(R2=0.99998)

- 숙련도시료: sample 1~6

- 분석결과  : 1.2 mg/L (소수점 2째자리에서 반올림)

<NO3-N 검량선 및 기기분석 data>

끝.