문서번호	정수시설과-1656
결재일자	2016.3.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	정수시설과장	광암아리수정수센터소장
엄주원	이해승	代이해승	03/15 차윤기
협 조
	주무관		권경주
	주무관		변양수

천만 시민과 함께하는 맛있는 아리수!

2016년 1분기 취.송수유량계 자체 비교검정 결과 보고

2016. 3.

광암아리수정수센터

정수시설과

2016년 1분기 취.송수유량계 자체 비교검정 결과 보고

「2016년 취·송수 유량계 유지관리 계획」과 관련하여 우리 정수센터 유량계 정확도 관리를 위한  취·송수 유량계에 대한 자체 비교검정을 실시하고

그 결과를 다음과 같이 보고함.

Ⅰ		관련근거

□ 정수시설과-583호(2016.1.29.)「2016년 취·송수 유량계 유지관리 계획」

Ⅲ		검정개요

□ 측정대상 : 정수센터 취·송수 유량계 3대

□ 측정기간 : 2016. 3. 7(월)~ 3. 9(수)

□ 내    용 : 기존 부착된 취·송수 유량계와 휴대용 유량계 (포터블)

비교 측정 (3시간 이상)

□ 측정인력 : 취·송수 유량계 담당자 권경주, 변양수, 엄주원

Ⅳ		비교측정 결과

유량계	구 경 (m/m)	측정유량 적산값(㎥)									오차율 (%)
		기준유량계				현장유량계				차이
취 수	2,800	초침	10	유량	219,850	초침	211,893,422	유량	217,965	-1,895	-0.86%
		종침	219,860			종침	212,111,387
송 수 (청담)	2,200	초침	70	유량	100,340	초침	111,049,026	유량	99,616	-724	-0.72%
		종침	100,410			종침	111,148,642
송 수 (우면산)	2,200	초침	10	유량	104,720	초침	97,237,878	유량	105,202	482	0.45%
		종침	104,730			종침	97,343,080

Ⅵ		조치의견

○ 취·송수 유량계는 자체비교 측정 결과 서울시 상수도 사업본부 유량계

업무처리 지침 허용범위(±1.5%)이내로 측정되어 정상 작동 중임을

확인함.

붙임 : 비교검정 사진 1부.  끝.