문서번호	운영과-729
결재일자	2014.2.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장
경규선		02/19 이태일
협조
	주무관		정희중

수질자동측정기(일일) 점검결과보고

2014. 2. 18.(화)

구의아리수정수센터

(운영과 수질연구실)

취 수 장 수질자동측정기
기종별	일일 점검사항	점검결과	작업사항 및 수리조치내역
탁도계	: 시료의 적정유입량 점검 : 렌즈오염 및 측정셀 오염여부 점검	양 호
pH계	: 시료의 적정유입량 점검 : 전극의 오염상태 점검	양 호
수 온 계	: 시료의 적정유입량 점검 : 전극의 오염상태 점검	양 호
전기전도도	: 시료의 적정유입량 점검 : 전극의 오염상태 점검	양 호
페 놀	: 시료 및 시약(4종)유입상태 : 측정챔버,광학셀,교반기,튜브상태	양 호
암모니아	: 시료 및 시약의 유입상태 : 전극 및 교반기상태 점검	양 호	○ 시료유입부 및 튜빙 세정 - TOC 측정기 - 조류측정기
시 안	: 시료 및 시약의 유입상태확인 : 전극 및 교반기상태 점검	양 호
T O C	: 시료 및 시약유입상태 점검 : UV램프, ResinBed, DI,실린지상태점검	양 호
잔류염소 (2대)	: 시료 및 시약의 유입상태확인 : 전극, 분석조의 오염제거상태확인	양 호
조 류 측 정 기	: 시료유입상태 및 수조오염 여부 점검 : 펌프튜빙 및 LED셀상태 점검.	양 호
기 타	: 원수수조 및 모래여과기 유지관리 : PLC반 유지관리	양 호

제 1 정수장  수질자동측정기

기종별

일일 점검사항

공정별

점검결과

작업사항 및 수리조치 내역

탁도계

: 시료의 적정유입량 점검

: 측정치와 실험치 비교분석

: 램프 및 랜즈오염상태점검

: 셀내 기포발생여부 점검

착수정

양 호

○공정별 pH 측정값 비교분석

	측정기값	실측값
착수정	7.48	7.52
혼화지	7.52	7.52
응집지	7.36	7.31
침전지	7.27	7.26
송수	7.17	7.18

=> 착수정 및 응집지 pH 보정

침전수

양 호

여과지별(12대)

양 호

여과지 배출수

양 호

여과지 통합수

양 호

송  수

양 호

pH계

: 시료의 적정유입량 점검

: 전극내부액(Kcl) 점검

: 측정치와 실험치 비교분석

: 표준화작업 실시여부

착수정

양 호

CO2제어용

양 호

혼화지

양 호

응집지

양 호

침전지

양 호

송  수

양 호

알카리도계

: 측정치와실험치 비교분석

: 전극 및 측정부 상태점검

착수정

양 호

침전수

양 호

잔류염소계	: 시료 및 시약의 유입상태 : 측정치와 실험치 비교분석 : 전극,분석조 오염제거상태 : 튜브 오염, 피로도상태	착수정	양 호	○착수정 전기전도도 일시 헌팅현상 발생 => 배수라인 Air제거 후 정상 작동 ○시료수펌프: 가동상태점검(전류,압력)
		TOTAL(착수정)	양 호
		혼화지	양 호
		침전수	양 호
		여과지 통합수	양 호
		정수지 유입수	양 호
		송 수	양 호
전기전도도계	: 시료의 유입상태 : 전극 오염상태	착수정	양 호
		송 수	양 호
입자계수기	: 시료유입,센서,전송,기타	침,여과수	양 호
수 온 계	: 측온저항체(센서)유지상태	착수정	양 호
		송 수	양 호
시료수펌프	: 소음,과열,임펠라,급수상태	공정별	양 호

소모품 및 시약 교체 내역
부 품 명(시 약 명)	규 격	수 량	비 고	관리번호
완충용액(Buffer Solution)	pH 4	1	pH측정기 Calibration	A-5
완충용액(Buffer Solution)	pH 7	1	pH측정기 Calibration	A-6
완충용액(Buffer Solution)	pH 10	1	pH측정기 Calibration	A-8