문서번호	정수과-5213
결재일자	2016.10.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
경규선		박근희	10/07 서한호
협조
	주무관		김성재

기체크로마토그래프/질량분석기(GC/MS) 컴퓨터 고장 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 10.

구의아리수정수센터

(정수과)

우리정수센터 수질연구실에서 사용하는 가스크로마토그래프/질량분석기(GC/MS)에 고장이 발생되어 다음과 같이 보고합니다.

다  음

1. 기기현황

구분	세부사항
기기명	가스크로마토그래프/질량분석기(GC/MS)
설치년도	2006년 8월
구입단가	금158,996,090원
수량	1대
용도	냄새물질 및 소독부산물 측정
제작사(모델명)	미국 Agilent사(6890N/5975)

2. 고장발생내용

가. 고장발생 및 점검일 : 2016.10.5., 2016.10.6.
나. 점검자 : 경규선, 김성재, 양승주(랩피디아) 다. 고장내용 : GC/MS 운영 컴퓨터 이상 발생 (부팅불가)으로 GC/MS 운용 불가 라. 고장원인 : 컴퓨터 내부 부품인 하드디스크 이상으로 추정
☞ 정확한 원인조사를 위해 기기반출 후 정밀 조사 필요

3. 보고자 의견

가. 원활한 냄새물질 및 소독부산물 관리를 위해 신속한 수리가 필요한 사항임.

나. 고장난 기기를 반출하여 정확한 고장원인, 기기상태, 수리금액 등을 파악하고자 함.

다. 관련 수질 분석은 수리완료시까지 타정수센터에 분석의뢰하여 수질관리에 미흡함이 없도록 하겠음.

2016. 10. 7.

보고자 : 지방공업연구사 경규선