문서번호	기술진단과-4466
결재일자	2020.5.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기술진단과장	생산부장
정재윤		김기윤	05/28 서대훈
협조
	주무관		조경방

기술진단용 입자계수기 수리계획

2020. 5

기술진단과

기술진단용 입자계수기 수리계획

기술진단 장비 중 현재 미작동 상태인 입자계수기를 수리하여 기술진단 업무에 만전을 기하고자 함

□ 장비내역

장비명	모델명	구입년도	용 도	비 고
입자계수기 (응집지)	FSA-1000	2005.5.	응집지 플럭의 크기 및 개수 측정

□ 점검개요

❍ 점검일 : 2020. 5. 19.

❍ 시행자 : 삼보과학(주) 박선교 대리

❍ 점검결과

- 장비 내부 각종 샘플링 펌프 헤드모듈, 튜빙류 및 밸브류 오염

- 각종 단자들 부식되었으며, 센서 세척 필요

□ 수리계획

❍ 작업내용 : 샘플링 펌프 및 모든 튜빙류 교체, 센서 크리닝

❍ 시행방법 : 2인 이상 비교견적 후 최저가 업체 수리

❍ 소요예산 : 1,600천원

❍ 예산과목 : 일반관리비(기본경비), 일반운영비(사무관리비)

□ 행정사항

❍ 신용카드 결제 후 일상경비로 지출.  끝.