문서번호	미생물검사과-1918
결재일자	2023. 3. 15.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		미생물검사과장	수질분석부장
이지연		백영애	03/15
			조석주
협조

형광미생물검출시스템

수리계획 보고

2023. 3.

수질분석부

미생물검사과

형광미생물검출시스템 수리계획 보고

원생동물검사의 현미경 관찰 필수장비인 「형광미생물검출시스템」의 형광램프 교체사유가 발생하여 아래와 같이 보고하고 수리하고자 합니다.

2023. 3. 14.

보고자: 주무관 이지연

□ 장비명: 형광미생물검출시스템

장비이력
모델명	*************
물품분류번호	41****************1
제조사	**************
구입처	**************
구입일자	2011년 7월 7일
구입가격	*******************************

□ 수리 이력: 형광램프 교체(2015. 11. 4, 2016. 7. 12, 2017. 8. 23, 2018. 12. 17, 2020. 4. 22, 2021. 9. 27, 2022. 7. 11), 할로겐램프 교체(2021. 11. 25), 프로그램 재설치(2022. 12. 21)

□ 형광램프 교체 사유

○ 현미경 형광램프 점화 오류로 현미경 구동이 불가하여 장비 기술자의 현미경 점검 후 할로겐 램프 교체가 필요하다고 판단됨

현미경 오류 화면

□ 수리비용: *******************

○ 예산과목: 상수도사업비용/영업비용/일반관리비/공공운영비/실험장비 유지비

□ 경제적 수리한계 검토

○ 경제적 수리한계 금액(***********)보다 ************)가 적으므로 본 장비를 수리하여 사용하고자 함.

- 경제적 수리한계 금액 계산

(최초 연도의 최대치 × 취득가격) - (사용연수/(2×내용연수) × 취득가격)

= (************************************************)

= ***********

□ 향후계획: 부품교체 및 검수 후 수리비 지출

붙임 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 및 타견적서 각 1부.  끝.