용역계약 특수조건

본 용역은 서울특별시 상수도사업본부(이하 “발주부서”라 한다)와 계약 상대자 간의 2019년 유량계 교정검사 용역(이하 “용역”이라 한다)을 계약 후 시행함에 있어 본 특수  조건에 의해 수행한다.

제 1조(목적) : 상수도사업본부의 각 수도사업소별 상수도 공급량을 정확하게 계측하고, 유량계실내 압력, 센서류 등 정기적인 예방과 교정검사 및 고장발생시 신속한 복구 체계로 설비를 최적의 상태로 유지관리하는데 있다.

제 2조(적용범위)

본 조건은 상수도사업본부에서 발주한 유량계 교정검사 용역에 한하여 적용한다.

제 3조(적용대상)

① 용역의 주 대상설비는 별첨(유량계현황)과 같으며 주요 용역범위는 다음과 같다.

1. 교정검사 : 초음파유량계 185개소(구역 63, 중블록 122)

2. 유 량 계 : 변환기 및 유량계실 부대설비

② 신설 ․ 개량 및 운용상황의 변동(운휴, 폐쇄, 검사주기)과 같이 발주부서의 사정에 따라 제①항의 대상 물량은 증 ․ 감 될 수 있다.

③ 제②항과 같이 대상물량이 증 ․ 감될 경우에는 서면(과업지시서 등)으로 도급자에게 통보하여야 하며 증 ․ 감에 따른 용역비 정산에 대하여 이의를 제기할 수 없다.

제 4조(용역기간)

① 본 용역의 이행 기간은 2019. 1. 1. ~ 2019. 12. 31까지로 한다.

② 특별한 상황발생 등 발주부서의 사정이 있을 경우 계약기간을 연장 또는 단축 할 수 있고, 변경 시는 서면으로 통지하여야 한다.

제 5조(관련규정 적용)

① 전기사업법 및 관련규정

② 전기통신기본법 및 관련규정

③ 국가표준기본법 및 계량 관련규정

④ 엔지니어링기술진흥법 및 관련규정

⑤ 상수도사업본부에서 발행한 구역유량계 설치기준 및 유지관리지침

⑥ 기타 관련 법 규정 및 본 특수 조건에 명시되지 않은 사항은 발주 부서와 계약상대자가 협의하여 진행할 수 있다.

제 6조(용어정의)

① 구역유량계설비

가. 구역유량계 : 사업소별로 유출 ․ 유입되는 공급량을 정확히 산출하고, 공급계통을 감시 운용하기 위한 설비로 사업소별 경계구역 관로에 설치한 유량계

나. 구역유량계설비 구성 : 현장설비는 유량계와 유량계실 부속설비, 계측신호를 해당 사업소로 전송하기 위한 원격감시제어반 설비로 구성되며, 중앙설비란 사업소에서 현장 전송반의 신호를 수신하는 수신반과 감시설비로 구성됨.

② 교정검사 : 유량계의 정확도 유지 및 오차 교정을 위하여 기준유량 측정기기(국가공인 교정기관 검교정필)로 설치된 유량계와 동시에 비교측정을 하고, 측정결과를 비교 분석하여 구역유량계의 오차율을 기준 오차율 이내로 조정하고 성능을 분석하는 행위 ※ 별첨 교정검사요령 참조

③ 소규모 수선 : 설비의 노후, 고장으로 인한 정비 작업 시 설비별 1회 설비의 수선 및 교체작업으로 현장 작업 시간이 4시간 정도의 경미한 고장 조치경우

④ 감독자 : 상수도사업본부장의 명을 받아 용역 업무를 담당하는 공무원으로 용역 업무의 총괄은 본부의 감독자가, 각 수도사업소는 본부 감독자를 보좌하여 관할 수도사업소의 설비에 대한 용역수행 입회 관리 등 현장감독 임무를 수행한다.

⑤ 관리사업소 : 구역유량계 및 중블록 유량계 등 시설물을 유지 관리하는 수도사업소

⑥ 관련사업소 : 현장설비에서 데이터 신호를 전송받거나 공급량 산출에 관련이 있는 수도사업소

⑦ 응급조치 : 구역유량계 설비에 예상치 않은 고장 발생으로 유량계측 및 적산에 이상이 있을 때 정상적인 절차에 의해 설비의 복구 시는 장시간이 소요될 경우 정상적인 절차를 무시하고 최단시간 내에 유량계측이 가능하도록 하는 수선, 조정, 복구 등 조치행위

⑧ 용역수행원 : 구역유량계 유지보수 용역계약 내용을 이행하기 위하여  배치된 참여기술자, 작업원 등의 인력

⑨ 고장 : 구역유량계의 장비(부품, 자재 등)에 내적 또는 외적 요인으로 인해 발생한  장애, 이상, 사고 등 비 정상 상태의 총칭

⑩ 유량분야 : 유량 검출부에서 유량변환기(본체)까지의 부속품 및 관련 제반 사항

⑪ 계장분야 : 구역유량계 설비 중 유량계 분야를 제외한 전송반 설비의 부속품, 자재  및 관련 제반 사항

제 7조(유지보수용역의 범위)

① 정기점검(정기3회, 요청1회)

가. 정기점검의 과업기간은 연중 3회이며 요청1회로 매년 1월1일부터~12월30까지          로 한다.

나. 유량계 변환기 및 유량계실 부속설비(압력계, 센서, 청소 등) 상태 점검

다. 각종 기기의 입․출력 신호의 측정 및 조정

② 요청 교정검사는 수계운용의 필요시 송․배수 계통상의(구역유량계, 중블록 유량계) 비교유량 측정 및 교정검사, 고장발생 및 발생 우려가 있어 발주부서에서 요청한 경우 등

③ 점검 및 기기조정, 고장 시 복구에 부속되는 현장 소규모 수선

④ 교정검사 및 성능 분석(구역유량계 연2회, 중블록 유량계 연1회) 단, 300mm 이하        구역유량계는 교정검사(1회/년), 일상점검(구역:정기3회, 요청1회, 중블록:정기         2회, 요청1회)을 시행한다.

⑤ 기술지원

계약상대자는 구역유량계 설비의 각종 장치 및 기기에 관련된 기술자료 및 운영 자료를 수집하여 기술지원 등 설비의 성능유지 및 관리가 될 수 있도록 협조하여야 한다.

⑥ 교육훈련

계약상대자는 구역유량계 설비의 운용 및 유지관리에 필요한 사항을 정리한 교재를 중심으로 한 이론 교육과 현장실습 교육을 본부 및 각 사업소 유량계 운용자를 대상으로 연1회씩 실시하여야 한다.

제 8조(과업사항 불이행에 따른 위약금 부과)

① 이행하여야 하는 사항을 이행하지 아니한 과업 물량은 감하여 정산함과 동시에 다음과 같은 위약금을 감하여 지급한다.

가. 정기점검 불이행 : 1개소마다 당 월분 용역원가의 2/1000를 감한다.

나. 과업지시 불이행 : 1회마다 당 월분 용역원가의 1/1000을 감한다.

다. 교정검사 불이행 : 정기 분 1개소당, 요청에 의한 경우 1건당  당월 분 용역 원가의 2/1000를 감한다.

② 다음의 조건으로 과업 이행을 할 수 없는 경우에는 상기 벌과 조치를 받지 아니한다.

가. 미 개통 관로 및 밸브 폐쇄로 운휴 중인 설비

나. 유량이 적어 측정이 불가능한 경우

다. 발주자 측의 장애에 의한 경우(출입 통제, 지장물에 의한 접근 곤란 등)

제 9조(용역수행계획서 제출)

계약상대자는 계약일로부터 10일 이내에 아래 사항을 명시한 용역수행계획서(이하“계획서”라 한다)를 제출하여 승인을 득한 후 용역계획서에 의거 과업을 수행해야하며 계획서 내용에 변경 사항이 있을 경우는 변경 내용을 발주부서에 보고, 승인을 득한 후 시행해야 한다.

① 용역수행 세부계획

② 세부 예정공정표

③ 용역수행 인력구성 및 이력사항, 자격 증명서 등(예비인력 포함)

④ 용역수행원 배치 및 전담업무, 용역수행원 비상연락체계

⑤ 필수 보유장비 및 공구명세서 와 수선자재 및 부품 보유계획

제10조(점검 및 교정검사 구분)

① 정기점검 : 설비의 원활한 운영과 고장을 예방하기 위하여 예정공정표와 같이 정기적으로 시행하는 점검으로 작동상태 확인 및 결함수선 등 예방 점검을 목적으로 한다.

② 교정검사

별첨 유량 교정검사 요령에 의거 현재 설치되어 있는 유량계의 지시 정확도 여부를 파악하고 오차 발생 시 보정하여야 한다.

③ 요청점검․교정검사

사업소별 공급량 산정에 사용되는 관련수계에 설치된 유량계(정수센터 유량계 포함)의 비교유량측정을 하거나, 설비에 고장이 발생 한 경우 등에 실시하는 점검으로 교정 및 복구를 목적으로 하며 요청 점검을 실시한 설비는 그 월에 한해 정기점검을 실시한 것으로 인정한다.

제11조(참여기술자의 자격기준 및 인원)

등 급	분 야	중급기술자	초급기술자	중급기능사	기 타
참여인력	팀 장 유량계	1인 이상	1인 이상	1인 이상	업무보조 1인
예비인력	팀 장 유량계	1인 1인	1인 이상	1인 이상	참여기술자 유고시 투입

용역을 수행하기 위한 참여 기술자의 등급 및 인원은 다음에 정한 이상의 인원이어야 한다. 다만, 동일 현장임을 감안하여 1인이 계장과 유량 분야의 참여인력으로 겸직하여 수행할 수 있다.

※참여기술자의 등급 및 자격기준은“엔지니어링기술진흥법 규정”에 의한다.

제12조(참여 기술자의 자격 승인)

참여기술자는 과업내용에 의거 관련 분야 기술자격, 경력, 학력을 겸비한 인력으로 구성하고 용역수행 투입 시는 발주부서의 사전 승인을 받아야 한다.

제13조(예비인력의 확보 및 대체)

① 계약상대자는 제11조와 같이 참여기술자 자격과 동등이상의 자격을 갖은 예비인력(분야별 분배)에 대하여 사전 자격 승인을 받아 참여기술자의 유고 시 즉시 대체 할 수 있어야 한다.

② 참여기술자 유고로 예비인력으로 대체 시는 발주 부서에 보고 하여야한다.

제14조(결원보충 및 참여기술자의 변경)

① 참여기술자의 퇴직, 장기입원 등 특별한 사정으로 7일 이상 작업에 불참이 예상 될 경우는 5일 이내에 결원을 보충해야 하며 예비 인력으로 대체 할 수 있다

② 감독자의 정당한 지시에 거부하거나 용역수행 능력이 부족하여 감독자가 참여기술자를 변경 요청한 경우에 정당한 사유가 없는 한 요청일로부터 7일 이내에 교체하여야 한다.

③ 참여기술자의 변경 교체 시는 발주자의 승인을 득해야 한다.

제15조(점검장비 및 예비품보유)

① 계약상대자는 용역에 필요한 장비 및 공구(#2)를 계약일까지 보유하여야하고 항상 사용 가능해야 하며 작업 시에는 휴대하여야 한다. 또한 업무수행상 추가적으로 필요한 장비 및 공구에 대하여 쌍방이 협의하여 추가 보유하여야 한다.

② 설비의 고장 등에 대비 긴급 복구를 위해서는 각종 부품을 보유하여 긴급복구하고 관리사업소에서 정상 작동을 위해 기존설비 정비 시까지 무상 임대(1개월 이내)를 할 수 있다.

제16조(점검 및 보수장비의 검․교정)

① 교정검사용 계측, 조정 장비는 공인교정기관의 검․교정을 1년에 1회 이상 필해야하며 이를 장비계획서 수립 시 제출하여야한다

② 장비의 수선 및 부품교체 등으로 성능에 변경이 있을 때에도 필히 검정을 필해야 한다.

제17조(주요 장비의 기준)

① 차 량 : 승용인원 3인 이상, 화물(트럭) 1톤 이상

② 유량계 : 초음파형 ∅100~2,500mm, 순시치․적산치(아날로그 펄스), 측정데이터 기록가능, 프린팅 최소시간 30초 이상

제18조(작업시간 등)

① 정기점검, 교정검사 작업 시간은 일요일, 공휴일 및 임시공휴일을 제외한 정규 근무시간을 원칙으로 하고 요청점검 및 교통통제 등 특별한 사항으로 인해 근무시간에 용역 수행이 곤란한 경우는 담당자와 협의 후 정규 근무시간 이외에도 할 수 있다.

② 정기점검 및 유량 교정검사는 매월 작업 일수를 감안, 균등하게 배분하여 시행하고 정기점검은 1일 1조가 6개소 이내를 기준으로 한다.

③ 유량 교정검사에서 유량을 비교 분석하기 위한 유량 측정 자료는 3시간 이상 연속 측정하여야 하고 오차율 조정 시 1시간이상 추가 측정하여 조정 결과치의 적부를 검증하여야 한다.

제19조(감독자 지시사항 처리)

① 계약상대자는 구역유량계 설비의 최적 상태 유지를 위한 감독자의 지시가 있을 경우는 지시에 따라야 한다.

② 정기점검 및 유량 교정검사가 부실하게 시행되어 본 용역의 목적에 반하는 경우 감독자의 재점검 및 재 교정 지시가 있는 경우 정당한 사유가 없는 한 지시에 따라야 한다.

제20조(용역수행원의 상주)

① 설비가 원인 불명 고장으로 인해 연속 2회 이상의 유량 미 계측, 통신, 데이터 처리 불능 시는 감독자의 지시에 의해 현장에 상주하여 원인규명 및 고장부분 복구를 하여야 한다. 단 연속 2회 이상이라 함은 최초 고장이 발생하여 복구 후 3시간 이내에 재차 고장이 발생하는 경우로 본다.

제21조(비상 연락체제 유지)

① 용역 수행원은 상시 연락이 가능하도록 연락체계를 유지해야 하며 책임자는 용역 수행원의 위치를 상시 파악해야 하고, 책임기술자가 출장 시는 계약상대자의 용역수행 사무소 또는 감독자에게 연락 방법을 사전에 알려야 한다.

제22조(연락창구 개설 등)

① 용역수행 사무소는 항상 업무 연락이 가능하도록 전화 및 팩스를 설치하여 사용이 가능해야 하고 번호의 변경 시는 즉시 발주부서에 보고해야 한다.

- 용역 수행사무소 : 본 용역을 수행하기 위하여 계약상대자가 설치한 현장사무소

② 참여기술자 개개인에게는 휴대용 무선 전화기를 휴대하게 하여 상시 연락이 가능한 상태를 유지해야 하며 번호 변경 시는 즉시 발주부서에 보고해야 한다.

제23조(작업조 편성)

① 용역을 수행하기 위한 정기점검반 편성은 설비별 정기점검 필요인력 이상으로 구성해야 한다.

② 각 조의 구성원 중 1인 이상은 작업차량 운전 기준의 운전면허를 소지해야 한다.

③ 용역을 원활히 수행하기 위해  업무 성격별로 편성함을 원칙으로 한다.

제24조(작업 시 준수사항)

① 현장 작업에 임할 시는 항상 안전장구를 착용해야 하고 특히 맨홀 내 유해 가스 발생 및 존재 여부를 확인하고, 산소 농도를 측정하여 최소 농도가 공기 중의 18% 이상 안전이 확인될 경우에만 작업에 임하여 안전사고를 예방하여야한다.

② 설비의 점검 작업으로 연속적인 유량계측을 방해하여서는 안 되고 부득이 한 경우 관련 사업소에 작업사항을 사전 보고하여야 하며, 완료 후에도 유량 계측에 장애를 준 시간을 정확히 기록 보고하여야 한다.

③ 데이터 전송에 저해가 우려되는 경우에도 사전 연락을 취해야 한다.

④ 작업으로 인해 도로 교통에 방해가 되는 경우는 사전 유관 기관과 협의 후 작업을 해야 하며 현장에는 안전 책(FENCE)과 차량 유도표지 및 작업 사항을 알리는 안내판 등을 반드시 설치해야 한다.

⑤ 작업으로 인한 시민의 통행 불편을 최소화하고, 작업 완료 후에는 설비의 시건 장치 잠김 여부를 반드시 확인해야 한다.

제25조(현장 책임기술자 선임)

계약상대자는 용역 과업을 이행함에 있어 현장 책임기술자를 선임하여 원활한 과업 수행을 위해 아래 사항을 총괄 관리하게 해야 한다.

① 용역업무 총괄 관리 및 수행원의 안전, 노무관리, 작업지휘 등

② 발주부서와 업무연락 및 조정, 협의

③ 기술지원, 교육훈련과 용역 수행원의 기술지도 등

제26조(안전관리 책임 및 사전조치)

본 용역을 수행하는 과정에서 발생하는 안전사고에 대하여 행정적, 기술적 제반 비용과 후속처리는 안전사고 발생에 대한 책임당사자가 부담하며, 상호 책임이 없는 불가항력 등 사유에 기한 경우에는 발주기관과 계약상대자가 협의하여 처리하고, 계약상대자는 작업 중 발생될 수 있는 사고에 대비 사전에 철저한 예방조치를 취해야 한다.

① 안전(유해가스 환기 등) 및 보건교육, 안전장구 착용 및 작업장 안전시설물 설치

② 도로 교통사고 예방 및 통행인에 대한 안전조치 등

제27조(복장 및 품위 유지)

계약상대자는 발주부서와 협의하여 직원에 대해 품위 있는 복장으로 통일되게   착용토록하고 항상 시민에 대하여 봉사하는 자세의 품위를 유지해야 한다.

제28조(손해배상 책임)

용역과업 수행 중 고의나 과실을 불문하고 계약상대자의 귀책사유로 인하여 손해가 발생 했을 때는 행정적, 기술적 제반 비용과 후속처리는 계약상대자가 부담하며, 상호 책임이 없는 불가항력 등 사유에 기한 경우에는 발주 부서와 계약상대자가 협의하여 처리한다.

제29조(대가의 산출방법 및 지급기준 )

① 대가의 청구는 점검기록부, 작업일보, 자재사용 내역서, 유량교정검사 및 분석 결과표 등 관련 서류를 해당 사업소 감독자의 확인을 받아 제출 후 청구에 의해 정산 지급한다(별첨 관련서식 첨부)

② 대가의 산출 방법은 대가 지급기준 기간내에 수행한 과업실적 수량에 공종 별 계약 단가를 곱하여 산출한다.

③ 소규모 수선 시 부품교체 등에 소요된 재료비는 용역 내역서에 별도의 자재사용 내역을 명시하여야 하고 직접재료가 아닌 기타의 재료비는 산입하지 않고 소요내역에 따라 지급한다.

④ 용역수행 중 계약서 및 계약조건에 명시한 사항을 위반했을 때는 감액 규정에 의거 해당 금액을 감한다.

제30조(용역수행원의 불참 시 처리)

① 정기점검 시 기준 인원수에 미달한 인원으로 점검 업무를 수행할 때는 미달한 인원에 해당하는 금액을 감한다.

② 발주부서가 승인하지 않은 자를 용역 수행원으로 작업에 임하였을 때는 참여하지 않은 것으로 처리한다.

제31조(수선 및 요청 점검의 비용계상)

① 점검 및 요청에 의해 설비의 소규모 수선 시 소요되는 재료비와 단가계약 된 품목의 경우는 사용 내역에 따라 지급하되 소모성 재료는 계상하지 않는다.

② 정기 점검의 충실을 기하기 위해 요청 점검의 비용 중 본 조 ①항 이외의 비용은 계상하지 않는다.

③ 수선 재료 부품은 발주부서에서 승인한 경우에만 사용할 수 있으나 외부로부터의 차량 충돌 등 사고로 인해 발생한 고장을 긴급히 복구하는 경우에는 사후 확인으로 갈음할 수 있다.

제32조(하도급 제한 금지)

계약상대자는 유지보수 용역을 수행함에 있어 타인에 대행 또는 하도급 할 수 없다.

제33조(계약해지)

① 발주부서는 계약상대자가 용역과업 수행 중 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에 계약상대자가 적극적인 해명이나 조치가 없을 경우 본 계약을 해지할 수 있다.

1. 계약상대자가 본 계약 사항을 특별한 사정 없이 이행하지 아니 하거나 계약상 중대한 의무 조항을 위반한 때

2. 고장복구 시한을 초과한 회수가 월 7회 이상 또는 요청점검을 월3회 이상 불응하여 용역 과업을 수행할 능력이 없다고 판단될 때

3. 정기점검을 2개월 이상 미 실시한 경우.

4. 참여 기술자가 정당한 사유 없이 월 5일 이상 불참 시

② 발주부서의 불가피한 사정으로 인해 용역 업무를 수행 할 수 없는 경우 등 계약해지 사유가 발생 할 경우는 1개월 전에 보고, 발주부서와 계약상대자가 합의하여 해지할 수 있다.

제34조(정산기간 완료 기준)

① 대가의 정산은 매월 과업 완료시마다 준공함을 원칙으로 하며, 해당 월에  정기점검 및 유량 교정검사 등 과업 사항을 완료하지 못했을 때에는 과업실적 수량을 감하여 월 단위로 준공하며, 전월의 준공 시 정산되지 않은 물량이 발생한 경우에는 다음 달에 소급하여 정산할 수 있다.

제35조(설비개선 및 개량 등의 요청)

① 설비의 노후 및 시스템의 구성 부적합 등 문제로 인해 이상이 발생하거나 발생  우려가 있을 경우 계약상대자는 대책 방안을 마련하여 설비의 개선 및 개량을 요청 할 수 있다.

② 구역유량계 유지관리상 설비의 개선, 개량, 이설 등이 요구되어 발주부서가 설계 등에 자문을 요청할 때는 기술검토 서류로 기술지원과 업무협조를 하여야 한다.

제36조(교육훈련 지원)

① 발주부서에서 시행하는 유량계 설비 유지관리와 관련하여 사업소 유량계 담당 직원의 기술 능력 향상을 위해 년 1회 이상 실시하는 교육에 계약상대자는 유량계 전문지식을 가진 자를 강사로 추천해야 한다.

② 시설의 개량, 이설 또는 유지관리 담당자의 변경 등으로 교육훈련이 필요시 또는 발주자의 요청 시에는 별도의 기술교육을 지원해야 한다.

③ 교재의 내용은 교육 시행 전에 발주자와 협의 및 승인을 거치고 제출 부수 등은 발주부서의 요구에 따라야 한다.

제37조(작업내용 사전 통보 및 입회)

① 다음 각 호의 작업을 할 경우 계약상대자는 사전에 발주부서 및 담당자에게 작업 사항을 보고하여 사전 준비 할 수 있도록 조치를 취하여야 한다.

1. 점검 작업 중 유량계측 및 데이터 전송의 중지가 예상되는 경우

2. 유량교정검사 및 수선, 부품교체 시 관련사업소의 입회

② 입회가 필요한 작업 중 입회요청 통보 후에도 입회 불참으로 업무의 수행이 30분 이상 지연될 경우는 발주부서(본부)에 업무지연 사항을 보고하고 작업을 진행할 수 있다.

③ 정기점검 일정 변경이 있을 경우 2일전에 관리사업소에 보고 ․ 협의 하여야한다.

제38조(과업 결과서의 제출 및 완료)

① 용역과업 수행에 관한 모든 사항은 다음 각 호 양식에 기록을 유지하여 작성하며, 제출기한은 매월 말일 이내에 하여야 한다.(단 12월분은 12월 25일 이내에 제출 하여야 한다)

1. 점검기록부 및 작업일지

2. 사고처리부 : 사고발생시 매월 정기점검 과업기간 이내

3. 유량교정검사 및 분석 결과표

4. 용역내용(작업 사항, 결함 내용, 특기 사항 등) 종합기록표 등

② 사정의 변경, 불합리한 사항이 있을 경우 제①항 및 기타의 서식을 변경, 추가 할 수 있으며 변경 시에는 감독자와 협의를 득하여야 한다.

③ 용역과업 수행 관련 기록들은 책(제본) 2부를 작성하여 본부, 관리사업소에 각1부를 제출 하여야한다

1. 본  부 : 사업소 전체 점검 및 교정검사 현황

2. 사업소 : 해당 사업소 점검 및 교정검사 현황

④ 점검 및 교정은 사업소 담당직원(감독관)의 입회하에 시행하여야 하고, 입회 장면을 각 현장 별 사진 1매씩 인쇄 과업보고 시 제출하여야 한다.

제39조(고장 복구)

① 계약상대자는 설비 고장으로 발주부서의 요청점검을 의뢰 받았을 경우 3시간  이내에 현장에 도착하여야 하며, 다음 시간 내에 정상 작동할 수 있도록 복구하여야 하고, 출동 불응은 정기점검 1회분 해당 금액을 직접인건비에서 감액 후 지급한다.

1. 유량계측 : 3시간 이내

2. 예비전원(비상전원) : 3시간 이내

3. 데이터변환, 통신 및 기타 : 5시간 이내

- 유량계측 고장범위 : 유량계측 불가 및 적산량 기억, 저장기능 상실

- 예비전원(비상전원) 고장범위 : 유량계측 및 적산량 기억, 저장과 데이터 관리에 필요한 전원 상실

- 각 호 사항이 복합일 경우 복구시한은 개별 계산하며 예비 전원에 의해 발생한 때는 제2호만 적용

- 통신 회선의 장애, 전원 정전, 기타 부득이 하다고 인정되는 경우는 제외

② 제①항의 각호의 기기 등 부속품의 고장으로 인한 사항 중 중요부품을 발주부서(관리사업소)에서 공급하지 못했을 경우는 지연시간을 적용하지 않는다.

이 경우 계약상대자는 예비품을 사용하여 고장 복구에 최선을 다하여야 한다.

③ 제②항으로 인해 제①항의 복구시한을 초과 시에는 복구시한 초과 사유서를 1일 이내에 제출하며 사유서 내용에는 고장내용, 원인, 복구방안(고장부품 관련사항 등)을 제시해야 한다.

④ 설비의 고장이 2개소 이상에서 동시(작업시간 내) 발생시 2개소 이상부터는 이전 작업장에서의 복구시간, 이동시간 등을 계산하여 적용하며 이전 작업장은 일시적으로 응급조치(유량계측)로 마무리할 수 있다

⑤ 도착 시간을 지연시켰을 때는 지연 시간을 복구 시간에서 감한다.

제40조(긴급사항처리)

① 계약사항 이행 중 설비에 이상이 발생하여 유량계측에 지장을 주는 사항을 발견했을 경우는 관련사업소에 유, 무선을 이용 연락하고 관리사업소와 협의하여 감독자의 입회 없이 응급조치 할 수 있다.

② 응급조치한 사항에 대하여는 1일 이내에 정상 작동될 수 있도록 해야 한다.

제41조(시설물제공 및 출입협조 등)

발주부서는 계약상대자의 작업 수행에 원활을 기하기 위하여 관련 시설물을 제공할 수 있으며 본 용역 대상 시설물 내의 출입 및 작업 수행에 지장이 없도록 조치해야하며 타 관공서 등 유관기관의 협조가 필요한 사항은 계약상대자의 요청에 의해 협조할 수 있다.

제42조(성능보증)

계약상대자는 용역과업 수행 중 교체한 중요 자재는 설치 일로부터 2년간 제품의 성능을 보증해야 한다.

제43조(발생품 처리)

계약상대자는 계약업무 수행 중 부품의 교체 및 수선으로 발생한 발생품은 관리 사업소에 매월 말일 이전에 인계하여야 한다.

제44조(계약사항의 해석 및 기타)

본 특수조건에 이의가 있거나 명시되지 않은 사항은 상호 협의에 의하여 결정한다.

제45조(보안유지)

계약상대자는 본 용역을 통하여 얻은 정보, 기밀 사항을 계약 이행의 전․후를 막론하고 외부에 누설해서는 안 된다.

제46조(기 타)

회계연도 종료에 따라 계약이 완료되는 경우에는 다음 회계연도 계약 체결 시까지 발주부서 측의 계약기간 연장 요청이 있을 경우 이에 응해야 하며, 연장기간의 용역비는 종전의 계약금액을 기준으로 한다.

붙임 1. 용역 대상설비(유량계, 전송반) 내역 1부(별첨)

2. 유량 교정검사 및 분석결과표 서식 1부.

3. 고장처리 일지 1부.

4. 비교측정 요령 1부.

용역 필요 장비

장 비 명	규 격	단위	수량	용 도	비 고
휴대용유량계 (초음파)	- ∅600mm이하 2대 - ∅600mm이상 3대	SET	5	유량교정검사	기록계 부
적 산 계	- 입력 : 펄스, 아나로그	SET	1	유량교정검사	기록계 부
켈리브레타	- 각종 신호 측정 등	SET	1	변환기 및 지시계 보정용
콤프레셔	- 소형	대	1	청소용
진공청소기	- 소형	대	1	청소용
절연저항계	- 500V급	대	1	절연저항측정
멀티테스터	- 전압, 전류, 저항 등	대	1	측정 및 수선
배수펌프	- 2hp, 5hp	SET	2	맨홀배수
압력계	- 1～10㎏/㎠, 보통급	대	1	압력측정
공구류	- 각종 수공구류	SET	1	수선
개인안전장구	- 산소농도측정기, 안전모, 안전화 등	식		안전관리	인원수
가설휀스 등	- 가설휀스:1,200×1,000 - 고무기둥 - 차량 유도등 - 회전등	식	1	차량유도 안전관리
환기휀(fan)		대	1	안전관리
작업안내판	- 1200×800이상	식	1	작업안내
차 량	- 인력:3인, 화물(트럭밀폐형) 1톤이상	대	1	인원, 장비이동

교정검사 및 분석 결과표

유량계명											측정일시					년 월 일
측정자											입회자					사업소 성명 인
설 치 유량계		규격:				형식 :								제작사:							제작년월 :
기 준 유량계		규격:				형식 :								제작사:							검정일: 검정기관명:
입력자료		공칭구경			외 경					두 께			재 질					라이너종류					라이너두께
설치센서		규격 : ∅ - ㎜							설치방법: V, Z, X										설치간격 : ㎜
구분	측정시간 (30분간격)		구역유량계 계측 유량				기준유량계 측정유량(기준)								차 이					오차율				조정요구율
비교측정
계
검증
계
기 존 설정치				교정 후 설정치								금 회 교정율										전 회 교정율
교정확인		사업소 직급 성명 인 사업소 직급 성명 인
* 오차율 = (측정값 - 기준값) / 기준값 [%] 첨 부 1. 유량교정검사 근거자료 1부 2. 교정검사 결과 및 유량계 상태 분석 1부 3. 관련사업소 의견서( 의견이 있을 때)

교정검사 요령

1. 기준유량계 및 설치유량계의 시각을 표준 시계를 기준으로 교정하여 시각을 일치시킨다.

2. 기준유량계에 설치유량계와 같은 관로 데이터를 입력 한다.

- 프린팅 간격 : 최대 10분

- 출력 값 : 월. 일. 시각, 순시치, 적산치, 관로데이터

- 기준유량계는 공인기관의 검․교정을 필해야 하며 검정 일로부터 1년 이내이어야 한다.

3. 설치유량계의 검출부 옆에 기준유량계의 검출부를 부착한다.

4. 설치유량계의 출력부에 프린터를 취부 한다.

- 프린팅 간격 : 최대 5분

- 출력 값 : 월. 일. 시각, 순시치, 적산치

5. 유량계별 적산 시각이 일치하도록 하여 작동 시킨다.

6. 유량측정 유효 데이터 기준으로 3시간 이상 연속 측정한다. 단, 수계의 동시측정 등 정밀한 검증이 요구되는 경우 24시간 이상 연속 측정한다.

- 교정검사시 배관구경 1,000mm이상 또는 1일 10,000㎥이상 유량계 교정검사는      센서를 2조 설치하고 평균산술 적용하여 기준값을 적용한다.

7. 측정 후 기준유량계와 유량을 비교, 분석하여 오차율을 산출하고 교정 기준 오차율을 초과 시는 관리 기준오차 이내로 교정한다.

- 유량계의 관리기준 오차율은 ±1.5% 이내이며, 교정검사 지시정확도 기준 값은 ±0.5% 이내로 한다. 지시정확도가 기준 값을 초과할 경우 0%를 목표로 조정하며 조정 후 오차율은 ±0.5% 이내 이어야 한다.

8. 오차 조정 후 교정검사와 같이 1시간 동안 재 측정하여 오차율이 ±0.5% 이내 이어야하며 초과 시는 오차를 조정한 후 재측정 검증한다.

9. 유량 교정검사 완료 후에는 이전의 유량계 관련 자료들과 현재의 상태를 비교 분석하여 성능 분석표를 작성 제출한다.

※ 주의사항

1. 유량계별 계측 유량의 적산은 동일 신호로 측정하여야 한다.

2. 유량 교정검사 시간 내에 유량계의 오차율을 조정하거나 출력 값을 변경 시켜서는 안 된다.

3. 유량 교정검사 시 유량계에서 출력한 데이터는 유량 분석 결과표에 첨부하여 제출하여야 한다.