수질측정장비 유지관리 메뉴얼

1. pH Meter

2. pH sensor

3. 잔류염소 측정기

4. 탁도 측정기

5. 철․구리 측정기

1. 기 기 명	pH Meter(HQ Series)	2. 용 도	pH 측정 기기
3. 국내 대리점	(주)유일랩테크	4. 담 당 자	김 광 모
5. 연 락 처 (A/S 및 기타 문의사항)	주 소 : 서울시 노원구 중계동 584-1 삼창타워프라자 210호
	전 화 : 02-951-1353(본사), 02-951-1356(Fax)
	e-mail : yuillab@yuillab.com

pH Meter

◆ 유지 관리 방법

1. pH미터는 기본 방수 기능은 있지만 장마철 및 습도가 높은 곳에 장시간 방치해 두면 기기의 부식 및 오작동, 배터리 부식등을 유발 시킬 수 있다.(전원 켜지지 않는 현상 및 오작동의 원인)

2. 사용중 물에 닿거나 침수와 같은 직접적인 원인으로 기기가 꺼졌을 때에는 전원을 켜지말고 국내대리점으로 A/S를 의뢰한다.

3. 기기에 충격을 가하지 말고, 충격을 방지하기 위해서는 Glove를 기기에 끼우고 사용한다.

4. 고장 및 기기의 이상이 확인이 되었을 때에는 임의로 분해 및 수리하지 말고 국내대리점으로

A/S를 의뢰한다.

1. 기 기 명	pH sensor	2. 용 도	pH측정 sensor
3. 국내 대리점	(주)유일랩테크	4. 담 당 자	김 광 모
5. 연 락 처	주 소 : 서울시 노원구 중계동 584-1 삼창타워프라자 210호
	전 화 : 02-951-1353(본사), 02-951-1356(Fax)
	e-mail : yuillab@yuillab.com

pH sensor

◆ 유지 관리 방법

1. pH sensor는 pH 측정시 많은 영향을 미치기 때문에 세심한

유지관리가 필요하다.

2. 3번 부분은 측정이 이루어지는 부분이며 유리로 되어있어 충격에

손상이(깨지거나, 긁히는)되기 쉽기 때문에 충격을 가하거나

거친 물건으로 닦거나 만지면 sensor가 망가지거나 측정시

장애의 원인이 된다. (가장 많이 발생하는 장애임)

3. sensor를 보관을 할 때 1번 부분이 구부러지지 않게 보관을 하고

구부러진 상태에서 장시간 보관을 하면 sensor의 인식이 되지

않을 수 있다.

4. sensor 보관시 3번 부분이 오염이 되었을 때에는 증류수 또는

세척액으로 닦아주고, 잘 닦이지 않을시 부드러운 면봉이나 휴지로

sensor에 손상이 가지 않게 조심스럽게 닦아 준다.

5. sensor 보관시 3번 부분은 마르지 않게 보관용액(KCl용액)에 보관한다.

(단 단기보관시는 증류수 또는 수돗물에 보관할수 있다)

6. 측정시 센서는 2번 부분 아래까지만 샘플에 담궈서 측정한다.

7. 정확한 pH값을 얻기 위해 주기적으로 교정한다.

8. 교정은 오염이 되지 않은 buffer solution으로 교정절차에 따라서 교정한다.

1. 기 기 명	pocket colorimeter	2. 용 도	잔류염소 측정기
3. 국내 대리점	(주)유일랩테크	4. 담 당 자	김 광 모
5. 연 락 처	주 소 : 서울시 노원구 중계동 584-1 삼창타워프라자 210호
	전 화 : 02-951-1353(본사), 02-951-1356(Fax)
	e-mail : yuillab@yuillab.com

Pocket colorimeter

◆ 유지 관리 방법

1. 측정시 기기에 시료수가 닿지 않도록 주의하여 측정한다.

2. 샘플셀에 시료수를 채우거나 발색시약을 넣을때 기기에서 샘플셀을 꺼내어

시료수 및 시약을 채운 뒤 뚜껑을 닫고 측정한다.

3. 시료수를 발색 시킬 때 시약을 가위로 깨끗하게 개봉을 한 후

샘플에 넣고 시약잔여물이 기기나 다른 물건에 묻지 않게 관리한다.

4. 측정은 1분안에 이루어져야 하고 측정한 후 샘플셀은 신속하게

세척하여 보관한다. 그리고 샘플셀은 시료수가 묻은

상태로 다른 기기와 함께 보관하지 않는다

(시료수가 묻은 샘플셀을 다른 기기와 같이 장시간 보관시

샘플이 흘러나와 기기를 손상시킬 수 있다)

5. 샘플셀의 상태는 측정값에 큰 영향을 미치므로 세심한 관리가 필요하다.

6. 기기나 다른 물건에 발색시약이 묻었을 경우 신속하게 닦아준다.

(기기나 시약이 묻은 다른 물건들이 핑크빛으로 발색되는 직접적인 원인이 된다)

7. 기기의 충격없이 이동하고 및 보관시 통풍이 잘되는 가방이나 장소에 보관한다.

(장마철이나 습도가 높은 장소에서의 장시간 사용은 직접적인 고장의 원인이 된다)

8. 기기에 물이 닿아서 기기 내부에 침투할 경우 충분히 건조시킨 후 사용한다.

(그로인해 전원이 꺼진다면 국내대리점으로 A/S 의뢰한다)

1. 기 기 명	휴대용 탁도계(2100p)	2. 용 도	탁도 측정기
3. 국내 대리점	(주)유일랩테크	4. 담 당 자	김 광 모
5. 연 락 처	주 소 : 서울시 노원구 중계동 584-1 삼창타워프라자 210호
	전 화 : 02-951-1353(본사), 02-951-1356(Fax)
	e-mail : yuillab@yuillab.com

◆ 유지 관리 방법

2100p Turbidimeter

1. 측정시 기기에 시료수가 닿지 않도록 주의하여 측정한다.

2. 샘플셀에 시료수를 채울 경우 반드시 기기에서 샘플셀을 꺼내어 시료수를 채운 뒤 뚜껑을 닫고 측정한다.

3. 검증된 교정용액으로 주기적으로 교정을 실시한다.

(교정용액은 유통기한을 확인하여 기간이 만료되지 않은 교정용액을 사용한다)

4. 교정용액의 관리는 매우 중요하므로 세심한 관리가 필요하며, 교정용액이 담긴 셀은 다른 샘플셀과 분리하여 이동 및 보관함으로써 셀의 손상을 방지한다.

5. 기기의 빛 차단 뚜껑은 플라스틱 재질이므로 힘을 가하거나 충격을 가하지 않는다.

6. 본 기기는 keypad 부분에 물이 닿거나 이물질(특히 잔류염소 시약)이 묻을 경우 손상을 입을수 있으므로 주의한다. (keypad 오작동 및 메인보드 손상의 직접적인 원인)

7. 샘플셀은 측정값에 큰 영향을 미치므로 세심한 관리가 필요하다. 그리고 샘플셀은 이동 및 보관시 셀과 셀이 부딪히지 않도록 분리하여 관리한다.

8. 샘플셀은 항상 깨끗하게 세척되어야 하고 세척된 셀에 뭍은 시료수가 다른 기기에 뭍지   않게 보관한다.

9. 기기에 물이 닿아서 기기 내부로 침투할 경우 충분히 건조시킨 후 사용한다.

(그로인해 전원이 꺼진다면 국내대리점으로 A/S 의뢰한다)

1. 기 기 명	휴대용비색계(DR890)	2. 용 도	총 철, 구리 등 측정기
3. 국내 대리점	(주)유일랩테크	4. 담 당 자	김 광 모
5. 연 락 처	주 소 : 서울시 노원구 중계동 584-1 삼창타워프라자 210호
	전 화 : 02-951-1353(본사), 02-951-1356(Fax)
	e-mail : yuillab@yuillab.com

DR890 휴대용 수질측정기

◆ 유지 관리 방법

1. 측정시 기기에 시료수가 닿지 않도록 주의하여 측정한다.

2. 샘플셀에 시료수를 채우거나 발색시약을 넣을때 기기에서 샘플셀을 꺼내어 시료수 및   시약을 채운후 뚜껑을 닫고 측정한다.

3. 시료수를 발색시킬 때 시약을 가위로 깨끗하게 개봉을 한 후 샘플에 넣고 시약잔여물이

기기나 다른 물건에 닿지 않게 잘 버린다.

4. 실험은 메뉴얼에 준하여 실시하고 발색시 반응시간을 준수한다.

5. 각각의 항목(철, 구리)의 전용 샘플셀을 이용한다.

(철과 구리의 시약은 서로간의 방해물질이 될 수 있으므로 전용셀을 지정하여 관리한다)

6. 샘플셀의 상태는 측정값에 큰 영향을 미치므로 세심한 관리가 필요하다.

7. 기기나 다른 물건에 발색시약이 묻었을 경우 신속하게 닦는다.

(기기나 시약이 묻은 다른 물건들이 핑크빛으로 발색되는 직접적인 원인이 된다)

8. 기기의 충격없이 이동하고 및 보관시 통풍이 잘되는 가방이나 장소에 보관한다.

(장마철이나 습도가 높은 장소에서의 장시간 사용은 직접적인 고장의 원인이 된다)

9. 기기에 물이 닿아서 기기 내부에 침투할 경우 충분히 건조시킨 후 사용한다.

(그로인해 전원이 꺼진다면 국내대리점으로 A/S 의뢰한다)

◆ 기타 유지 관리 방법

1. 셀을 이용하여 측정시(탁도, 잔류염소, 철, 구리) 샘플셀은 반듯이 기기에서 꺼낸 후 샘플을 채워 뚜껑을 닫고 측정한다.

- 시간이 촉박하다하여 샘플셀을 기기에 넣어둔 상태에서 샘플을 채우다 샘플이 넘쳐 기기속으로    샘플이 침투되면 부식(메인보드 손상)이 되어 기기의 수명을 단축시키는 원인이 될 수 있다.

2. 실험이 종료된 후 이동시 기기와 샘플셀들이 한 공간에서 넣지 말고 분리하여 관리한다.

- 한곳에 혼합하여 이동시 셀표면의 긁힘과 기기에 시료가 뭍어 오작동의 원인이 될 수 있다.

3. 실험이 종료된 후 보관시 기기나 셀에 뭍어있는 수분이 증발할수 있는 장소에 보관한다.

- 물기에 젖어있거나 습기 높은 곳에 보관할 경우 기기의 수명 단축 및 측정값 오차는        발생 할 수 있다.

4. 측정항목별로 각각의 다른 전용셀을 사용한다.

- 측정 항목별로 각각의 전용셀을 이용해야 보다 신뢰높은 측정값을 얻을 수 있고 샘플셀의    수명도 보다 오랫동안 지속될 수 있다.

5. 샘플셀은 측정이 끝나고 바로 세척하여 보관한다.

- 측정을 위해 샘플을 발색시켜서 측정한다. 측정후 샘플셀을 바로 세척하지 않고 방치해      두면 발색시약이 셀에 코팅되어 측정값의 오차, 샘플셀의 수명을 단축 시킬수 있으므로       측정이 끝난 샘플셀은 바로 세척하여 보관해야 한다.

6. 주기적이고 정확한 교정은 신뢰 높은 측정값을 얻을 수 있는 최선의 방법이다.

- pH Meter(sensor)는 주기적인 교정이 필요하다. Buffer solution은 오염이 되지 않은       순수원액을 사용한다. 교정주기는 측정 횟수가 많으면 자주하고 측정값에 신뢰도가          떨어지면 즉시 교정한다.

7. pH Sensor는 내부의 Gel이 응고될 경우 측정이 되지 않기 때문에 응고되지 않게 항상 Sensor Cap을 씌워서 유리전극 부분이 마르지 않게 보관한다.

- pH sensor는 내부의 Gel이 응고되지 않토록 관리하고 부족하면 보관용액(KCl)용액을 보충해서 Sensor Cap을 씌워야 한다.