물품구매 시방서

제1조 (목적)

본 시방서는 뚝도아리수정수센터 정수과(이하 “발주기관”이라 한다)에서 정수처리공정 연속 수질감시를 위한 탁도계 외 1종 구매를 위한 물품의 구매시방을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (적용범위)

본 시방서는 발주기관의 수질연속자동측정기인『탁도계 외 1종 구매』에 대해 적용한다.

제3조 (물품 규격 및 성능)

1) 물품의 규격은 시방서의 「물품규격서」에 의하며 동 규격서의 모델 또는 동 규격서의 모델 단종시 동등이상의 성능을 만족하는 신품으로 납품하여야 한다.

2) 계약상대자는 물품구매 및 납품하기 이전에 발주기관과 물품의 규격 등에 대해 충분한 사전협의를 하고 이에 적합한 물품을 납품하여야 한다.

3) 물품 규격 및 성능 범위에는 기존에 설치된 장비(탁도계, 잔류염소계) 철거후 납입물품 설치, 교정과 납입물품과 중앙제어실간의 통신확인 등 시운전을 포함한다.

제4조 (물품의 승인)

1) 계약상대자는 계약후 7일이내 물품의 모델명, 규격 등이 기재된 승인도서를 발주기관에 제출하여 승인을 득한 후 납품하여야 한다.

2) 승인을 득한 물품도 성능미달 사항(불량품, 파손 등) 발견시 신의성실의 원칙에 의거 계약상대자가 조속히 시정하여 발주기관 업무에 차질이 없도록 하여야 한다.

제5조 (시운전 및 교육)

1) 계약상대자는 납품된 물품의 원활한 운용과 유지관리를 위해 납입물품 설치완료 후 수질자동측정기 사용자에게 운전방법, 시약 및 부품교체와 같은 유지관리방법 등 운용에 필요한 사항에 대해 사용 매뉴얼을 통한 교육을 실시하여야 한다.

※ 교육기간은 납입물품 설치완료 후 7일이내 발주기관의 사용자(일근직 및 교대직)를 대상으로 2~3일간 실시하여 운용에 차질이 없도록 한다.

2) 상기 시운전 및 교육에 소요되는 비용은 계약금액에 포함되어 있다.

제6조 (물품의 검수)

1) 계약상대자는 발주기관이 지정한 장소에 물품을 설치완료 후 발주기관의 입회하에 성능검사를 실시하여야 하며, 시방서에 규정된 성능이상이 확인되어야 한다.

2) 성능시험시 안전장치 등이 적절하게 작동하는 지 검증하여 안전사고를 예방할 수 있어야 한다.

3) 물품납품시 시험성적서, 한글 유지관리지침서, 교육자료, 사진 등을 CD 및   책자로 제출한다.

4) 상기 성능시험과 유지관리지침서, 교육자료 등 제작에 소요되는 비용은 계약금액에 포함되어 있다.

제7조 (납품기한 및 납품장소)

1) 납품기한은 계약일로부터 60일 이내에 발주자가 지정하는 장소에 납품･설치를 완료하여야 하며, 지정일시와 장소에 대해서는 사전에 협의를 하여야 한다.

2) 발주기관내 지정장소

- 정수장(수질자동계측기실) : 탁도계 6대, 잔류염소계 4대

- 취수장 : 잔류염소계 2대

※ 취수장 : 광진구 강변북로 292(자양동 701)

제8조 (하자기간) : 납품검사일로부터 2년

제9조 (이의 신청 처리)

1) 본 시방서의 해석상 이견이 발생한 경우, 신의성실의 원칙에 의거 상호 협의하여 결정하고, 계약상대자 귀책에 의한 규격에 맞지 않는 물품은 계약상대자가 발주기관 업무에 지장이 없도록 신속히 교체 납품하여야 한다.

2) 본 계약에 관한 분쟁이 발생하여 소송을 할 필요가 있을 경우, 소송 관할 법원은 “발주기관”의 소재지를 관할하는 법원으로 한다.

서울특별시뚝도아리수정수센터소장

물 품 규 격 서

(Specification)

품목 번호 ITEM NO	정부물품분류번호 Korean Government Commodity Classification Code	품 명 및 규 격 DESCRIPTION	단 위 UNIT	수량 Q’TY
1	47**************9	탁도계 (수질연속자동측정기)	대	6

1. 특 징

(1) 공기방울 제거시스템을 통해 측정에 지장을 주는 미세한 기포도 제거하는 기포

제거 장치가 내장되어 정밀한 측정이 가능하여야 한다.

(2) 누수, 물튀김, 결로 등에 의하여 측정에 지장을 초래하지 않는 검출기로 침적형

구조이어야 한다.

(3) 광원과 검출기 사이에 외부충격 등으로 인한 이물질의 출입이 없어야 한다.

(4) 안정된 측정이 가능하고 기기의 유지보수가 용이하여야 한다.

(5) 내장된 마이크로프로세서에 의해 자가 진단이 가능하여야 한다.

(6) 디지털센서로서 간편한 플러그 앤 플레이로 퀵 컨넥터 센서 연결 방식이어야

한다.

(7) 초기 공장 교정 값을 가지고 있어 문제 발생 시 초기 값으로 되돌리는 메뉴를

가지고 있어야 한다.

2. 규 격

(1) 구매모델 : HACH社 1720E Low Range Turbidimeter(sc200 Digital Controller 포함)

(2) 기기구조 : 검출기 및 변환기 분리형

(3) 측정방법 : 90o Nephelometric 산란광 측정 방식

(4) 측정범위 : 0.001 ~ 100NTU

(5) 정 확 성 : 0~40 NTU 범위에 대하여 측정값의 ±2% 또는 ±0.015NTU중에서 큰값

(6) 반 복 성 : 측정값의 ± 1.0 % 또는 ±0.002 NTU 중 큰 값 보다 우수

(7) 해 상 도 : 0.0001NTU up to 9.9999 NTU; 0.001NTU from 10.000 to 99.999                       NTU; 0.01NTU at 100.00NTU

(8) 샘플유량 : 250~750ℓ/min

(9) 반응시간 : 초기반응 1분 15초이내 90% 이상 측정후 연속측정

(10) 알    람 : 3Point 알람

(11) 센서측정평균시간 : 6, 30, 60, 90초 설정

(12) 샘플온도 : 0~70℃

(13) 전송출력 : DC 4~20mA or MODBUS/RS485

(14) 전    원 : 100~230 VAC, 50/60Hz

(15) 재    질 : MEMA4X/IP66이상

3. 비  고

(1) 계약상대자는 설치 후 2년간 하자보증

(2) 계약상대자는 시험성적서, 한글 유지관리지침서, 교육자료, 사진 등을 CD와 책자로 제출

(3) 계약상대자는 시운전 및 교육, 성능시험을 사용처에서 실시

(4) 상기 시운전 및 교육, 성능시험 실시와 유지관리지침서, 교육자료, 사진 등 제작에 소요되는

비용은 계약금액에 포함

물 품 규 격 서

(Specification)

품목 번호 ITEM NO	정부물품분류번호 Korean Government Commodity Classification Code	품 명 및 규 격 DESCRIPTION	단 위 UNIT	수량 Q’TY
2	41**************0	잔류염소계 (수질연속자동측정기)	대	6

1. 특 징

(1) 측정기는 염소 농도, 시료의 pH, 온도, 유량, 압력에 의해 영향을 받지 않아야

한다.

(2) 측정기는 30일간 무인운전이 가능하여야 한다.

(3) 센서 오염 시 간단히 센서 셀을 세정하는 메뉴를 가지고 있어야 한다.

(4) 측정기는 초기 공장 교정 값을 가지고 있어 문제 발생 시 초기 값으로 되돌리는

메뉴를 가지고 있어야 한다.

(5) 측정기 내부의 공기 정화 및 오염을 제거하기 위한 Air-purge 연결구를 가지고

있어야 한다.

2. 규 격

(1) 구매모델     : HACH社 CL17 Analyzer

(2) 측정방법     : DPD 발색시약측정방법

(3) 측정범위     : 0 ~ 5mg/L

(4) 검출한계(LOD): 35ppb

(5) 정 확 도     : ± 5 % 또는 ±0.035 mg/L 중 큰 값

(6) Air Purge    : 0.1 cfm (0.17 m³/h) instrument quality air at max

(7) 시료유량     : 분당 200~50mL

(8) 광    원     : Class 1 LED(Light Emitting Diode), 최대 파장 520nm,

최소 예상 수명 50,000시간

(9) 응답시간     : Batch 분석, 150초

(10) 전송출력     : DC 4~20mA

(11) 전    원    : 115/230 VAC, 50/60Hz

(12) 재    질    : ABS 플라스틱/IP62이상

3. 비  고

(1) 계약상대자는 설치 후 2년간 하자보증

(2) 계약상대자는 시험성적서, 한글 유지관리지침서, 교육자료, 사진 등을 CD와 책자로 제출

(3) 계약상대자는 시운전 및 교육, 성능시험을 사용처에서 실시

(4) 상기 시운전 및 교육, 성능시험 실시와 유지관리지침서, 교육자료, 사진 등 제작에 소요되는

비용은 계약금액에 포함