문서번호	시설관리과-@N
결재일자
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장	강남수도사업소장

2015년 유량설비 유지관리 계획

2015. 01.

강남수도사업소

(시설관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	기업	:	유 □	(		)		무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 □

2015년 유량설비 유지관리 계획

관내 유량계 설비에 대한 점검 ․ 교정검사 등 체계적인 관리를 통해 정상적인 기능을 유지하고, 계측의 정밀도를 높여 공급량 관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진근거

상수도사업본부 누수방지과-301(2015.01.12.)호

- 2015년 유량계설비 유지관리계획 알림

Ⅱ		관련규정

서울시 “유량계 업무처리 지침 개정(본부장 방침)” ----------- `14.09.01.

- 유량계 허용오차(±1.5%이내), 교정검사(구역 연 2회, 증블록 연 1회)

- 유량계 및 유량감시시스템 유지관리 방법 등

국가표준기본법 제3조, 제14조   ---------------------------- `10.04.05.

- 유량계 교정의 정의, 국가교정제도의 확립

수도법 시행규칙 제19조 및 제2항 ----------------------------`10.11.29.

- 유량계 허용오차 범위(±2% 이내), 유량계 교정검사 주기(연 1회 이상)

환경부 “유량계 설치 및 유지관리에 관한 지침” --------------`09.01.10.

- 유량계 허용오차(±2% 이내), 교정검사 주기(연 1회)

Ⅲ		유지관리 개요

유량계 현황

총계 : 54개

※ 2015년 01월 기준이며 삼성, 수서배수지 포함

상세 내역

구 분	수 량	교정검사 주기	관리구분	비 고
구역유량계(초음파)	6	2회/년	본 부
증블록 유량계(초음파)	6	1회/년	본 부
배수지 유량계	9	1회/년	사업소
가압장 유량계	6	1회/년	사업소
증압펌프유량계(터어빈)	9	제외	사업소
증압펌프유량계(전자식)	17	1회/년	사업소
증압펌프유량계(초음파)	1	1회/년	사업소

유량감시시스템 : 실시간 공급량 관리(일, 주간, 월간, 년간)

점검 및 교정검사

일상, 정기점검

- 구역유량계 : 본부 시설안전부(용역관리) 및 사업소 합동점검[05월, 11월(연 2회)]

- 중블록, 배수지․가압장 유량계 점검 : 자체점검 및 유량계 전문업체  점검 병행

- 자체점검 주기 및 방법

․ 일상점검 및 월 1회 이상 유량계 점검표에 의거 정기 점검 실시

․ 배수지, 증압장 유량계실 청소 및 배수 상태 확인 및 취약부분 즉각 조치

교정검사

- 구역, 중블록 유량계 : 본부(누수방지과) 용역 계약 체결 일정별 교정검사 실시

- 가압장․배수지 유량계 : [09월(연 1회) 실시]

․ 국제공인 교정기관으로 등록한 업체에 의뢰하여 시행

․ 교정이 불가능한 터어빈 유량계는 교정검사 제외

- 정확도 기준 : 허용오차 ±1.5% 이내(초음파 유량계 기준)

- 검사자 : 국가표준기본법 시행령 12조(국가교정업무 전담기관의 지정 및 운영) 규정에 의한 국가교정기관

휴대용 초음파 유량계로 자체 비교측정 및 교정검사 실시

- 대상 : 배수지․가압장 유량계(15개소)

- 검사주기 및 방법 : 1회/분기 및 유량 변동 발생시 유량계담당 및 순찰반 합동으로 자체 시행

Ⅳ		2015년 유량업무 추진계획

노후 유량계 및 전송반 교체 계획

대    상 : 구역유량계(전송반 포함) 2개소(KN-4, KN-6)

소요예산 : 53,000천원

시공계획 : `15년 상반기내 시공 완료 예정

예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비및부대비, 시설비

교정검사 실시[배수지․가압장․증압장(전자식, 초음파) 유량계]

교정검사 : 9월(연1회 실시)

소요예산 : 15,000천원

예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 기타교체비

Ⅴ		행정사항

본부 유량계 유지관리 용역업체 계약체결 후 과업내용 및 일정에 의거 용역업체 유량설비 점검시 감독 및 아리수정수센터, 관련사업소 유량계 교정검사시 입회

붙 임 : 1. 관련 법규 1부.

2. 유량감시시스템 하드웨어 구성도 1부.

3. 본부 유량설비 유지관리 계획 1부.

4. 유량계 관리현황 1부.

5. 유량계 점검표 1부.  끝.