현안과제 8	스마트원격 검침 운영시스템 고도화 개발 기술지원
수행부서 /연구책임자	배급수연구과 / 김성재, 김철, 나일호 스마트기술연구과/ 박찬영
제안·관련부서/ 담당자	계측관리과 / 박은미
연구목적	○ 원격검침 도입 확대에 따른 활용도 제고 ○ 원격검침 시스템 자료를 활용한 관망관리 스마트 기술 기반 구축
기간 / 예산	2022. 6.~2023.4(10개월) / 비예산
연구내용	○ 이상데이터 처리방안 마련 ○ 시간단위 관망해석을 위한 원격검침 데이터 포맷 제시 ○ 기기고장에 의한 오검침 데이터 모니터링 방안 마련 ○ 중블록단위 상수관 누수모니터링 방안 제시 ○ 옥내누수모니터링에 관한 기술지원 ○ 통신프로토콜개정 ○ 기타원격검침 시스템 구성에 관한 사항
활용계획	○ 스마트원격검침 운영시스템에 기술 제안 사항 원격검침 운영 시스템 적용 및 활용
	상반기(과제 완료) 수도계량기 원격검침 서버 수신용 데이터 포맷(안) 마련(1월) 스마트 원격검침 운영시스템 고도화 개발관련 기술지원 최종 결과 보고(4월) 및 결과 본부 공유(4월) 스마트 원격검침 이상데이터 감시 및 교정기술 특허출원추진(4월)

현안과제 9	동파안전 수도계량기 성능시험 연구
수행부서 /연구책임자	배급수연구과 / 김철
제안·관련부서/ 담당자	계측관리과, 수도자재관리센터 / 노해민, 안종인
연구목적	○ 차년도 15㎜ 동파안전 수도계량기 구매 대상업체 선정 ○ 당해년도 15㎜ 동파안전 수도계량기 납품 검사
기간 / 예산	2023. 2.~12.(1년) / 비예산
연구내용	○ 동파시험 - 내압시험 실시(20㎏/㎠의 수압으로 1분간 가압) - 1차 동파시험 실시 - 2차 동파시험 실시 ☞ 7회 반복후 유량시험 실시 - 최종 유량시험 실시 - 분해검사 실시(부품의 변형이나 파손이 없어야 함) ○ 내구성 시험 - 내압시험 실시(20㎏/㎠의 수압으로 1분간 가압) - 내구성시험 실시 - 분해검사 실시
활용계획	○ 차년도 15㎜ 동파안전 수도계량기 구매 대상업체 선정 결과 제공 ○ 당해년도 15㎜ 동파안전 수도계량기 납품 검사 결과 제공
실적	상반기 - 1건 (차년도 15㎜ 동파안전 수도계량기 구매 대상업체 선정 결과 제공)
	하반기 -

현안과제 10	역류방지용 수도계량기 성능시험 연구
수행부서 /연구책임자	배급수연구과 / 김철
제안·관련부서/ 담당자	계측관리과, 수도자재관리센터 / 노해민, 안종인
연구목적	○ 차년도 역류방지용 수도계량기 구매 대상업체 선정 ○ 당해년도 역류방지용 수도계량기 납품 검사
기간 / 예산	2023. 6.~12.(7개월) / 비예산
연구내용	○ 역류방지시험 - 상하수도협회 단체표준 KWWA B200 9.4 - 수평을 이룬 상태에서 측정관내의 수주(水柱)가 1/2D+30mm의 수위로 10분간 유지되는지를 확인 ○ 압력손실시험 - 상하수도협회 단체표준 KWWA B200 9.7 - 서울시 제시 규격 기준 유량으로 공급할 때 “서울형 역류방지용 수도계량기” 전후의 차압을 측정하여 기준 차압 범위를 만족
활용계획	○ 차년도 역류방지용 수도계량기 구매 대상업체 선정 결과 제공 ○ 당해년도 역류방지용 수도계량기 납품 검사 결과 제공
실적	상반기 2건(당해년도 역류방지용 수도계량기 납품 검사 결과 제공)
	하반기

현안과제 11	디지털 수도계량기 및 원격검침단말기 성능시험
수행부서 /연구책임자	배급수연구과 / 나일호
제안·관련부서/ 담당자	본부 계측관리과, 수도자재관리센터, 중부수도사업소 / 임원성, 안종인 등
연구목적	○ 납품된 제품의 서울시 기술기준 적합여부 확인 ○ 현장 설치전 이상유무 사전 확인 및 검출
기간 / 예산	2023. 1.~12.(1년) / 비예산
연구내용	○ 방수성능시험 - 수심 1m에서 7일간 침수(IP68등급에 준하는 방수성능 확인) ○ 소모전력 측정시험 - 통신모드 별로 소모전력 측정 후 배터리 수명(8년 이상) 검증 ○ 유선데이터 전송시험 - 유선 30m 거리에서 데이터가 정상 전송되는지 확인 ○ 저온시험 - -20℃, 24시간 조건에서 데이터가 정상 전송되는지 확인 ○ 프로토콜 호환시험 - 서울특별시 디지털계량기 프로토콜에 따라 통신하는지 확인
활용계획	○ 문제 발생시 즉각 수정 조치 통보 ○ 각 업체별 성능 및 동작 데이터 확보
	상반기 디지털수도계량기 성능시험 완료 · 소형 3건 총 6대 · 대형 2건 총 4대 원격검침 단말기 성능시험 완료 · 1건 총 4대
	하반기 -