문서번호	대기환경연구부-15358
결재일자	2016.11.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	대기측정관리팀장	대기환경연구부장
임윤석	조석주	11/08 代박찬구
협 조
	주무관		안미진

도로변/이동차 PM-2.5 자동측정장비

등가성평가 계획

2016. 11.

대기환경연구부

(대기측정관리팀)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

도로변/이동차 PM-2.5 자동측정장비 등가성평가 계획

도로변 대기측정소 및 이동측정차량의 PM-2.5 자동측정장비의 측정신뢰도를 평가하기 위한 등가성평가 실시 계획임.

Ⅰ		추진개요

추진배경

도로변 대기측정소 및 이동측정차량 PM2.5 자동측정장비의 측정신뢰도 확보를 위한 등가성평가 필요.

추진근거

대기오염측정망 설치▪운영 지침(2016), [별표22] 미세먼지 (PM-2.5) 자동측정기 운영지침.

II		PM-2.5 등가성 평가 계획

개 요

기 간: 2016년 11월~2017년 1월

장 소: 대기측정장비 종합평가실 (서울특별시보건환경연구원 옥상)

평가대상 장비: 도로변대기측정소 14군데 장비, 이동측정차량 6대.

평가방법: PM-2.5 자동측정장비와 기준측정장비(중량농도법, 2set)를 동시에 측정하여, 회귀분석을 통해 측정장비의 성능을 평가함.

등가성 평가방법

14군데 도로변측정소 PM2.5장비를 본원 대기측정종합평가실로 이동 설치하여, 평가를 실시.

측정기간 중 측정대상 도로변측정소 PM2.5 데이터는 교정 처리.

측정 일정

	기 간	측 정 소
1차	2016. 11.	※용역업체와 협의하여 각 7대씩 나눠 진행.
2차	2016. 12.
3차	2017. 1.	이동차 1호~6호 (이동차 운행일정에 맞춰 진행)

- 예비측정: 5일간 측정 후 필요시 Factor 조정

- 본측정: 14일간 측정하여 등가성 평가

※ 이동차측정은 연구원 주차장에서 실시.

다음 평가기준에 의거 등가성 평가 실시.

	자동측정기기
측정회수	>14개
농도 측정범위	3 ~ 1000 ug/m3
정확도(Accuracy)	90%
선형회귀식 기울기(Slope)	1 ± 0.1
선형회귀식 절편 최소 허용치	25.0-27.75×기울기 (-2.25 이상)
선형회귀식 절편 최대 허용치	25.0-22.75×기울기 (+2.25 이하)
상대정밀도(RPi)	10%
상관계수 값	R ≥ 0.93 for CCV ≤0.4 R ≥ 0.85 + 0.2×CCV for 0.4 ≤CCV ≤0.5 R ≥ 0.95 for CCV ≤0.5

PM-2.5 기준측정장비(중량농도법): SEQ47/50 (Sven Leckel) 2대

PM-2.5 기준측정장비는 대기오염공정시험기준(ES 01358.1)에 의해 진행하며, 시료채취시간은 (24±1시간)으로 하며, 2대 측정값의 평균값을 사용한다.

PM-2.5자동측정장비는 24개의 시간 데이터의 평균값을 이용하여 기준측정값과 비교한다. 유효측정값: 하루 18시간 이상 측정값 (75% 이상)

PM-2.5자동측정장비 이동/설치: 장비업체(KNJ엔지니어링, 동일그린시스)