< 대기오염측정망설치운영지침(2016) 중 설치기준 >

2. 도시대기측정망

가. 측정소 위치 선정

○ 측정소의 위치는 그 지역의 주위환경 및 기상조건을 고려하여 다음과 같이 선정한다.

1) 측정소는 원칙적으로 주위에 건물이나 수목 등의 장애물이 없고 그 지역의 오염도를 대표할 수 있다고 생각되는 곳을 선정한다.

2) 측정소 주위에 건물이나 수목 등의 장애물이 있을 경우에는 시료채취구의 위치로부터 장애물까지의 거리가 그 장애물 높이의 2배 이상 또는 시료채취구의 위치와 장애물 상단을 연결하는 직선이 수평선과 이루는 각도가 30° 이하 되는 곳에 시료채취구를 설치한다.

3) 주위에 건물 등이 밀집되거나 접근되어 있을 경우에는 건물 바깥벽으로부터 적어도 1.5m이상 떨어진 곳에 시료채취구를 설치한다.

4) 시료채취구의 높이는 사람이 생활하고 호흡하는 높이인 지상 1.5m이상, 10m이하 범위로 하고, 불가피한 경우 별표 3을 참조하여 최대한 영향이 적은 곳을 택하여 높이를 조정할 수 있다.

나. 측정소 입지 기준

1) 도시대기측정소는 인구 10만 이상의 도시에 설치하는 것을 원칙으로 하되, 인구 10만 미만인 도시라도 공업시설 등으로 인해 대기질 악화가 우려되는 경우 설치 가능하다.

2) 1개의 측정소를 설치할 경우에는 주거지역 또는 배출원 지역에 설치하되, 배출원 지역이 대기환경기준을 초과할 가능성이 있는 경우 우선 설치한다.

3) 2개 이상의 측정소를 설치할 경우에는 주거지역 측정소와 배출원 혹은 배출원 혼합지역에 적정하게 배분하여 설치한다.

4) 측정소 간 간격은 4km 이상을 유지하여 측정소 간 중복을 최소화하되, 행정적인 공간 배분을 고려하여 4km 이내라도 설치 가능하다.

5) 미세먼지 예・경보제를 위해 공간분포상 측정소의 신규설치가 필요하다고 판단되는 경우 설치가 가능하다.

[별표 3]

대기오염자동측정소 설치위치선정 기준

1. 시료채취구 설치기준

시료채취구의 높이는 원칙적으로 사람이 생활하고 호흡하는 높이인

지상 1.5m 이상, 10m 이하로 한다. 다만, 불가피한 경우 외부조건에 최대한 영향이 적은 곳을 택하여 높이를 조정할 수 있다.

가.  고층집합주거 등 지상 10m 이상의 높이에서 사람이 다수 생활하고    있을 경우 시료채취구의 높이를 지상 1.5m 이상, 10m 이하로 하는 것    이 적당하지 않으므로, 해당 지역을 대표할 수 있는 높이에 설치    한다.

나.  측정소 설치장소의 용지확보가 용이하지 않고 주변의 건물, 수목에    의한 바람의 집중, 난기류의 발생 등으로 지역을 대표하는 측정값    을 얻을 수 없을 경우 다음의 항목을 참고하여 설치한다.

(1) 채취구의 높이가 지상 30m를 초과하지 않는다.

(2)  측정소 주위에 장애물이 있는 경우 시료채취구의 위치로부터     장애물까지의 거리가 장애물 높이의 2배 이상 또는 채취구의     위치와 장애물 상단을 연결하는 직선이 수평선과 이루는 각도     가 30° 이하가 되는 곳에 설치한다.

(3)  주위에 건물 등이 밀집되어 있거나 근접되어 있을 경우에는 건물     의 바깥벽으로부터 적어도 1.5m 이상 떨어진 곳에 설치한다.