문서번호	축산물부-2041
결재일자	2017.2.2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

						시 민
주무관		동물방역팀장		축산물부장
김능희		김두환		02/02 손홍락
협 조
	총무팀장				代정정숙

2017년 축산물부 생물안전 3등급 연구시설 유지관리 용역업무 추진 계획

축산물부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

2017년 축산물부 생물안전 3등급 연구시설

유지관리 용역업무 추진 계획

축산물부에서 허가받은 생물안전 3등급(BL3) 연구시설의 운영에 있어 최적 가동상태 유지 및 비상상황을 대비하여 공조시설, 자동제어시스템, 생물안전작업대 등 빌트인장비 및 기타 부대설비에 대하여 전문 유지관리 용역업체를 선정하여 안정적인 실험실 운영을 하고자 함.

Ⅰ		추진개요

▢ 추진근거

○ 유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 법률 제22조(연구시설의 설치ㆍ운영)

○ 동법 시행령 제23조의 5호(연구시설 설치ㆍ운영의 준수사항)

○ 유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 통합고시

(보건복지부 고시 제2015-109호) 제9-9조(연구시설의 안전관리 등)

○ 2014 생물안전 3등급 연구시설 안전관리지침

- 제2장 생물안전 3등급 연구시설관리 세부사항

▢ 추진대상

○ 대 상 : 서울특별시보건환경연구원 축산물부 생물안전 3등급 연구시설 (92.2㎡)

○ 위 치 : 서울특별시보건환경연구원 신관 A동 3층

Ⅱ		추진계획

▢ 용역기간 : 2017년 3월 ∼ 2017년 12월(10개월)

▢ 유지관리 용역 세부내역

항목	점검내용	비고
정기점검	ㆍ 실험실내 실험환경 조성 및 안전성 확보를 위한 보수 ㆍ 실험실 환경 시험평가 ㆍ 시설내 부대 설비의 예방점검 및 각종 소모품 교체 ㆍ 항온항습 측정, 필터박스 측정, 풍량과 압력 측정 및 조정 등 ㆍ 실험실 내부, 생물안전적업대, 고압증기멸균지 점검	2회/월
수시점검	ㆍ 정전 등 사고로 인한 시설 가동 중단시 ㆍ 공조기의 가동 중단 및 알람 발생시 ㆍ 차압의 이상 발생시 ㆍ 실험장비의 이상으로 실험이 불가능시 ㆍ 냉동기 등 설비의 가동 중단으로 실험환경 문제 발생시 ㆍ 실험실 출입문 개폐 오작동시 ㆍ 긴급을 요하지 않는 기타 사항 등	요청시
기타	ㆍ 자동제어 소모품 교체 및 점검 ㆍ 실험실 폐수처리탱크 센서점검

Ⅱ		소요예산

▢ 소요예산(최저가 예정금액): 금31,520천원(금삼천일백오십이만원)

(단위 : 원)

구분	금액	비고
재료비	3,311,100
인건비	12,620,705
직접경비	6,755,151
제경비	4,807,964
기술료	1,159,625
부가세	2,865,455
총 계	31,520,000

○ 예산과목 : 보건환경역원 효율적 운영, 연구 및 전문훈련 강화,

청사시설유지관리, 공공운영비, 특수실험실 유지관리용역

▢ 입찰방법 : 전자공개수의계약

○ 참가업체 자격요건

- 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조(입찰의 참가자격) 및 동법 시행규칙 제14조(입찰 참가자격 요건의 증명 )의 규정에 의한 자격 요건을 갖추고 동법 시행결 제92조(부정당업자의 입찰 참가자격제한)에 해당되지 않아야 함

- 견적제출 공고일 기준으로 최근 5년 이상 국가 또는 지방자치단체 생물안전 3등급 연구시설 유지ㆍ보수용역 수행실적(단일 건으로 2천만원 이상)이 있는 업체

- 유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 통합고시(보건복지부 고시 제2015-109호)

제9-9조(연구시설의 안전관리 등)의 의거 안전관리 위탁기관의 요건을 갖추고, 질병관리본부에서 발행한 「생물안전 3등급 연구시설 안전관리지침」에 의거하여 다음의 면허 및 자격증을 소지한 업체

① 생물안전관리자 보유

② 기계설비공사업, 전기공사업, 엔지니어링 활동주체업 자격 및 면허보유

③ 3등급 연구시설에 적합한 유지, 보수 및 검증, 점검 절차서 보유

④ 품질 및 환경 경영 시스템(ISO 9001/14001)보유

⑤ 건축, 기계설비 및 자동제어, 전기설비, 소방설비, 환경 분야 및 공조 냉동 분야의 기능사 자격증을 보유한 1년 이상의 경력자 보유 및 산업기사 이상의 자격증 또는 TAB 전문기술자 자격 보유

⑥ 유지 보수 전문인력의 생물안전 교육 이수

⑦ 주기적 검증을 획득한 연구시설 안전관리 장비 보유

ㆍ Airflow Hood, 풍량측정기, 차압측정기, 조도측정기, 소음측정기,

PAO 발생기, Parricle counter, Aerosol photometer, 온습계, 습도계 등

Ⅲ		행정사항

▢ 용역 평가 및 용역비 지급

○ 용역의 정기 및 수시점검에 대해 매월 평가하여 용역결과가 적절하다고 판단되면 다음달 10일까지 용역비 지급

○ 기타 제반사항은 지방자치단체 용역계약 일반조건을 준용함

붙임  1. 생물안전 3등급 연구시설 유지관리 용역 원가 산출내역서 1부

2. 생물안전 3등급 연구시설 유지관리 용역 과업지시서 1부.  끝.