문서번호	정수운영과-8500
결재일자	2017.7.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수운영과장	광암아리수정수센터소장
정지영		정선교	07/04 차윤기
협 조

수질 TMS COD측정기 오작동에 따른 조치결과 보고

2017. 7.

광암아리수정수센터

(정수운영과)

수질 TMS COD 측정기 오작동에 따른 조치결과 보고

환경

배출수처리시설 내에 설치 운영되고 있는 TMS COD 측정기 오작동에 따른 측정기 점검을 실시하고 결과를 보고함

Ⅰ		개 요

□ 오작동 현황

○ 일시 : 2017. 6. 21.(수) 14:00~

○ 내용 : 정수센터 정전작업 이후 COD 값이 0으로 측정됨

Ⅱ		조 치 결 과

□ COD 측정기 전문업체 방문 점검 실시

○ 일시 : 2017. 6. 30.(금)

○ 원인

- 시료라인을 잡아주고 있는 구형 카세트가 튜브를 꽉 잡아주지 못하여 시료 주입 불량

- 드레인 라인 막힘

○ 조치내용: 카세트 조정, 드레인라인 세관, 전극세척 등 조치 후 정상작동 확인

카세트	카세트 점검
드레인라인 점검	정상작동 확인

끝.