투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시은평병원
수신	내부결재
(경유)
제목	Biological Indicator 배양검사 결과 통보

1. 은평병원 진료부-7134(2017. 8. 22.)호와 관련입니다.

2. 스팀 멸균기의 생물학적 효과 측정을 위해 멸균 과정에 노출되지 않은 Control Biological indicator의 적합성과 멸균 과정에 노출된 Biological indicator의 멸균 확인 및 배양기의 기능을 확인하기 위한 Biological indicator의 세균배양검사 결과를 아래와 같이 통보합니다.

- 배 양 검 사 결 과 -

검체번호	접수일자	멸균종류	배양온도	배양시간	결과	비고
1	2017. 8. 22.	STEAM (멸균과정노출전)	57℃	after18hrs	-Positive	치과
				24hrs	-Positive
2	2017. 8. 22.	STEAM (멸균기 하단 문앞쪽)	57℃	after18hrs	-Negative	치과
				24hrs	-Negative

주무관	연영혜		가정의학과장	代박소영		진료부장	09/01 하지혜
협조자
시행	진료부-7434	(		)	접수		(		)
우	03476	서울시 은평구 백련산로90	/	http://ephosp.seoul.go.kr/
전화	300-8281	/전송	300-8097	/	yhyeon77@seoul.go.kr	/	대시민공개