문서번호	행정지원과-5186
결재일자	2018.3.12.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
★주무관	수질팀장	행정지원과장	남부수도사업소장
김완기	여종순	유정상	03/12 전영석

2018년도 수질자동측정기 정도검사 실시 계획

2018. 3.

남부수도사업소

(행정지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	한국산업기술시험원
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

2018년도 수질자동측정기 정도검사 실시 계획

공급계통인 배수지 및 수도꼭지 수질을 실시간 감시하는 Seoul Water-Now 수질자동측정기에 대한 정확도, 정밀도 검증 및 수질 측정자료의 신뢰성을 확보하기 위하여 법정 정도검사를 실시하고자 함

Ⅰ		추진근거

■ 환경분야 시험․검사등에 관한 법률 및 동법 시행규칙 제7조 2항

* 외부공개용 : 측정결과를 제3자에게 제공하거나 외부에 알리기 위한 목적으로 사용하는 측정기기

■ 서울워터나우 대시민 공개 (본부장 방침, 2008.03.22)

■ 수질자동감시시스템 운영지침 (본부장 방침, 2011.03.07)

Ⅱ		개 요

■ 기    간 : 2018. 3. 22 ~ 4. 11

■ 대    상 : 총26대(탁도계,잔류염소계 각각13대)

<대상 선정기준>

- 대시민 공개지점에 설치된 수질자동측정기기

- 2016년 정도검사 완료 후 2년경과 기기

■ 검사기관 : 한국산업기술시험원(서울시 구로구 구로디지털 8길 7)

■ 검사절차

● 정도검사 신청

- 정도검사 신청서와 정도검사 기록부를 첨부하여 검사기관에 신청

● 정도검사 실시 : 각 측정기기에 대한 설치 규격, 구조, 성능검사

● 성적서 발부

■ 소요예산 : 12,569,700원

Ⅲ		세부 추진계획

■ 기    간 : 2018. 3. 22 ~ 4. 11(4주간)

■ 대    상 : 총26대(탁도계,잔류염소계 각각13대)

■ 추진일정

● 정도검사 신청서 제출(‘18. 3. 12.)

● 자체정비(‘18. 3. 5.~12.)

- 유지보수업체와 합동점검․정비(3월 정기점검시 시행)

- 주요정비 내용 : 측정기 내부 산세정 및 센서, 카트리지등 소모품 교체

● 정도검사 진행(‘18. 3. 22.~4. 11.)

※ 정도검사 부적합 측정기 발생시 소모품 교체, 수리 후 재검사

● 정도검사 성적서 확인 및 수수료 지출 (‘18. 5. 11.)

■ 소요예산

● 정도검사 수수료  : 총 12,569,700원

● 수수료 산출내역 (근거 : 환경분야 시험・검사 등에 관한 법률 시행규칙 30조 1항)

구 분	합 계	탁 도 계	잔류염소계
측정기 수	26대	13대	13대
수 수 료	12,569,700원	6,277,700원 (482,900원/대)	6,292,000원 (484,000원/대)

※ 정도검사 불합격 측정기는 재검사 (추가비용 지출)

※ 부가가치세(10%) 포함, 출장여비 없음

● 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비, 사무관리비

붙임 : 1. 2018년 정도검사 대상  1부.

2. 수질자동측정기 정도검사 수수료 1부.  끝.