수질 자동측정망 운영현황

- 주간 수질 자동측정망 운영현황 및 점검결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 기간 : 2018년 6월 11일 ~ 6월 15일

□ 일별현황

날짜	측정소	측정기기	발생상황	조 치 상 황	기타
6/11	안양천 09:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기 시약점검 및 Data 점검 - WPM: Sample배관 세정 및 측정조 세정 Float-s/w 세정 및 조정 - SS: 동작불량(여지에러), 여지보충 - TP: Sample-Filter 세정, 냉각관 점검 - TN: Sample Tube 세정, 구동 점검 - TOC: 연소관 점검, Buffer관 세정 - ABS: Detector-Cell 세정 - PNL: Sample-Filter 세정,측정조 세정 - WJ-7: 수조세정, 세정Tank 동작점검 - 콤프레셔: 압력Tank 수분제거, Air압력 조정	조환준 김태수
6/11	선유도 11:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기 시약점검 및 Data 점검. - WPM: Sample배관 세정 및 측정조 세정 Float-s/w 세정, 기록지 교체 - SS: 여지보충, 건조Lamp 점검 - TOC: 연소관 점검, Buffer관 세정 - TP: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TN: 냉각관 점검, 가열조 점검 - PNL: Sample-Filter 세정,측정조 세정 - 클로로필: 측정관 세정, 여과 필터 세정 - WJ-7: Sample유입량 점검, 각 Air-Valve 점검, 세정시간 점검	양성용 백선우
6/11	노량진 12:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기 시약점검 및 Data 점검. - WPM: Sample배관 세정 및 측정조 세정 Float-s/w 세정, 기록지 교체 - SS: 여지보충, 건조Lamp 점검 - TOC: 연소관 점검, Buffer관 세정 - TP: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TN: 냉각관 점검, 가열조 점검 - PNL: Sample-Filter 세정,측정조 세정 - 클로로필: 측정관 세정, 여과 필터 세정 - WJ-7: Sample유입량 점검, 각 Air-Valve 점검, 세정시간 점검	조환준

날짜	측정소	측정기기	발생상황	조 치 상 황	기타
6/11	탄 천 13:30	각측정기	주간점검	- 각 측정기 시약점검 및 Data 점검. - WPM: Sample배관 세정 및 측정조 세정 Float-s/w 세정 및 조정 Float-s/w 세정, 기록지 교체 - SS: 여지보충, 발란스 점검 및 조정 - TP: 냉각관 점검, 가열조 점검, 교정 - TN: 냉각관 점검, 가열조 점검 - ABS: Detector-cell세정, 계량관 세정 - PNL: Sample-Filter 세정,측정조 세정 - CN: 측정조 세정, 전극 세정 - WJ-7: Sample유입량 점검, 각 Air-Valve 점검, 세정시간 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거	양성용
6/12	중랑천 09:30	각측정기 부대시설	월간점검	- 각 측정기 시약점검 및 Data 점검. - WPM: Sample배관 세정 및 측정조 세정 Float-s/w 세정 및 조정, DO Tip 교체 - 각 측정기 zero/span 교정실시 - SS : 여지보충, 건조Lamp 점검 - TP: 가열조 점검, 냉각관 점검, 계량관 세정 - TN: 가열조 점검, 냉각관 점검, 계량관 세정 - CN: 측정조 세정, 전극 세정 - ABS: Detector-cell세정, 계량관 세정 - PNL: Sample-Filter 세정,측정조 세정 - WJ-7: Sample유입량 점검, 각 Air-Valve 점검, 세정시간 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거	조환준 백선우
6/12	안양천 10:30	각측정기	주간점검	- 각 측정기 시약점검 및 Data 점검. - WPM: Sample배관 세정 및 측정조 세정 Float-s/w 세정 및 조정 - SS: 동작불량(여지에러),정상화 - TOC: 연소관 점검, 흡수제 점검 - ABS: Detector-cell세정 - WJ-7: 수조세정, Sample유입량 점검, 각 Filter 세정, 세정시간 점검및 조정 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거	양성용

날짜	측정소	측정기기	발생상황	조 치 상 황	기타
6/14	안양천 10:30	각측정기	주간점검	- 각 측정기 시약점검 및 Data 점검. - WPM: Sample배관 세정 및 측정조 세정 Float-s/w 세정 및 조정 - TOC: 연소관 점검, Buffer관 세정 - SS : 여지보충, 건조 Lamp 점검 - ABS: Detector cell세정 - CN: 측정조 세정,전극 세정 - PNL: 측정조 세정 - TP: Sample-Filter세정, 냉각관 점검 - TN: 마스터플렉스 구동점검 - WJ-7: 수조세정, Sample유입량 점검, 각 Filter 세정, 세정시간 점검및 조정 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거	조환준 김태수
6/14	선유도 13:30	각측정기	주간점검	- 각 측정기 시약점검 및 Data 점검. - WPM: Sample배관 세정 및 측정조 세정 Float-s/w 세정 및 조정 - TP: 가열조 점검, 냉각관 점검 - TN: 가열조 점검, 냉각관 점검 - 클로로필: 측정관 세정, 여과 필터 세정 - SS: 여지보충, 발란스 점검 - TOC: 연소관 점검, 흡수제 점검 - ABS: Detector-cell세정 - WJ-7: 수조세정, Sample유입량 점검, 각 Filter 세정, 세정시간 점검및 조정 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거	양성용
6/14	노량진 15:30	각측정기	주간점검	- 각 측정기 시약점검 및 Data 점검. - WPM: Sample배관 및 측정조 세정, Float-s/w 세정 및 조정 - SS: 여과부 세정,건조 Lamp 점검 - TOC: 연소관 점검, 흡수제 점검 - TP: 가열조 점검, 냉각관 점검 - TN: 가열조 점검, 냉각관 점검 - CN: 측정조 세정, 전극 세정 - PNL: 측정조 세정 - ABS: 혼합조, 분리조 세정, Cell 세정 - 클로로필: 측정관 세정, 여과 필터 세정 - WJ-7: 수조세정, Sample유입량 점검, 각 Filter 세정, 세정시간 점검및 조정 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거	조환준 김태수

날짜	측정소	측정기기	발생상황	조 치 상 황	기타
6/14	탄 천 16:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기 시약점검 및 Data 점검. - WPM: Sample배관 및 측정조 세정, Float-s/w 세정 및 조정 - TN: Sample계량관 세정, 가열조 점검 - PNL: 측정조 세정 - TP: Sample계량관 세정, 가열조 점검 - CN: 측정소 세정, 전극 세정 - SS: 여지보충, 건조 Lamp 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거	백선우
6/14	중랑천 17:30	각측정기	주간점검	- 각 측정기 시약점검 및 Data 점검. - WPM: Sample배관 및 측정조 세정, Float-s/w 세정 및 조정 - TP: 가열조 점검, 냉각관 점검 - TN: 가열조 점검, 냉각관 점검 - CN: 측정조 세정, 전극 세정 - PNL: 측정조 세정 - WJ-7: 수조세정, Sample유입량 점검, 각 Filter 세정 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거	조환준
6/15	탄 천 09:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기 시약점검 및 Data 점검. - WPM: Sample배관 및 측정조 세정, Float-s/w 세정 및 조정 - SS : 여지보충, 발란스 점검 - TN: Sample계량관 세정, 가열조 점검 - TP: Sample계량관 세정, 가열조 점검 - ABS: Detector-cell세정 - PNL: 측정조 세정 - CN: 측정소 세정, 전극 세정 - WJ-7: 수조세정, Sample유입량 점검, 각 Filter 세정 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거 - 수중모터 1ea 교체 - 모터 주변 하상작업	조환준 김태수