정부물품분류번호	품목번호 Item No.	품 목 및 규 격 Description	수량 Quantity	단위 Unit
41103517	2	생물안전실험장비	1	set

국 문 규 격 서

Ⅰ.  용도 및 특성

- 본 장비는 세균 및 바이러스 취급, PCR과 같은 유전자 실험시 사용되며, 사용자의 안전을 위하여 근본적으로 오염을 예방, 차단할 수 있도록 설비된 장비이다. 또한 생물학적 위험가능성이 있는 오염된 공기가 장비 밖으로 새어 나올 가능성을 완벽히 제거 가능한 Bio Safety Level 3까지의 미생물을 취급할 수 있는 장비이며 사용자뿐만 아니라 시료와 환경 오염을 방지하기 위한 용도로 사용된다.

Ⅱ. 장비의 구성

1. 주장비

1) 생물안전실험장비	1set

2. 부속장비

1) Non-welded Telescoping Base Stand	1ea

2) UV Lamp with Timer	1ea

3) Vacu-Pass Cord and Cable Portal	1ea

Ⅲ. 성능 및 규격

가. 주장비(생물안전장비)

1. Class II, Type A2 규격이어야 한다.

2. 국제적인 Bio safety canibet의 제조방법에 준한 NSF 49의 기준에 의해 제작되고 CE mark를 획득하여야 한다.

3. Airflow 센서에 의존하지 않고, 정확하게 공기흐름을 제어하도록 프로그램된 Constant Airflow Profile(CAP)기술과 Electrinically Commutated Motor(ECM)모터가 서로 통신하여 속도와 토크(회전력)을 끊임없이 조절하여 1% 이내로 공기흐름을 일정하게 유지시켜 주어야 한다. 모터는 평균 50,000시간 사용가능해야 하며, 기존 모터보다 회전력이 더욱 크기 때문에 HEPA 필터가 막히면 더 많이 모터를 가동하여 필터를 더 오래도록 지속할 수 있어야 한다.

4. 장비 내부 우측 눈높이에 위치한 LCD를 통해 필터의 교환 시기 등 장비의 작동상태를 실시간으로 확인 가능하여야 하며, 막대그래프로 계속적으로 남아있는 필터의 수명을 퍼센트로 보여주어 언제 필터를 교체할지에 대해 정확하게 계산할 수 있어야 한다. 또한 20%, 0%에서 Alarm으로 알려줄 수 있어야 한다.

5. 내부의 컬러 LCD는 장비의 기능, 필터 loading 등을 포함한 활동을 한눈에 모니터링할 수 있으며, 사용자가 디스플레이를 조작하여 프로그램 구동 시 정보창에서 이해하기 쉽도록 단계적으로 설명해주어 설명서 등의 도움 없이도 쉽게 조작할 수 있어야 한다.

6. 시각과 청각 알림경보로 이상 시 사용자에게 어떤 문제로 알람이 울렸는지 알려주어야 하며, 어디에 문제가 생겼는지 다이어그램으로 보여주고 문제해결 정보까지 제공할 수 있어야 한다.

7. 전면유리가 열리거나 닫혔을 때 블로워와 형광등, UV등의 작동/불작동과 같은 시작과 종료를 사용자가 프로그램하여 사용할 수 있어야 한다.

8. 전면유리가 완전히 닫혀 있을 때 30% 이하로 blower를 가동하여 사용하지 않는 시간동안 캐비넷 내부를 청결히 하여 무미립자 환경을 유지하도록 한다. 전면유리가 올려지면, blower가 자동으로 정상 작동을 재개할 수 있어야 한다.

9. 작업대 아래에 타올캐치가 있어 부품에 손상을 입히고 airflow를 바꿀 수 있는 이물질이 blower로 끌려들어가는 것을 방지해야 한다.

10. 곡선형태의 스테인리스 inlet grille로 암레스트의 사용 없이도 사용자의 팔을 편하게 지지해주어야 하며, Reserved-Air 2단 공기 흡입구가 있어 사용자가 무심결에 inlet grille을 막았을 때에도 공기 흐름을 안정적으로 해주어야 한다.

11. 무균대 측면 벽에 코드를 통과시킬 수 있는 NSF 승인을 받은 입구로 전기 소모량이 많은 장비 사용시 효과적으로 사용할 수 있으며, 사용자의 작업 영역을 방해하지 않고 작업대의 공기흐름에 영향을 미치지 않아야 한다.

12. 무균대 내부에는 옆 벽면에 220V 전원사용이 가능한 outlet이 있어야 하며, 공기의 흐름에 영향을 주지 않도록 설계되고 덮개는 청소가 용이한 스테인레스 스틸 재질이어야 한다.

13. Contain-Air 음압채널로 전면과 전면유리 윗부분에서 내외부의 aerosol이 교차되어 오염 되는 것을 허용하지 않아야 한다.

14. 일체형의 Leak tight Type 304 스테인리스 스틸 liner의 작업대는 액체를 엎질러도 청소가 용이하도록 접시형태여야 한다.

15. ADA법(미국 장애인 법)을 적용하여 앉아서도 불편함 없이 상태의 확인 및 조작을 위해 용이한 위치에 터치패널 콘트롤과 service fixture가 있어야 한다.

16. 유입공기 속도	: 100 fpm 이상 110 fpm 이하

17. 하강기류 속도	: 50 fpm 이상 60 fpm 이하

18. 공기순환 비율	: 70%

19. Supply, Exhaust 필터	: 99.99% 효율의 HEPA Filters 이상

20. 압력채널	: 음압

21. 조작 패널	: 장비 우측 눈높이 위치

22. 디스플레이	: 장비 내부 눈높이 위치, Logic OS를 겸비한 컬러 LCD와 UV-opaque 안전유리, stainless steel

23. 필터 모니터링	: Digital, Bar graph & %로 표시

24. 모터	: Programmed ECM motor 동등이상

25. Stainless steel 커버의 콘센트 : 2개 이상

26. 샤시 경사정도	: 10°

27. 최대 샤시 오프닝 높이	: 570mm이상

28. 캐비넷 재질 (외부)	: Epoxy-coated steel 동등이상

(내부)	: Type 304 stainless steel 또는 316 stainless steel

29. 소음	: <63 dB

30. NSF Listed	: Yes

31. 전기적 안전 잠금장치	: Yes

32. 폭	: 6 ft

33. 창 열림 크기	: 8"

34. 외부 배출량	: 403 CFM 이상

35. 전원	: 230V, 60Hz

36. Service Fixture(s)	: 2개 이상

37. Type (Sliding window)	: Class ll, A2 Type. 6 ft

나. 부속장비

1. Non-welded Telescoping Base Stand

2. UV Lamp with Timer

3. Vacu-Pass Cord and Cable Portal - NSF listed

Ⅳ. 기타 조건

- 무상하자보수 보증기간은 1년으로 한다.

- 수요부서에서 지정한 장소에 설치하며 작동 및 교육을 실시하여야 한다.

- 성능보장과 사후관리 지원을 위하여 공고일 현재 NSF49 기준에 의해 제작된 제품이어야 하며, 이를 증명하기 위하여 카탈로그를 제출하여야 한다.

- 위 규격과 동등하거나 그 이상의 사양이어야 한다.