문서번호	먹는물분석과-693
결재일자	2018.7.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	먹는물분석과장	수질분석부장
이현주	안재찬	07/13 김복순
협 조

기체크로마토그래프 불용보고 (소독부산물분석실)

2018. 7.

먹는물분석과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

기체크로마토그래프 불용보고

소독부산물분석실에 할로아세토니트릴류 분석장비인 GC/ECD (Varian CP-3800)의 감도가 저하되어 기기 공급 및 수리업체(램피디아)와 합동점검한 결과, 부속품을 교체해야 하나 현재 단종된 부품으로 수리가 불가하여 장비를 불용처리하고자 함.

1. 보 고 자 : 먹는물분석과 지방환경연구사 이현주

2. 기기내역

○ 기 기 명 : GC/ECD (기체크로마토그래프)

○ 제조회사 및 기기번호 : Varian, CP-3800

○ 취득일자 : 2007. 1. 10.

○ 취득단가 : 58,040,170원

○ 설치장소 : 소독부산물분석실

Varian CP-3800

3. 고장내역

○ 고장일시 : 2018. 6. 28(목)

○ 고장내용

- ECD의 감도가 저하되어 정량한계 수준의 분석이 어려워짐

4. 점검결과

수리업체인 (주)랩피디아에 장비점검 및 고장원인 조사를 의뢰한 결과, ECD의 노후화로 인하여 분석의 감도가 저하되었으며, ECD 모델이 구형으로 단종되어서 수리 및 교체가 어려움.

5. 경제적 수리한계 :

○ 경제적 수리한계금액

경제적 수리한계금액 [최초년도 한계 최대치×취득가격-{(사용년수×취득가격)/(2×내구연한)}]	비고
5,804,017 원	견적가인 8,019,000원보다 경제적 수리한계비가 낮고 장비가 노후되어 수리의 가치 없음.
(70/100×58,040,170)-{(11×58,040,170)/(2×10)}

※ 최초사용년도의 수리비 한계 최대치 : 취득가격의 70/100

6. 향후 계획

○ 기존 분석항목인 할로아세토니트릴류는 강동에서 이전한 장비(Agilent 7890)를 활용하여 분석하고 있어 교체장비 구매 예정 없음.

○ 시험데이터 원본은 법적으로 3년간 보관해야 하므로 컴퓨터는 데이터 보관용으로 2021년까지 보관 후 폐기 예정.

○ ECD는 방사성동위원소를 사용하므로, 위탁폐기 후 원자력안전위원회에 신고 예정.

※ 붙임 :  1. 기기공급업체 소견서 1부.

2. 견적서 1부. 끝.