수질 자동측정망 운영현황

-. 주간 수질측정망 운영현황 및 점검결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 기간 : 2018년 10월 08일 ~ 10월 12일

□ 일별현황

날짜	측정소	측정기기	발생상황	조 치 상 황	기타
10/08	선유도 09:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: 측정조 세정, 전극점검 및 세정 Float-s/w 세정 및 위치조정 - TN: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TP: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TOC: Detector 전압 체크, 연소관 점검 - SS: 여지보충, 여과부 세정 - CN: 전극 세정 - PNL: 측정조 세정 - ABS: Detector Cell 세정, 기록지 교체 - 클로로필: 측정조 세정, Sample배관 세정 - 콤프레셔: Oil점검, Air압력 점검, 수분 제거	양성용
10/08	안양천 10:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: 측정조 세정, 전극점검 및 세정 Float-s/w 세정 및 위치조정 - TN: 구동상태 점검, 시료 Line 세정 - TP: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TOC: Detector 전압 체크, 흡수제 점검 - SS: 여지보충, 여과부 세정 - CN: 전극 세정 - PNL: 측정조 세정 - ABS: Detector Cell 세정 - 모터주변 세정 - 콤프레셔: Oil점검, Air압력 점검, 수분 제거	조환준 백선우
10/08	노량진 14:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: 측정조 세정, 전극점검 및 세정 Float-s/w 세정 및 위치조정 - TN: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TP: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TOC: Detector 전압 체크, 연소관 점검 - SS: 여지보충, 여과부 세정 - CN: 전극 세정 - PNL: 측정조 세정, 기록지 교체 - ABS: Detector Cell 세정 - 클로로필: 측정조 세정, Sample배관 세정 - 콤프레셔: Oil점검, Air압력 점검, 수분 제거	양성용

날짜	측정소	측정기기	발생상황	조 치 상 황	기타
10/08	탄 천 15:30	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: 측정조 세정, 전극점검 및 세정 Float-s/w 세정 및 위치조정 - TN: 냉각관 점검, Detector 전압 체크 - TP: 냉각관 점검, Detector 전압 체크 - SS: 여지보충,건조 Lamp 점검 - PNL: 측정조 세정 - ABS: Detector Cell 세정 - CN: 측정조 세정, 전극 세정 - 콤프레셔: Oil점검, Air압력 점검, 수분 제거 - WJ-7: Sample유입량 점검, 수조세정, 각 Air-Valve 점검, 세정시간 점검 및 조정	조환준 백선우
10/08	중랑천 17:30	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: 측정조 세정, 전극점검 및 세정 Float-s/w 세정 및 위치조정 - TN: 냉각관 점검, Detector 전압 체크 - TP: 냉각관 점검, Detector 전압 체크 - SS: 여지보충,건조 Lamp 점검 - PNL: 측정조 세정 - ABS: Detector Cell 세정 - CN: 측정조 세정, 전극 세정 - 콤프레셔: Oil점검, Air압력 점검, 수분 제거 - WJ-7: Sample유입량 점검, 수조세정, 각 Air-Valve 점검, 세정시간 점검 및 조정	이성철
10/10	중랑천 10:30	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: 측정조 세정, 전극점검 및 세정 Float-s/w 세정 및 위치조정 - TN: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TP: 냉각관 점검, 가열조 점검 - SS: 여지보충,건조 발란스 조정 - PNL: 측정조 세정, 계량관 세정 - ABS: Detector Cell 세정 - CN: 측정조 세정, 전극 세정 - 콤프레셔: Oil점검, Air압력 점검, 수분 제거 - WJ-7: Sample유입량 점검, 수조세정, 각 Air-Valve 점검, 세정시간 점검 및 조정 - 자동채수기 신규 교체	조환준

날짜	측정소	측정기기	발생상황	조 치 상 황	기타
10/10	탄 천 14:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: 측정조 세정, 전극점검 및 세정 Float-s/w 세정 및 위치조정 - TN: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TP: 냉각관 점검, 가열조 점검 - SS: 여지보충,건조 Lamp 점검,발란스 점검 - PNL: 측정조 세정, 계량관 세정 - ABS: Detector Cell 세정 - CN: 측정조 세정, 전극 세정 - 콤프레셔: Oil점검, Air압력 점검, 수분 제거 - WJ-7: Sample유입량 점검, 수조세정, 각 Air-Valve 점검, 세정시간 점검 및 조정	조환준
10/11	노량진 09:30	각측정기 부대시설	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: 측정조 세정, 전극점검 및 세정 Float-s/w 세정, 배관 분해 세정 - 각 측정기 zero/span 교정 실시 - TN: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TP: 냉각관 점검, 가열조 점검 - SS : 여지보충, 발란스 조정 - TOC: 연소관 점검, 적하침 교체 - PNL: 측정조 세정 - ABS: Detector Cell 세정,30mL 실린지 교체 - CN: 측정조 세정, 전극 세정 - 클로로필: 측정조 세정, Sample배관 세정 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검, Filter 세정 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거	조환준 백선우
10/11	선유도 11:30	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: 측정조 세정, 전극점검 및 세정 Float-s/w 세정, 배관 분해 세정 - TN: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TP: 냉각관 점검, 가열조 점검 - SS : 여지보충, 발란스 조정 - TOC: 연소관 점검, 버퍼관 세정 - PNL: 측정조 세정 - ABS: Detector Cell 세정 - CN: 측정조 세정, 전극 세정 - 클로로필: 측정조 세정, Sample배관 세정 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거	양성용

날짜	측정소	측정기기	발생상황	조 치 상 황	기타
10/11	안양천 14:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: 측정조 세정, 전극점검 및 세정 Float-s/w 세정, 배관 분해 세정 - TN: 구동상태 점검 - TP: 냉각관 점검, 계량관 세정 - SS : 여지보충, 발란스 조정 - TOC: 연소관 점검, 흡수제 점검 - PNL: 측정조 세정 - ABS: Detector Cell 세정 - CN: 측정조 세정, 전극 세정 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거	이성철
10/11	탄 천 16:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: 측정조 세정, 전극점검 및 세정 Float-s/w 세정 및 위치조정 - TN: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TP: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TOC: 적하부 세정, 버퍼관 세정 - SS : 동작불량(여지에러), 정상화	조환준 백선우
10/12	안양천 10:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: 측정조 세정, 전극점검 및 세정 Float-s/w 세정, 배관 분해 세정 - TN: 구동상태 점검 - TP: 냉각관 점검, Detector 전압 체크 - SS : 여지보충, 여과통 점검 - TOC: 연소관 점검, 흡수제 점검 - PNL: 측정조 세정 - ABS: Detector Cell 세정 - CN: 측정조 세정, 전극 세정 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거	조환준
10/12	중랑천	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: 측정조 세정, 전극점검 및 세정 Float-s/w 세정 및 위치조정 - TN: 냉각관 점검, Detector 전압 체크 - TP: 냉각관 점검, Detector 전압 체크 - SS: 여지보충,건조 Lamp 점검 - PNL: 측정조 세정 - ABS: Detector Cell 세정 - CN: 측정조 세정, 전극 세정 - 콤프레셔: Oil점검, Air압력 점검, 수분 제거	조환준

날짜	측정소	측정기기	발생상황	조 치 상 황	기타
10/13	선유도 12:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: 측정조 세정, 전극점검 및 세정 Float-s/w 세정 - TN: 냉각관 점검, Detector 전압 체크 - TP: 냉각관 점검, Detector 전압 체크 - SS: 동작불량(여지에러), 정상화 - 콤프레셔: Oil점검, Air압력 점검, 수분 제거	조환준