문서번호	운영과-639
결재일자	2019.4.23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
조정호		장인환	04/23 최종인
협조	주무관		차용진
	주무관		정재헌

수질TMS TN측정기

부품교체에 따른 자체상대정확도 결과 보고

2019.04.22

난지물재생센터

[ 운  영  과 ]

수질TMS TN측정기 부품교체에 따른 자체 상대정확도 결과 보고

수질TMS 제1처리장 TN측정기 점검결과 보고(운영과9630, 2019.04.19.)호와 관련하여 TN측정기 자체 상대정확도 시험결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 시 험 일 : 2019.04.19.(금)

□ 실험실 수분석 시험결과 (상대정확도) : 적합

채수시간	TMS측정값	수분석값	상대정확도	계산값	결과
10:00	14.580	13.274	[eqn: {14.580-13.274} over {13.274} TIMES 100]	9.8%	적 합
11:00	14.430	13.252	[eqn: {14.430-13.252} over {13.252} TIMES 100]	8.9%
평균	14.505	13.263	[eqn: {14.505-13.263} over {13.263} TIMES 100]	9.4%

※ 수분석값이 배출기준 50%이상으로 주시험법 적용 (20%이하 적합).  끝.