수질 자동측정망 운영현황

- 주간 수질 자동측정망 운영현황 및 점검결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 기간 : 2019년 11월 25일 ~ 11월 29일

□ 일별현황

날짜	측정소	측정기기	발생상황	조 치 상 황	특이사항
11/25	중랑천 09:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: 측정조 세정, 전극점검 및 세정 Float-s/w 세정 - TN: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TP: 냉각관 점검, 가열조 점검 - SS: 여지보충, 건조 Lamp 점검 - ABS: Detector Cell 세정, 혼합조 세정 - CN: 측정조 세정 - PNL: 측정조 세정 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거	PNL:솔밸브 교체 (하드타입)
11/25	탄 천 12:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: 측정조 세정, 전극점검 및 세정 Float-s/w 세정 - TN: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TP: 냉각관 점검, 가열조 점검 - SS: 여지보충, 건조 Lamp 점검 - ABS: Detector Cell 세정 - CN: 측정조 세정 - PNL: 측정조 세정 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거	SS:Lamp 교체 TN:솔밸브 교체

날짜	측정소	측정기기	발생상황	조 치 상 황	특이사항
11/25	노량진 15:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: 측정조 세정, 전극점검 및 세정 Float-s/w 세정 - TN: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TP: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TOC: 연소관 점검, 흡수제 점검 - SS: 여지보충, 건조 Lamp 점검 - ABS: Detector Cell 세정, 혼합조 세정 - CN: 측정조 세정 - PNL: 측정조 세정 - 클로로필: Sample배관 점검 및 세정 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거	SS:Lamp 교체
11/25	선유도 16:30	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: 측정조 세정, 전극점검 및 세정 Float-s/w 세정 - TN: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TP: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TOC: 연소관 점검, 흡수제 점검 - SS: 여지보충, 건조 Lamp 점검 - ABS: Detector Cell 세정, 혼합조 세정 - 클로로필: Sample배관 점검 및 세정 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거
11/25	안양천 17:30	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: 측정조 세정, 전극점검 및 세정 Float-s/w 세정 - 각 측정기 구동상태 점검 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거

날짜	측정소	측정기기	발생상황	조 치 상 황	특이사항
11/26	안양천 10:30	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: 측정조 세정, 전극점검 및 세정 Float-s/w 세정 - TN: 구동상태 점검, 시료라인 세정 - TP: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TOC: 연소관 점검, 흡수제 점검 - SS: 건조 Lamp 점검, 여지보충 - ABS: Detector Cell 세정, 혼합조 세정 - CN: 측정조 세정 - PNL: 측정조 세정 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거
11/26	선유도 13:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: 측정조 세정, 전극점검 및 세정 Float-s/w 세정 - 각 측정기 구동상태 점검 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거
11/26	노량진 15:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: 측정조 세정, 전극점검 및 세정 Float-s/w 세정 - 각 측정기 구동상태 점검 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거

날짜	측정소	측정기기	발생상황	조 치 상 황	특이사항
11/26	중랑천 16:30	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: 측정조 세정, 전극점검 및 세정 Float-s/w 세정 - TN: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TP: 냉각관 점검, 가열조 점검 - SS: 건조 Lamp 점검, 여지보충 - ABS: Detector Cell 세정, 혼합조 세정 - CN: 측정조 세정 - PNL: 측정조 세정 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거	SS:동작불량 (여지에러),정상화
11/27	탄 천 09:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: 측정조 세정, 전극점검 및 세정 Float-s/w 세정 - 각 측정기 구동상태 점검 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거
11/27	노량진 14:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: 측정조 세정, 전극점검 및 세정 Float-s/w 세정 - 각 측정기 구동상태 점검 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거

날짜	측정소	측정기기	발생상황	조 치 상 황	특이사항
11/27	안양천 17:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: 측정조 세정, 전극점검 및 세정 Float-s/w 세정 - 각 측정기 구동상태 점검 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거
11/28	선유도 09:30	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: 측정조 세정, 전극점검 및 세정 Float-s/w 세정 - TN: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TP: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TOC: 연소관 점검, 흡수제 점검 - SS: 여지보충, 건조 Lamp 점검 - ABS: Detector Cell 세정, 혼합조 세정 - 클로로필: Sample배관 점검 및 세정 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거	ABS:필터교체 PNL:솔밸브 교체 (하드타입) SS:Lamp 교체
11/28	노량진 13:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: 측정조 세정, 전극점검 및 세정 Float-s/w 세정 - TN: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TP: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TOC: 연소관 점검, 흡수제 점검 - SS: 여지보충, 건조 Lamp 점검 - ABS: Detector Cell 세정, 혼합조 세정 - 클로로필: Sample배관 점검 및 세정 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거	ABS:필터 교체 SS:서스필터 교체

날짜	측정소	측정기기	발생상황	조 치 상 황	특이사항
11/28	탄 천 15:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: 측정조 세정, 전극점검 및 세정 Float-s/w 세정 - 각 측정기 구동상태 점검 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거
11/28	중랑천 16:30	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: 측정조 세정, 전극점검 및 세정 Float-s/w 세정 - TN: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TP: 냉각관 점검, 가열조 점검 - SS: 건조 Lamp 점검, 여지보충 - ABS: Detector Cell 세정 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거
11/29	안양천 09:30	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: 측정조 세정, 전극점검 및 세정 Float-s/w 세정 - TN: 구동상태 점검, 시료라인 세정 - TP: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TOC: 연소관 점검, 흡수제 점검 - SS: 건조 Lamp 점검, 여지보충 - ABS: Detector Cell 세정, 혼합조 세정 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거

날짜	측정소	측정기기	발생상황	조 치 상 황	특이사항
11/29	선유도 11:30	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: 측정조 세정, 전극점검 및 세정 Float-s/w 세정 - 각 측정기 구동상태 점검 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거	공원내 전체 전기 작업으로 전원 off, 정상화
11/29	탄 천 14:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: 측정조 세정, 전극점검 및 세정 Float-s/w 세정 - 각 측정기 구동상태 점검 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거
11/29	중랑천 16:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: 측정조 세정, 전극점검 및 세정 Float-s/w 세정 - 각 측정기 구동상태 점검 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거