붙임 2		구급장비의 종류에 따른 소독방법

□ 소독방법

○ (고위험기구) 분만세트는 고압증기멸균으로 멸균처리

○ (준위험기구) 멸균(고압증기멸균, EO 가스 소독)하거나 다음과 같은 소독제를 사용하여 높은 수준의 소독을 실시함

- 2.4% 글루탈알데히드

- 7.35% 과산화수소(hydrogen peroxide) + 0.23% 과초산(peracetic acid)

- 1% 과산화수소(hydrogen peroxide) + 0.08% 과초산(peracetic acid)

- 차아염소산 나트륨(5.25% 가정용 표백제(락스)의 1:50 희석, 유효염소량(1,000ppm)

○ (비위험기구) 다음 소독제를 이용하여 낮은 수준의 소독처리

- Ethyl or isopropyl alcohol(70-90%)

- 차아염소산 나트륨(5.25% 가정용 표백제(락스)의 1:50 희석, 유효염소량(1,000ppm)

- 4급 암모늄 세정제(희석 농도는 제품의 설명대로)

소독대상	소독제	상품명	공급농도	사용 농도	사용방법
①기도확보
구인두, 비인두 기도유지기 기도삽관 튜브세트					1회용 사용 (불가능한 경우 멸균하거나 높은 수준의 소독 후 사용)
②후두경세트
- handle	알코올	알코올	70%	70%	알코올 솜으로 닦는다.
- blade					고압증기멸균
③후두마스크					1회용 사용 (불가능한 경우 EO가스)
④기도확보 및 호흡유지
백벨브마스크					1회용 사용 (불가능한 경우 멸균하거나 높은 수준의 소독 후 사용)
⑤포켓마스크
⑥자동식 산소소생기	Sodium hypochlorite	락스	5.25%	1000ppm	1:50 (락스 원액 1ml + 물 49ml)으로 희석하여 30분간 담근 후 물로 세척하여 건조한다.(매 환자마다 소독)
⑦충전식 흡인기
- bottle	Sodium hypochlorite	락스	5.25%	1000ppm	1:50 (락스 원액 1ml + 물 49ml)으로 희석하여 30분간 담근 후 물로 세척하여 건조(매 환자마다 소독)
- suction tip					1회용 사용 (불가능한 경우 멸균하거나 높은 수준의 소독 후 사용)
⑧심장박동회복
자동제세동기	알코올	알코올	70%	70%	알코올 솜으로 닦는다.
⑨심전도 감시장치
- 기계	알코올	알코올	70%	70%	알코올 솜으로 닦는다.
- Electrode					1회용 사용
⑩정상혈압 및 맥박유지
산소포화도 측정기	알코올	알코올	70%	70%	알코올 솜으로 닦는다.
⑪쇼크방지용 바지	Sodium hypochlorite	락스	5.25%	500ppm	1:100 (락스 원액 1ml + 물 99ml)으로 희석하여 내부와 외부에 뿌린 후 10-20분 후에 마른 천으로 닦아 낸다.
⑫중추신경계 보호
경추보호대	Sodium hypochlorite	락스	5.25%	500ppm	1:100 (락스 원액 1ml + 물 99ml)으로 희석하여 뿌린 후 10-20분 후에 마른 천으로 닦아 낸다.
머리고정대
긴 척추고정판
구출고정장치
⑬사지보호
부목	Sodium hypochlorite	락스	5.25%	500ppm	1:100 (락스 원액 1ml + 물 99ml)으로 희석하여 뿌린 후 10-20분 후에 마른 천으로 닦아 낸다.
응급환자 이송기구
들 것
⑭시트/보온모포					뜨거운 물에 세탁 (단, 혈액이 많은 묻은 경우에는 폐기 한다)
⑮대원 보호용 장비
보호안경/허리보호대	Sodium hypochlorite	락스	5.25%	500ppm	1:100 (락스 원액 1ml + 물 99ml)으로 희석하여 뿌린 후 10-20분 후에 마른 천으로 닦아 낸다.
⑯구급용 기구
가위
- 혈관과 점막에 접촉					고압증기멸균
- 손상되지 않은 피부 접촉	알코올	알코올	70%	70%	알코올 솜으로 닦는다.
⑰곡반	Sodium hypochlorite	락스	5.25%	1000ppm	1:50 (락스 원액 1ml + 물 49ml)으로 희석하여 30분간 담근 후 물로 세척하여 건조한다. (매 환자마다 소독)
⑱분만세트					고압증기멸균

※ 구급장비별 멸균과 소독방법 예시