투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시은평병원
수신	간호과장
(경유)
제목	Biological Indicator 배양검사 결과 통보

1. 은평병원 간호과-7092(2020.12.18.)호와 관련입니다.

2. 고압증기 멸균기의 효과 측정을 위해 멸균과정에 노출되지않은 Control Biological          indicator와 멸균과정에 노출된 Biological indicator의 배양검사 결과를 다음과 같이        통보합니다.

- 배양검사 결과 -

검체번호	접수일자	멸균종류	배양온도	배양시간	결과	비고
검체1(STEAM용)	2020.12.15.(화)	멸균과정 노출전	57℃	after18hrs	-Positive	공급실
				24hrs	-Positive
검체2(STEAM용)	2020.12.15.(화)	멸균과정 노출후	57℃	after18hrs	-Negative	공급실
				24hrs	-Negative

끝.

	진 료 부 장
주무관	연영혜		가정의학과장	박선정		일반정신건강의학과장	12/21 고상현
협조자
시행	진료부-6569	(		)	접수		(		)
우	03476	서울시 은평구 백련산로90	/	http://ephosp.seoul.go.kr/
전화	300-8281	/전송	300-8097	/	yhyeon77@seoul.go.kr	/	대시민공개