과 업 내 용 서

[2024년 가락시장 석면건축물 실내공기 석면농도 측정 용역]

2024. 03.

건설안전본부 / 시설운영팀

과 업 내 용 서

1. 용 역 명: 2024년 가락시장 석면건축물 실내공기 석면농도 측정 용역

2. 목  적

본 과업내용서는 “석면건축물 실내공기 석면농도 측정”을 시행함에 있어, 석면안전관리법 제22조제2항, 동법 시행령 제33조제1항, 동법 시행규칙 제28조제3항 및 제4창에 의거 석면건축물 실내공기 중 석면을 측정함에 있어서 측정의 정확성 및 통일을 유지하기 위하여 필요한 제반사항에 대한 규정을 정함을 목적으로 함.

3. 과업현황

가. 위    치: 서울시 송파구 양재대로 932번지(가락시장 내)

나. 과업기간: 계약일로부터 20일

다. 과업내용

- 내    용: 석면건축물 실내공기 석면농도 측정

- 과업대상: 14개동,  60개소 측정

- 성 과 품: 총괄 측정보고서 5부 및 CD 5개

4. 시료채취지점 수

시료채취장소 및 지점 수는 측정하려는 대상시설의 구조와 용도, 예상되는 오염물질 발생원의 분포 및 발생강도, 환기설비의 설치위치와 운용패턴, 시설의 이용빈도 및 특성 등을 사전에 충분히  고려하여 다음과 같이 결정한다.

가. 대상시설의 여러개의 동과 층으로 구성되어 있는 경우, 시설의 용도 및

사용목적을 대표할 수 있는 기준 동과 층을 위주로 하여 측정지점을 선정

한다.

나. 대상 시설의 동일 층 내에서도 시설의 구조특성과 용도가 달라서 공기 중

석면농도가 명확히 다를 것으로 예상되는 경우에는 공간을 구분하여 측정

지점을 별도로 선정할 수 있다.

다. 대상 시설의 최소측정지점 수는 건물의 규모와 용도에 따라 결정한다(표 1)

표 1. 석면건축물 내 최소 시료채취지점 수 결정

석면자재면적(m2)	최소 시료채취지점 수
500 이하	3
500 초과 ∼ 1,000 이하	4
1,000 초과 ∼ 2,000 이하	5
2,000 이상	6

5. 시료채취위치

시료채취 위치는 환기시설의 위치, 시설 이용자의 다수여부, 석면건축 자재의 분포, 실내기류 분포, 공기질의 대표성 등을 고려하여 다음과 같이 선정한다.

가. 시료채취 위치는 주변시설 등에 의한 영향과 부착물 등으로 인한 측정 장

애가 없고, 대상 시설의 오염도를 대표할 수 있다고 판단되며, 시설을 이용       하는 사람이 많은 곳으로 선정한다.

나. 시료채취지점의 중앙점에서 바닥면으로부터 1.2 ∼ 1.5 m 높이에서 수행한다.

다. 측정지점에 자연환기구나 기계환기설비의 급배기구가 설치되어 있는 경우

에는 급배기구에서 가능한 멀리 떨어진 곳(최소한 1 m 이상)에서 채취하

며, 다수의 환기 및 급배기구가 존재할 경우는 인접한 환기구 설치지점의

중간지점을 채취지점으로 한다.

라. 시료채취위치의 예는 표 2에 나타내었다.

표 2. 시료채취위치의 예

대상시설	시료채취위치의 예	비고
공공건축물*	사무실, 복도, 로비 등 주요활동공간

6. 시료채취조건

석면건축물에서 시료채취는 해당시설이 실제 운영하고 있는 시간 내에 실제 운영환경에서 실시한다. 자연환기구가 설치되어 있거나 기계환기설비가 가동되는 대상 시설의 경우, 채취지점이 이러한 공기유동경로 및 기류 발생원 주변에 위치하지 않도록 최대한 주의한다. 단, 지하역사 승강장 등 불가피하게 기류가 발생하는 곳에 한해서는 실제조건하에서 시료채취를 수행한다.

※ 황사특보 및 미세먼지 주의·경보 발령 시 석면건축물 실내 공기 시료 채취는 실시하지 않는다.

7. 시료채취 촬영

시료채취위치에 시료채취기구가 설치된 상황을 사진 촬영하여 결과보고서에 첨부한다.