설  계  검  토  서

건 명		엽록소 자동측정기 구매		요청기관 (부서)	뚝도아리수정수센터 (정수과)
접수일자		2015. 8. 12		공사금액	금 212,643천원
계약방법		조달구매		검토금액	금 59,950천원
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업목적	개 요	○ 취수장에 설치한 엽록소 측정기가 장기간 사용으로 노후된 기기를 적기에 교체함으로써 취수장 원수의 조류분석 및 클로로필-a를 실시간 측정하여 정수 처리공정에 활용하기 위한 사업임. ※ 관련근거 : 취수장 엽록소 자동측정기(외산) 조달구매 정수과–4061(2015. 8. 11) ○ 사업개요 - 엽록소 자동측정기 구매 : 1식
	설 계 심 사 내 용	과 업 내용서	○ 주요 소모품(셀, 튜브 등)의 납품수량을 구체적으로 명시할 것 ○ 물품납품시 정량분석(5가지 종류)기능 시험결과를 시험성적서에 명기하도록 할 것 ○ 정량분석 기능(5가지 종류)이 및 측정범위내에서 정상적으로 작동하는지 여부를 시운전시 철저히 확인하여야 한다.
		설 계 내역서	○ 조달수수료를 포함하여 산출 적용할 것
		기타사항	○
조치요구		- 상기 내용을 설계도서에 반영하여 발주하기 바람.