물품구매 시방서

제1조 (목적)

본 시방서는 뚝도아리수정수센터 정수과(이하 “발주기관”이라 한다)에서 정수처리공정 연속 수질감시를 위한 조류측정기 구매를 위한 물품의 구매시방을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (적용범위)

본 시방서는 발주기관의 수질연속자동측정기인『조류측정기 구매』에 대해 적용한다.

제3조 (물품 규격 및 성능)

1) 물품의 규격은 시방서의 「물품규격서」에 의하며 동 규격서의 모델 또는      동 규격서의 모델 단종시 동등이상의 성능을 만족하는 신품으로 납품하여야 한다.

2) 계약상대자는 물품구매 및 납품하기 이전에 발주기관과 물품의 규격 등에 대해 충분한 사전협의를 하고 이에 적합한 물품을 납품하여야 한다.

3) 물품 규격 및 성능 범위에는 기존에 설치된 장비 철거후 납입물품 설치,   교정과 납입물품과 중앙제어실간의 통신확인 등 시운전을 포함한다.

제4조 (물품의 승인)

1) 계약상대자는 계약후 7일이내 물품의 모델명, 규격 등이 기재된 승인도서를 발주기관에 제출하여 승인을 득한 후 납품하여야 한다.

2) 승인을 득한 물품도 성능미달 사항(불량품, 파손 등) 발견시 신의성실의 원칙에 의거 계약상대자가 조속히 시정하여 발주기관 업무에 차질이 없도록 하여야 한다.

제5조 (설치, 시운전 및 교육)

1) 수질자동측정기의 배관연결시 누수가 발생되지 않도록 하여야하며, 수질측정이 끝난 드레인수 배출을 원활히 할 수 있도록 하여야 한다.

2) 수질자동측정기의 설치장소는 진동이 없고 측정에 사용되는 유해물질을 안전하게 처리할 수 있도록 실온 4~55℃, 상대습도 95%이하로서 직사일광을 피할 수 있는 장소가 선정되도록 발주기관과 협의하여 설치

3) 계약상대자는 납품된 자동측정기의 원활한 운용과 유지관리를 위해 설치완료 후 수질자동측정기 사용자에게 운전방법, 시약 및 부품교체와 같은 유지관리방법 등 운용에 필요한 사항에 대해 사용 매뉴얼을 통한 교육을 실시하여야 한다.

※ 교육기간은 납입물품 설치완료 후 7일이내 발주기관의 사용자를 대상으로 2~3일간 실시하여 운용에 차질이 없도록 한다.

4) 상기 시운전 및 교육에 소요되는 비용은 계약금액에 포함되어 있다.

제6조 (물품의 검수)

1) 계약상대자는 발주기관이 지정한 장소에 수질자동측정기를 설치완료 후 발주기관의 입회하에 성능검사를 실시하여야 하며, 시방서에 규정된 성능이상이 확인되어야 한다.

2) 성능시험시 안전장치 등이 적절하게 작동하는 지 검증하여 안전사고를 예방할 수 있어야 한다.

3) 수질자동측정기 납품시 시험성적서, 한글 유지관리지침서, 교육자료, 사진 등을 CD 및 책자로 제출한다.

4) 상기 성능시험과 유지관리지침서, 교육자료 등 제작에 소요되는 비용은 계약금액에 포함되어 있다.

제7조 (납품기한 및 납품장소)

1) 납품기한은 계약일로부터 90일 이내에 발주자가 지정하는 장소에 납품･설치를 완료하여야 하며, 지정일시와 장소에 대해서는 사전에 협의를 하여야 한다.

2) 발주기관내 지정장소

- 취수장 : 광진구 강변북로 292(자양동 701)

제8조 (하자기간) : 납품검사일로부터 2년

제9조 (이의 신청 처리)

1) 본 시방서의 해석상 이견이 발생한 경우, 신의성실의 원칙에 의거 상호 협의하여 결정하고, 계약상대자 귀책에 의한 규격에 맞지 않는 물품은 계약상대자가 발주기관 업무에 지장이 없도록 신속히 교체 납품하여야 한다.

2) 본 계약에 관한 분쟁이 발생하여 소송을 할 필요가 있을 경우, 소송 관할 법원은 “발주기관”의 소재지를 관할하는 법원으로 한다.

서울특별시뚝도아리수정수센터소장

물 품 규 격 서

(Specification)

품목 번호 ITEM NO	정부물품분류번호 Korean Government Commodity Classification Code	품 명 및 규 격 DESCRIPTION	단 위 UNIT	수량 Q’TY
1	41**************2	엽록소측정기 (수질연속자동측정기) Chlorophyll measuring instruments	대	1

1. 규 격

(1) 물속의 조류를 형광검출법에 의하여 연속적으로 측정하여야 한다.

(2) 연속으로 측정하여 측정데이터를 송신하여야 한다.

(3) 시료의 전처리 없이 원시료를 직접 장치에서 측정하여야 한다.

(4) 조류의 형광기초그래프에 의해 각 조류분석 기능이 내장 되어야 한다.

(5) 탁도를 보정하기 위하여 투과도 측정 기능이 내장 되어야 한다

(6) 조류이외의 형광물질 배제측정기능이 내장되어야 한다.

2. 측정 및 분석기능

(1) 조류분석 : 다파장 형광에 따른 아래와 같은 조류의 정량분석이 가능하여야 함

1) 녹조 클로로필-a : 녹류류(Green algae)

2) 남조 클로로필-a : 남조류(Blue green algae)

3) 규조 클로로필-a : 규조류(Diatoms)

4) 편모조류 클로로필-a : 편모조류(Crysophyceae)

5) 총 클로로필-a

(2) 매 2분이상 측정주기는 사용자가 임의로 조정이 가능하여야 함.

(3) 측정범위 : 1 ~ 200ppb

(4) 측정분해능 : 0.1ppb

(5) 셀내부를 세척하는 기능 및 세척주기를 설정하는 기능이 있어야 함.

(6) 측정결과 데이터는 그래프상에서 표시되어야 한다.

(7) 데이터를 모니터링하며 파일로 저장되어야 함

(8) 연결 및 데이터 전송 RS-232(4~20mA)

3. 비  고

(1) 계약상대자는 설치 후 2년간 기기 이상시 무상으로 수리를 하여야 하며, 셀 및 튜브 등

소모품은 1년치 이상을 주어야 함

(2) 계약상대자는 워터나워상 정수센터 제어실에 클로로필-a측정값이 전송되어야 한다.	(3) 계약상대자는 시험성적서, 한글 유지관리지침서, 교육자료, 사진 등을 CD와 책자로 제출

(4) 계약상대자는 시운전 및 교육, 성능시험을 사용처에서 실시

(5) 상기 시운전 및 교육, 성능시험 실시와 유지관리지침서, 교육자료, 사진 등 제작에 소요되는

비용은 계약금액에 포함