	유량계 관리대장
	설 치 위 치		송수유량(대현산)		제 작 회 사		(주)씨엠엔텍
	형 식		초음파 UR-1000		시 공 회 사		한국계량계측기공업(협)
	구 경		2,200mm		구 입 가 격		29,930,000원
	모 델 번 호		UR-1000P(2200 D)		설 치 목 적		송수유량 계측
	시리얼 NO				설 치 일 자		2011. 02. 16
	유량계 설치조건
	o 직관부 길이 : 상부 30m, 하부 100m o 관 외경 : 2,235.2mm o 재질 및 두께 : STEEL, 18.4mm o 라이너 및 두께 : COAL TAR, 2.0mm
	유량계 점검 및 보수사항
	년. 월. 일	점검 및 보수내역				작업자			보수비용	비 고
	2008.06.25	상반기 교정검사				(주)씨엠엔텍
	2008.11.05	하반기 교정검사				“
	2009.05.14	상반기 교정검사				(주)대덕기술
	200.9.09.15	하반기 교정검사				“
	2010.04.16	상반기 교정검사				자인테크놀로
	2010.11.15	하반기 교정검사				“
	2011.04.21	상반기 교정검사(오차율 -0.02%)				(주)씨엠엔텍
	2011.09.22	하반기 교정검사(오차율 -0.38%)				“
	2012.5.29	상반기 교정검사(오차율 0.08%)				그린플로우
	2012.10.31	하반기 교정검사(오차율 -0.24%)				“
	2013.04.23	상반기 교정검사(오차율 -0.14%)				㈜플로트론
	2013.10.24	하반기 교정검사(오차율 -0.15%)				“
	붙임 1 유량계 설치위치 평면도 붙임 2 유량계 분기점의 관로상세도 붙임 3 유량계실의 평면도(배관도면 포함) ※ 위의 관리카드와 붙임1~3까지 하나의 file로 작성하여 관리
					작성자 : 직 확인자 : 직			성명 성명

	유량계 관리대장
	설 치 위 치		송수유량(와우산)		제 작 회 사		(주)창민테크
	형 식		초음파		시 공 회 사		한국계량계측기공업(협)
	구 경		1,650mm		구 입 가 격		48,367,000원
	모 델 번 호		UR-1000P(1650 D5)		설 치 목 적		송수유량 계측
	시리얼 NO		UF0308A		설 치 일 자		2003. 08. 01
	유량계 설치조건
	o 직관부 길이 : 상부 30m, 하부 100m o 관 외경 : 1,676.4mm o 재질 및 두께 : STEEL, 13.6mm o 라이너 및 두께 : COAL TAR, 2.0mm
	유량계 점검 및 보수사항
	년. 월. 일	점검 및 보수내역				작업자			보수비용	비 고
	2008.06.25	상반기 교정검사				(주)씨엠엔텍
	2008.11.05	하반기 교정검사				“
	2009.05.14	상반기 교정검사				(주)대덕기술
	2009.09.15	하반기 교정검사				“
	2010.04.16	상반기 교정검사				(주)씨엠엔텍
	2010.11.15	하반기 교정검사				“
	2011.04.21	상반기 교정검사(오차율 -0.08%)				(주)씨엠엔텍
	2011.09.22	하반기 교정검사(오차율 -0.3%)				“
	2012.05.29	상반기 교정검사(오차율 -0.46%)				그린플로우
	2012.10.31	하반기 교정검사(오차율 -0.13%)				“
	2013.02.15	상반기 교정검사(오차율 0.12%)				㈜플로트론
	2013.10.24	하반기 교정검사(오차율 0.03%)				“
	붙임 1 유량계 설치위치 평면도 붙임 2 유량계 분기점의 관로상세도 붙임 3 유량계실의 평면도(배관도면 포함) ※ 위의 관리카드와 붙임1~3까지 하나의 file로 작성하여 관리
					작성자 : 직 확인자 : 직			성명 성명

	유량계 관리대장
	설 치 위 치		취수유량(구취수)		제 작 회 사		(주)창민테크
	형 식		초음파(삽입식)		시 공 회 사		한국계량계측기공업(협)
	구 경		2,200mm		구 입 가 격		64,056,960원
	모 델 번 호		UR-1000P(2200D5)		설 치 목 적		취수유량 계측
	시리얼 NO		UF0409A360		설 치 일 자		2004. 10. 11
	유량계 설치조건
	o 직관부 길이 : 상부 10m, 하부 15m o 관 외경 : 2,235.2mm o 재질 및 두께 : STEEL, 18.2mm o 라이너 및 두께 : COAL TAR, 2.0mm
	유량계 점검 및 보수사항
	년. 월. 일	점검 및 보수내역				작업자			보수비용	비 고
	2008.06.18	상반기 교정검사				(주)씨엠엔텍
	2008.10.28	하반기 교정검사				“
	2009.05.13	상반기 교정검사				(주)대덕기술
	2009.09.15	하반기 교정검사				“
	2010.04.15	상반기 교정검사				(주)씨엠엔텍
	2010.11.24	하반기 교정검사				“
	2011.04.14	상반기 교정검사(오차율 -0.31)				(주)씨엠엔텍
	2011.10.12	하반기 교정검사(오차율 -0.35)				“
	2012.04.27	상반기 교정검사(오차율 -0.64% → -0.19%)				(주)그린플로우
	2012.10.25	상반기 교정검사(오차율 -0.31%)				“
	2013.04.09	상반기 교정검사(오차율 –0.36%)				㈜플로트론
	2013.10.21	하반기 교정검사(오차율 –0.2%)				“
	붙임 1 유량계 설치위치 평면도 붙임 2 유량계 분기점의 관로상세도 붙임 3 유량계실의 평면도(배관도면 포함) ※ 위의 관리카드와 붙임1~3까지 하나의 file로 작성하여 관리
					작성자 : 직 확인자 : 직			성명 성명

	유량계 관리대장
	설 치 위 치		취수유량(신취수)		제 작 회 사		(주)창민테크
	형 식		초음파(삽입식)		시 공 회 사		한국계량계측기공업(협)
	구 경		2,200mm		구 입 가 격		59,143,500원
	모 델 번 호		UR-1000P 2200D5		설 치 목 적		취수유량 계측
	시리얼 NO		UF0211A244		설 치 일 자		2002. 06. 17
	유량계 설치조건
	o 직관부 길이 : 상부 10m, 하부 15m o 관 외경 : 2,235mm o 재질 및 두께 : STEEL, 18.4mm o 라이너 및 두께 : COAL TAR, 2.0mm
	유량계 점검 및 보수사항
	년. 월. 일	점검 및 보수내역				작업자			보수비용	비 고
	2008.06.18	상반기 교정검사				(주)씨엠엔텍
	2008.10.28	하반기 교정검사				“
	2009.05.13	상반기 교정검사				(주)대덕기술
	2009.09.16	하반기 교정검사				“
	2010.04.15	상반기 교정검사				(주) 씨엠엔텍
	2010.11.24	하반기 교정검사				“
	2011.04.14	상반기 교정검사(오차율 0.38)				“
	2010.11.24	하반기 교정검사				“				운휴중
	붙임 1 유량계 설치위치 평면도 붙임 2 유량계 분기점의 관로상세도 붙임 3 유량계실의 평면도(배관도면 포함) ※ 위의 관리카드와 붙임1~3까지 하나의 file로 작성하여 관리
					작성자 : 직 확인자 : 직			성명 성명