수질측정망 가동현황

-. 주간 수질측정망 가동현황 및 점검결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 기간 : 2015년 12월07일 ~ 12월12일

□ 일별현황

날짜	측정소	측정기기	발생상황	조 치 상 황	기타
12/07	중랑천	각측정기 부대시설	주간점검	- ABS: 측정기 설치 및 시운전(DKK) 전기 및 배관 연결상태 점검, 순수기 동작 및 Leak점검, 시약보충 및 Blank Check, - WPM: Sample배관 세정 및 측정조 세정 Float-s/w 세정 및 위치조정, - SS: Control기판 동작점검, 여지 보충, 천평위치 점검 및 조정, - 각 측정기 시약 점검 및 시약 보충 - WJ-7: Sample유입량 점검, 저류수조 세정, 각Sample-Filter세정, 세정시간 조정, - 수중모터: ControlBox 동작상태 점검, - 측정소 내부 청소	이성철
12/07	안양천	각측정기 부대시설	주간점검	- TOC: 적하부 세정, Buffer관 세정, - PNL: 기록지 교체, 샘플계량관 분리세정, 측정부 세정, 데이터 점검 및 보정, - SS: 기록지 교체, 여지 점검 및 보충, - WPM: Sample배관 세정 및 측정조 세정 - 각측정기 시약 보충, Sample-Filter세정, - WJ-7: Sample유입량 점검, 저류수조 세정, - 콤프레셔: Air 압력점검	이성철
12/07	탄천	각측정기 부대시설	주간점검	- ABS: 측정기 설치 및 시운전(DKK) 전기 및 각 배관 연결상태 점검, 순수기 동작 및 Leak점검, 시약보충 및 Blank Check, - CN: Sample계량부 세정, 측정조 세정, - WPM: Sample배관 세정 및 측정조 세정 - 각측정기 시약 점검 및 동작상태 점검 - PNL: 각 계량관 세정, 시약 보충 - WJ-7 Sample유입량 점검, 저류수조 세정 - 콤프레셔: Air 압력점검 및 조정, Oil보충, 압력Tank 수분제거,	이성철

날짜	측정소	측정기기	발생상황	조 치 상 황	기타
12/08	선유도	각측정기 부대시설	주간점검	- SS: 동작불량> 여지 점검 및 보충 - TN: 시약보충, 냉각관 온도센서 보수작업, Sample계량관 세정 - TP: 가열조Leak점검, 각계량관 세정 냉각관 온도센서 점검, - CN: 시약 보충, 각 계량관 세정, - TOC: 적하부 세정, Detector전압점검, - WPM: Sample배관 세정, 측정조 세정, 각 센서 세정, 탁도센서 세정 및 조정, - 각측정기 동작 상태 점검 및 시약 점검 - WJ-7: Sample유입량 점검, 저류수조 세정 - 콤프레셔: Air 압력점검, 압력Tank수분제거,	이성철
12/08	탄천	각측정기 부대시설	주간점검	- TN,TP: 시약보충, 출력데이타 점검 및 보정, - SS: 여지 점검 및 보충, 여과부 세정, - ABS: Blank Check, Span교정 및 측정, Sample수조 점검 및 측정상태 점검, - PNL: 출력데이타 점검, Sample-Tube세정, - 각측정기 동작 상태 점검 및 시약 점검 - WJ-7: Sample유입량 점검, 세정시간 조정, - 콤프레셔: Air 압력점검, 압력Tank수분제거,	이성철
12/08	중랑천	각측정기 부대시설	주간점검	- ABS: Blank Check, Span교정 및 측정, Sample수조 점검 및 측정상태 점검, - SS: 여지 점검 및 보충, - TN: 냉각관 온도센서 보수작업, Sample계량관 세정 - WPM: Sample배관 및 측정조 세정, 각 전극 세정, Float-s/w 세정 및 조정 - 각측정기 동작 상태 점검 및 시약 점검 - WJ-7: Sample유입량 점검, 저류수조 세정 - 수중모터: 전기제어부 점검, Controller점검 - 측정소 외부 청소	이성철
12/09	탄천	각측정기 부대시설	주간점검	- ABS: 측정기 동작상태 점검, 출력점검, - CN: 측정조 세정, 시약보충, - WPM: Sample배관 세정 및 측정조 세정 - 각측정기 시약 점검 및 동작상태 점검 - PNL: 각 계량관 세정, 시약 보충 - WJ-7 Sample유입량 점검, 저류수조 세정 - 수중모터: 전기컨트롤박스 점검 및 보수 - 콤프레셔: Air 압력점검 및 조정, Oil보충, 압력Tank 수분제거, - 측정소 내부, 외부 청소	이성철

날짜	측정소	측정기기	발생상황	조 치 상 황	기타
12/09	중랑천	각측정기 부대시설	주간점검	- WPM: Sample배관 수도수 및 Air세정, 측정조 세정, Float-s/w 세정 및 조정 - SS: 여지 점검 및 보충 - CN: 시약보충, 측정조 세정, - 각측정기 동작 상태 점검 및 시약 점검 - ABS: 샘플수조 점검, 순수기Leak 점검, - WJ-7: Sample유입량 점검, 저류수조 세정 메인 수조 세정 - 콤프레셔: Air 압력점검, Oil점검	이성철
12/10	선유도	각측정기 부대시설	주간점검	- TOC: Data불량> Sample계량관 세정, Buffer관 세정, 출력데이타 점검, - SS: 여지 제어부 조정, 여지보충, - WPM: Sample배관 세정 및 측정조 세정 센서 세정 - 각측정기 동작 상태 점검 및 시약 점검 - WJ-7: Sample유입량 점검, 저류수조 세정	양성용
12/10	안양천	각측정기 부대시설	주간점검	- ABS: 클로로포륨 보충, 분리조 Leak점검, 출력데이타점검및 보정, - WPM: 측정조 세정 및 Float-s/w 세정 - CN: Sample계량관 세정, 출력데이타 점검, - 각측정기 동작 상태 점검 및 시약 점검 - WJ-7: Sample유입량 점검, 저류수조 세정 - 콤프레셔: Air 압력점검	이성철
12/11	중랑천	각측정기	주간점검	- WPM: Sample배관 및 측정조 세정, 각전극 세정, Float-s/w 세정 및 조정, - ABS: 측정Data점검 및 STD Test(DKK) - 각측정기 동작 상태 점검 및 시약 점검 - WJ-7: Sample유입량 점검, 저류수조 세정	이성철
12/11	선유도	각측정기 부대시설	주간점검	- WPM: Sample배관 및 측정조 세정, 각전극 세정, Float-s/w 세정 및 조정, - ABS: 샘플계량관 세정, 클로로포륨 보충, 출력데이타 점검 및 보정, - 각측정기 동작 상태 점검 및 시약 점검 - WJ-7: Sample유입량 점검, 저류수조 세정 - 콤프레셔: Air 압력점검	양성용
12/11	노량진	각측정기	주간점검	- TP: 시약보충, 샘플계량관 세정, - TN: Sample계량관 세정, 출력데이타 점검, - SS: 천평위치조정, 여지보충, - WPM: Sample배관 세정 및 측정조 세정 센서 세정 - 각측정기 동작 상태 점검 및 시약 점검 - WJ-7: Sample유입량 점검, 저류수조 세정,	이성철

날짜	측정소	측정기기	발생상황	조 치 상 황	기타
12/11	안양천	각측정기 부대시설	주간점검	- SS: 동작불량>> 여과부 세정, 여지보충, - TN: 각 시약 보충, 출력데이타 점검, - WPM: Sample배관 세정 및 측정조 세정 Float-s/w 세정 및 위치조정. - TOC: 적하부 및 Buffer관 세정, 출력데이타 점검, - 각 측정기 시약점검 및 보충 - WJ-7: Sample유입량 점검, 수조세정, 각Sample-Filter세정, 세정시간 조정, - 콤프레셔: Air압력점검, Oil점검	이성철
12/11	탄천	각측정기	주간점검	- ABS: 측정Data점검, Sample수조 세정, - WPM: Sample배관 세정 및 측정조 세정 Float-s/w 세정 및 위치조정, DO,pH,TM,COND 비교측정 및 보정, - SS: 여지 보충, 천평위치 점검 및 조정, - 각 측정기 시약 점검 및 시약 보충 - WJ-7: Sample유입량 점검, 저류수조 세정, Air압력 점검 및 조정, - 수중모터: ControlBox 동작상태 점검,	이성철
12/12	노량진	각측정기	임시점검	- WPM: DO전극세정, 온도센서 점검, 출력Data 점검, - TN,TP: 시약보충, 샘플-Filter세정, - 클로로필: 배관 및 측정부 세정, - SS: 여지보충,	윤한성