문서번호	시설관리과-1169
결재일자	2014.1.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	기전팀장	시설관리과장		북부수도사업소장
배용우	최남선	김영훈		01/24 이종백
협 조
	주무관		정재풍
	주무관		정기성
	주무관		김창열
	주무관		김만재
	주무관		이한수

2014년 유량계 설비 유지관리계획

2014. 01.

북부수도사업소

(시설관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

2014년 유량계 설비 유지관리계획

유량계 설비에 대한 점검 및 교정검사 등 체계적인 관리를 통해 정상적인 기능을 유지하고, 계측의 정밀도를 높여서 공급량 관리에 만전을 기하고자 함.

관 련 규 정

Ⅰ

❍ 국가표준기본법 제3조, 제14조  -------------------------  ‘10.04.05

유량계 교정의 정의, 국가교정제도의 확립

❍ 수도법 시행규칙 제19조 및 제2항  ---------------------  ‘10.11.29

유량계 허용오차 범위(±2% 이내), 유량계 교정검사 주기(연 1회 이상)

❍ 지식경제부 고시 제2009-78호  -------------------------  ‘09.04.14

유량계 교정검사 주기(12월), 교정의 일반수칙

❍ 환경부 “유량계 설치 및 유지관리에 관한 지침”  --------  ‘09.01.10

유량계 허용오차(±2% 이내),  교정검사 주기(연 1회)

❍ 서울시 “유량계 업무처리 지침 개정(본부장 방침)”  -----  ‘08.05.01

유량계 허용오차(±1.5% 이내), 교정검사(구역 연 2회, 중블록 연 1회)

유량계 및 유량감시시스템 유지관리 방법 등

유량계현황

Ⅱ

❍ 용도별 유량계 현황(2014년 1월 기준)

[단위:개소]

용도별 종류별	합 계	구 역	중블록	가압장	배수지	비 고
합 계	37	3	5	28	1
초음파	34	3	5	25	1
터어빈(수도미터)	3	0	0	3	0	2014년 교체 예정 (터어빈⇒초음파)

※ 【붙임1】 유량계 현황 참조

❍ 유량감시시스템(1식) : 실시간 공급량 관리(일, 주간, 월간, 연간)

추진계획

Ⅲ

❏ 유량계 유지보수

❍ 대 상 : 초음파유량계 31개소(중블록 5, 가압장 25, 배수지 1)

추진내용	횟수	대 상	추진부서
교정검사	연 1회	가압장 25, 배수지 1	용역발주 (전문업체)
설비점검	연 2회	중블록 5, 가압장 25, 배수지 1

※ 사업소 자체 점검 및 교정검사 : 가압장,배수지 유량계 정기점검 실시(월 1회) 및

휴대용유량계를 활용하여 자체 비교측정 실시(분기 2개소 이상)

❍ 추진내용

- 유량계 교정검사(연 1회), 설비점검(연 2회)

▸용역 교정검사 허용오차 관리기준 : ±0.5% 이내(환경부 기준 ±2.0% 이내)

❍ 추진방법

- 유량계 교정검사 등을 전문업체에게 용역발주 관리

▸용역업체는 국가표준기본법 시행령 제12조에 의한 국가공인 교정기관

❍ 용역기간 : ’14년 계약일 ~ ’14.12.10.

❍ 사업예산 : 37백만원

❏ 유량계 교체 및 신설

❍ 대 상 : 도봉증압장, 우이1증압장, 수락산증압장

❍ 추진내용

- 증압장 수도미터를 초음파유량계로 교체설치

- 초음파유량계 설치 전 기존 배관에 설치되어 있는 수도미터 철거 및 단관 설치

▸급수운영과, 시설관리과 시설물 담당자에게 협조 요청(별도 공문 시행)

❍ 추진방법

- 초음파유량계 구매 1식, 전기공사 및 개량 1식, 소프트웨어 용역 1식

❍ 사업기간 : ’14년 1월 ~ ’14년 9월

❍ 사업예산 : 99백만원

세부추진계획

Ⅳ

❍ 2014년 유량계 유지보수 용역

- 대    상 : 초음파 31개소(증블록 5, 가압장 25, 배수지 1)

- 추진방법 : 국가표준기본법 시행령 제12조에 의한 국가공인교정기관에 용역발주

- 사 업 비 : 37백만원

- 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비,기타교체비(22202)

❍ 도봉증압장외 2개소 초음파유량계 구매

- 대    상 : 도봉증압장, 우이1증압장, 수락산증압장

- 구매방법 : 조달구매(제3자단가계약)

- 소요예산 : 22백만원

- 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,기계장치,시설비및부대비,시설비(31102)

❍ 도봉증압장외 2개소 유량계실 전기공사

- 대    상 : 도봉증압장, 우이1증압장, 수락산증압장

- 계약방법 : 전자수의계약(1인 견적)

- 소요예산 : 10백만원

- 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,기계장치,시설비및부대비,시설비(31102)

❍ 도봉증압장 펌프실내 배관 개량

- 내    역 : 증압장 펌프실내 배관 개량 1식

- 추진방법 : 기계분야 연가단가계약업체 사업진행후 정산

- 소요예산 : 59백만원(추정)

- 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,기계장치,시설비및부대비,시설비(31102)

❍ 도봉증압장외 2개소 유량감시시스템 보수 용역

- 내    역 : 유량감시시스템 소프트웨어 용역 1식

- 계약방법 : 전자수의계약(1인 견적)

- 소요예산 : 8백만원

- 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,기계장치,시설비및부대비,시설비(31102)

향 후 계 획

Ⅴ

❍ 유량계 유지보수 용역 발주 : ‘14년 2월중

❍ 초음파유량계 구매 : ‘14년 4월 ~ 6월중

❍ 유량계실 전기공사 및 개량 : ‘14년 5월 ~ 9월중

❍ 유량감시시스템 보수 용역 발주 : ‘14년 6월 ~ 9월중

붙임 : 유량계 현황 1부.  끝.