수질측정망 가동현황

-. 주간 수질측정망 가동현황 및 점검결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 기간 : 2016년 3월28일 ~ 4월01일

□ 일별현황

날짜	측정소	측정기기	발생상황	조 치 상 황	기타
3/28	안양천	각측정기 부대시설	주간점검	- DO, SS 정도검사(환경관리공단 이경만과장) DO: Zero, Span 교정 및 온도특성 검사 SS: Span Test후 50%검사, - WPM: 측정조 세정, 전극점검 및 세정, Float-s/w 세정 및 위치조정, - TN: Sample-Tube세정, 시약보충, - 각 측정기: Sample-Filter 세정, 시약보충 - WJ-7: Sample유입량 점검, 수조세정, Sample-Filter세정, 세정상태 점검 - 콤프레셔: Air압력점검, Oil유량 점검,	전형진
3/28	선유도	각측정기 부대시설	주간점검	- SS: 동작상태 점검, 여지보충, - WPM: 측정조 세정, 전극점검 및 세정, 온도센서 점검 및 보정, Float-s/w 세정 및 위치조정, - 각 측정기: Sample-Filter 세정, 시약점검 및 보충 - WJ-7: Sample유입량 점검, 수조세정, Sample-Filter세정, 세정상태 점검 - 콤프레셔: Air압력점검, Oil유량 점검,	전형진
3/28	노량진	각측정기 부대시설	주간점검	- SS : 동작불량> 여지제어부 조정, 여지보충 - WPM: 측정조 세정, Sample배관 세정, 각 전극 세정, Float-s/w 세정 및 조정, - 각측정기: 시약보충, 각 계량관 세정, 동작상태 점검, 출력Data 점검 - WJ-7: 각 샘플배관 및 Filter 세정, 수조세정, Sample유입량 점검, 세정시간 점검 - 콤프레셔: Air압력점검, Oil점검 및 보충,	전형진
3/28	중랑천	각측정기	임시점검	- SS : 동작불량> 여지제어부 조정, 여지보충 - TN: 동작상태 점검, 기록지 교체 - WPM: 측정조 세정 및 센서 세정, Float-s/w세정 및 조정, - 각 측정기 시약 점검 및 기기동작 점검	유지왕

날짜	측정소	측정기기	발생상황	조 치 상 황	기타
3/29	안양천	각측정기 부대시설	주간점검	- DO, SS 정도검사(환경관리공단 이경만과장) DO: Zero, Span 교정, 재현성 검사, 반복성 검사 SS: 재현성 및 반복성 검사, - TP: Sample-Filter 세정, 출력데이타 점검, - CN: 시약보충, Sample-Filter 세정 - WJ-7: Controller 동작상태 점검, Sample채수상태 점검, 세정시간 조정 - 콤프레셔: Air 압력점검, Oil점검, - Motor: 샘플링 상태 점검, 배전판 점검	유지왕
3/29	중랑천	각측정기 부대시설		- SS: 동작불량> 여지제어부 조정, 여지보충, - TN: Data불량> 가열조 및 가압밸브 점검, - WPM: 측정조 세정 및 센서 세정, Float-s/w세정 및 조정, - TP: Sample-Filter 세정, 출력데이타 점검, - PNL: Sample-Filter 세정, 출력데이타 점검, - 각 측정기 시약 점검 및 기기동작 점검 - WJ-7:동작상태점검, Sample유입량 점검, - 콤프레셔: Air 압력점검, Oil점검,	전형진
3/30	안양천	각측정기	주간점검	- DO, SS 정도검사(환경관리공단 이경만과장) SS: 상대정확도 시험> Sample채수 및 기기측정, - CN: 시약보충, - PNL: 가열조 점검, 측정조 점검, - SS: Table위치 및 여과통 위치 재조정, - ABS: Sample배관 세정, 측정부 세정, - WPM: 측정조 세정, Sample배관 세정, 각 전극 세정, Float-s/w 세정 및 조정, - 각측정기: 시약보충, 각 계량관 세정, 동작상태 점검, 출력Data 점검	유지왕
3/30	중랑천	각측정기	주간점검	- TN: 동작불량> 가압밸브 및 다이아후렘 교체, Control_Box내부 Load기판 점검 및 수리 냉각관 온도센서 점검 및 조정, - WPM: Sample배관 세정, 각 전극 세정 - ABS: Sample배관 세정, 반응조 및 Cell 세정, Blank 교정, Span교정, Sample Test.	유지왕

날짜	측정소	측정기기	발생상황	조 치 상 황	기타
3/31	탄 천	각측정기 부대시설	월간점검	- 각측정기: 시약 보충, 각 계량관 세정, 출력데이타 점검, Zero,Span 교정, - ABS: 반응조 및 측정부-Cell 세정, Blank 교정, Span교정, Sample 측정값 점검, - CN: Discharge Air pump 교체, Referance전극 교체, 측정조 세정, Tygon-Tube 일부 교체, Air Control-Tube 보수, Sample계량부 세정, Zero,Span 교정, - TP: 가압밸브 다이아후렘 교체, 냉각관 온도센서 점검 및 보수, 각 계량관 세정, Zero,Span 교정, - TN: Solenoid-Valve 교체, 각 계량관 세정, Zero,Span 교정, - WPM: 측정조 세정, 각 전극 세정, Float-s/w세정 및 조정, - WJ-7: Sample유입량 점검, 수조세정, 각 Air-Valve 점검, 세정시간 점검 - 수중모터: 동작상태 점검 - 콤프레셔: Oil점검, Air압력 점검,	유지왕
3/31	안양천	각측정기	임시점검	- 각 측정기: 시약보충, Sampling Filter 세정,	전형진
4/01	선유도	각측정기 부대시설	주간점검	- SS: 여지제어부 조정, 여과부 세정, 여지보충 - WPM: Sample배관 및 측정조 세정, 각 전극 세정, - CN: Circulation Pump 교체, 순환-Tube 세정, 냉각수조 Buffer 세정, 측정조 세정, 측정동작상태 점검, - ABS: Detector흡입구 여과필터 교체, 혼합조,분리조 세정, Zero,Span 교정, - PNL: 시약계량용 센서-Unit(61F-GP-N) 교체, 각 계량관 세정, Zero,Span 교정, - WJ-7: 수조세정, 수위센서 세정 및 조정, 각 Sample-Filter 세정,	전형진
4/01	노량진	각측정기 부대시설	주간점검	- 각 측정기: 시약점검 및 보충, - TOC: 적하부 세정, Buffer관 세정, 동작상태 점검, 출력데이타 점검, - WPM: 측정조 세정, 각 전극 세정, - TN,TP: 시약보충, 출력데이타 점검, - SS: 여지보충, - WJ-7: 각 Air-Valve 동작상태 점검, Sample 유입량 점검, - 외부 하수도 누수상태 점검,	유지왕