숙련도시험       참가요강

【KOLAS PT2015-03,

철강시료 인장시험(인장강도, 연신율)】

한국인정기구 숙련도시험 프로그램

한국인정기구  Korea Laboratory Accreditation Scheme

	한국인정기구 숙련도시험 프로그램 【KOLAS PT2015-03, 철강시료 인장시험(인장강도, 연신율)】

본 숙련도 시험에 참가한 시험기관들은 원활한 시험분석을 위하여 아래의 사항을 준수하여 주시기 바랍니다.

1. 개요 및 목적

◌ 본 숙련도 시험의 목적은 금속재료의 인장시험에 대하여, 시험기관의 시험능력 비교 및 수행도 평가를 통해 시험기관 문제점 파악, 시험능력 개선, 시험결과의 품질보증 등의 목적이 있다.

2. 참가 요건

◌ KOLAS 공인 및 비공인 시험기관과 그 외 일반 산업체의 시험기관 등을 대상으로 본 참가요강에 따라 시험 수행이 가능한 기관. (단, 선착순 100개 기관 제한)

3. 참가신청방법 및 일정

◌ 본 숙련도시험프로그램에 참가를 희망하는 시험기관은 “참가신청서 (붙임 1)”를 우편, FAX 또는 메일을 이용하여 2월 13일까지 한국건설생활환경시험연구원에 접수하여야 한다.

◌ 본 숙련도시험프로그램의 진행일정(예상)은 <표 1>과 같으며, 사정에 따라 다소 조정될 수 있다.

<표 1> KOLAS PT 2015-03 예상 일정

내 용	일 정	주체	비고
신청접수	공지 ~ 2월 13일	참가자, 운영기관
시료배포	2월 27일	운영기관	일괄배송
수령증 작성 및 송부	3월 6일까지	참가자	수령 3일내
시험실시	시험기관 자유	참가자	개봉 즉시
결과보고마감	3월 20일 자정12시	참가자	메일서버 기준
결과분석 및 기술위원회 개최	2015. 4월 중	운영기관
최종 결과보고서 KOLAS 제출	2015. 5월 중	운영기관
참가자에게 결과공지	2015. 6월 중	운영기관

4. 숙련도 시험물

4.1 형태 및 내용물

◌ 숙련도시험물은 인장시험을 수행할 수 있도록 제작된 금속재료(시료 4개)이다.

4.2. 수령 및 보고

◌ 숙련도시험물은 신청 접수가 완료된 참가기관에 대하여 접수마감일로부터 15일 이내에 일괄 발송할 예정임.

◌ 각 시험기관은 숙련도 시험물을 수령하는 즉시 내용물의 수량, 종류와 파손여부를 확인한 후 “수령증(붙임 2)”을 작성하여 수령 후 3일 내에 kcl-pt@kcl.re.kr 또는 팩스 02-3415-8755 으로 송부(서명 필수)하여야 한다. 파손품 또는 결함이 발생 시 신속한 연락 후 교환을 원칙으로 한다. 단, 참여시험기관의 귀책사유로 인한 경우 제반경비(추가 시료비 및 배송비)는 참여시험기관의 부담으로 한다.

5. 시험방법 및 항목

◌ 본 숙련도 시험물의 시험항목 및 시험규격(권장)은 다음과 같다.

시 료 명	시 험 항 목	단 위	(권장)시험규격
금속재료 시료 (4 piece)	인장강도	MPa (N/㎟)	KS B 0802 : 2008
	연신율	%	KS B 0802 : 2008

- 시험방법은 위 시험규격 외에 시험기관에서 일상적으로 사용하는 국제규격, 국가규격, 단체규격 및 유효성이 검증된 방법 등을 사용할 수 있다.

- 인장강도와 연신율은 별도로 측정하는 것이 아니라, 하나의 시편에서 동시에 측정한다.

※ 참가기관은 시험 시 적용한 시험방법을 붙임 3 결과보고서에 명확하게 기입하시기 바랍니다.

6. 시험시 주의사항

◌ 숙련도시험물 수령 후 훼손여부를 반드시 확인한다.

◌ 숙련도시험물은 상온에서 일정시간 유지 후 즉시 밀폐 포장한 상태이며, 참가자는 시료 개봉 후 바로 시험을 실시한다.

7. 결과보고서 작성

◌ 시험결과를 포함하여 사용된 장비의 조건(시험방법 및 시험장비 등)을 “결과보고서(붙임 3, 4)”에 상세히 기술하여야 하며, 결과보고서 상에서 요구하는 모든 데이터를 기입하여야 한다. 결과보고서(붙임 3) 작성 및 송부 시, 다음 사항을 준수하여야 한다.

- 시험자 및 책임자 서명 필수.

- 반드시 원본(메일인 경우, 스캔본)을 송부.

※ 제출마감일 : 3월 20일 자정 12시 (메일서버 시간기준, 기한 내에 결과를 제출하지 않은 경우 평가에서 제외됨.)

◌ 결과보고서 상에 ISO guide 98-3:2008(측정불확도 표현지침서) 등에 따라 산출한 확장불확도를 포함하여야 하고 불확도를 계산한 자료를 별도로 첨부한다. 측정불확도를 포함하지 않고 결과를 보고할 경우, 수행도 평가 시 불이익을 받을 수 있다.

◌ 각 숙련도시험물(4 piece)에 대하여 별도 측정을 수행하고, 결과보고서(붙임 3)에는 대표값을 측정값으로 제시한다. 측정불확도는 각 시험편에 대하여 추정하지 않고, 평균값에 대하여 추정(시험편 간 편차 고려)한다.

◌ 측정값에 대한 수치맺음은 적용한 시험방법에 따른다.

8. 숙련도시험결과의 수행도 평가방법

◌ 아래와 같이 z-score(또는 robust z-score)에 기초하여 수행도를 평가한다. 단, 참가기관의 수 및 결과값의 특성에 따라 KS Q ISO 13528에 의한 기타 통계적 방법(z'-score 등)으로 수행도 평가를 실시할 수 있다.

[eqn: z= { x-X} over {s }]

[eqn: x] = 참가시험소의 측정값

[eqn: X] = 설정값 (평균, 중앙값 또는 로버스트 평균)

[eqn: s] = 결과값의 분산 정도 (표준편차, 로버스트 표준편차 등)

[eqn: X] 및 [eqn: s]는 모든 참가자들의 결과로부터 유도된 경우 또는 그렇지 않은 경우 모두에 사용 가능하다.

시험기관의 수행도 평가는 z 값에 대하여 다음의 기준을 적용한다.

｜z｜ ≤ 2         만족

2 ＜ ｜z｜ ＜ 3   의심

｜z｜ ≥ 3         불만족

이때 불만족한 결과값을 이상값이라 한다.

9. 연락처

본 숙련도 시험 프로그램에 관련한 질문이나 문의사항은 아래 KOLAS 사무국 또는 KOLAS 숙련도시험 운영기관으로 연락하기 바랍니다.

1) KOLAS 사무국 (국가기술표준원)

① 담 당 자	: 이경희 연구관
② 주 소	: (369-811) 충청북도 음성군 맹동면 이수로 93 국가기술표준원 적합성평가과

2) KOLAS 숙련도시험 운영기관 (한국건설생활환경시험연구원)

① 담 당 자	: 신동기, 황선, 정원민
② 전 화	: 02-3415-8744
③ E - mail	: kcl-pt@kcl.re.kr
④ 주 소	: (137-707) 서울 서초구 남부순환로 319길 7 한국건설생활환경시험 연구원 (서초3동 1465-4)

※ 운영관련 문의사항은 숙련도시험운영기관 (한국건설생활환경시험연구원 ) 담당자(Tel : 02-3415-8744)에게 문의 바랍니다.

붙임 1)

	한국인정기구 숙련도시험 프로그램 【KOLAS PT2015-03, 철강시료 인장시험(인장강도, 연신율)】

▣ 숙련도시험 참가신청서

시험 기관명
기관 대표자
주 소		(우 : ____________ )
KOLAS 공인시험 기관 인정 번호 :	(KT- )호		숙련도시험 항목 KOLAS 인정 여부 ( O , X )
KOLAS 담당자 (연락책임자)		(서명)	전화번호
			FAX.
			E-mail
시험 담당자 (부 서 명)		(서명)	전화번호
			FAX.
			E-mail

◎ 접수 순서

a. 참가신청서를 이메일/팩스로 접수 (서명필수)    b. 하기 담당자와 연락하여 접수여부 확인

c. 하기 통장에 참가비 입금 (또는 02-3415-8748로 연락하여 청구세금계산서 발행 요청)

d. 입금증 사본, 사업자등록증 사본 이메일로 송부 (선입금한 경우)

e. 세금계산서 수령 (청구세금계산서 발행기관은 해당없음, 이메일로 전송)

◎ 접수처

온라인 계좌
은행	국민은행
계좌번호	782-01-0003-629
예금주	한국건설생활환경시험연구원
참가비	100,000원(VAT포함)

접수처
서울시 서초구 남부순환로 319길 7 한국건설생활환경시험연구원 적합성운영센터 TEL: 02-3415-8744 FAX: 02-3415-8755 E-mail: kcl-pt@kcl.re.kr 담당자 : 신동기, 황선, 정원민

붙임 2)

	한국인정기구 숙련도시험 프로그램 【KOLAS PT2015-03, 철강시료 인장시험(인장강도, 연신율)】

▣ 수 령 증

◯ 이 숙련도시험 프로그램의 원활한 진행을 위하여 참가 시험기관은 시료를 수령하는 즉시 이 서식을 작성하여 E-mail(kcl-pt@kcl.re.kr)로 송부하여 주시기 바랍니다.

-. KOLAS 사무국 (국가기술표준원)

① 담 당 자	: 이경희 연구관

-. KOLAS 숙련도시험 운영기관 (한국건설생활환경시험연구원)

① 담 당 자	: 신동기, 황선, 정원민
② 전 화	: 02-3415-8744
③ E - mail	: kcl-pt@kcl.re.kr

KOLAS PT 2015-03 “금속재료의 인장시험”시료를 정히 수령합니다.

-. 수령일 :

-. 시료번호 :	①	②	③	④

※ 시료번호는 플라스틱 박스의 숙련도시료식별표, 각 시료의 종단부 및 중앙부(음각)에 기재되어 있음. (숙련도시료식별표와 실제 시료의 번호를 대조 및 확인 필수!)

내용물의 손상이 없는가 ?                         예 / 아니오

내용물이 시험을 수행하기에 적합한가 ?            예 / 아니오

-. 코멘트 사항 :

-. 시료 수령기관 :

-. 시료 수령인 (서명) :

-. 전화번호 :

※ 문의사항은 숙련도시험운영기관(한국건설생활환경시험연구원 적합성운영센터) 담당자(Tel. 02-3415-8744)에게 문의 바랍니다.

붙임 3)

	한국인정기구 숙련도시험 프로그램 【KOLAS PT2015-03, 철강시료 인장시험(인장강도, 연신율)】

▣ 숙련도시험결과보고서

시험소 코드	기입하지마시오.

1. 참가시험기관의 일반현황

참가시험기관명
KOLAS 인정여부/인정번호	□ 인정 □ 비인정 □ 인정준비 중 /인정번호 : KT-
담당부서		담당자명
Tel.		Fax.

2. 숙련도 시료의 시험 결과

항목 (단위)	측정결과						시험방법
	측정값					불확도 (95 % 신뢰수준, k= )
	1회	2회	3회	4회	대표값
인장강도 (MPa)
연신율 (%)

3. 시험기간 :  20   년   월   일 ∼ 20   년   월   일

※ 귀 참가기관에서 작성한 숙련도시험 결과보고서, 측정 Raw data, 교정 성적서, 모든 참고자료(붙임 4)를 동 숙련도시험 완료기간 이내에 이메일 (E-mail : kcl-pt@kcl.re.kr)로 제출하여 주시기 바랍니다.

시험자	전화 :
기술책임자/승인자	(서명) 전화 :

작성일자 :

※ 문의사항은 숙련도시험운영기관(한국건설생활환경시험연구원 적합성운영센터) 담당자(Tel. 02-3415-8744)에게 문의 바랍니다.

붙임 4)

	한국인정기구 숙련도시험 프로그램 【KOLAS PT2015-03, 철강시료 인장시험(인장강도, 연신율)】

- 참고자료 -

page( 1 / 2 )

1. 숙련도시험물 측정에 대한 의견

2. 시험에 사용한 장비 (교정이 필요한 장비의 경우 교정성적서 첨부하시기 바랍니다.)

장비명	제작사/모델	측정범위 및 사양	교정상태 (교정일자/불확도)	비고
...

3. 측정과 관련된 Raw data

-. 측정과 관련된 Raw data 등 측정결과의 계산에 사용된 모든 parameter 첨부

4. 시험조건

-. 시험실 온/습도

■  측정 시 시험실 온/습도 :  온도            ℃,  상대습도(R.H.)            %

5. 측정불확도 평가

-. 측정불확도 추정보고서는 단위를 명확하게 기술하며, 성분별로 다음과 같은 과정을 반드시 구분하여 작성할 것.

page( 2 / 2 )

가. 측정량의 관계모델식(수학적 모델식)

나. 입력량의 표준불확도 (인자별 구분)

다. 합성표준불확도

라. 유효자유도계산 및 확장불확도 (포함인자 및 측정량의 표기)

-. 불확도 추정 총괄표 작성 (각 항목별로 각각 작성)

○ 측정량 및 기호
○ 측정량의 값
○ 측정량의 관계 모델식 [eqn: y=f(x _{1} ,`x _{2} ,`.`.`.`.`.`.`,`x _{n} )]
입력량, [eqn: x _{i}]		표준불확도, [eqn: u(x _{i} )]							비 고 (불확도 요인 설명 등)
기호	측정값(단위)	불확도 요인	표준불확도(단위)	자유도	감도계수	[eqn: {c _{i} ` TIMES u _{i}]		기여율*
		⋮
		⋮
		⋮
합성표준불확도					유효자유도
확장불확도 (신뢰수준 %)					포함인자(k)

* 기여율은 합성표준불확도에 대한 각 표준불확도의 백분율로서 계산은 다음과 같다.

[eqn: {(c_x_i`×{u(x _{i} )}) }^2 over { ({u_{c}(y)})}^2]× 100(%).

* 본 불확도 추정양식은 하나의 예시이며, 기관 내에 자체 양식이 있을 경우 이를 이용하여 보고하여도 무방함. 단, 본 양식의 내용이 모두 포함되어 있어야 함. 끝.