구급장비 구매계약 일반조건

1.	납품기한은 계약일로부터 50일 이내 일괄납품 하여야 하며 납품 계획서(일정)를 수요기관에 사전 제출하여야 한다.
2.	납품자는 모든 물품에 대하여 납품일까지 한글번역 제품설명서 (Clear File A4) 1부, 사용안내 설명서 원본 1부(매뉴얼 : Part list, Parts Catalogue), 정부물품분류번호 및 식별번호를 수요기관에 제출하여야 한다.
3.	납품되는 모든 제품은 납품일 기준 1년 이내에 생산된 제품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다.
4.	납품되는 모든 제품은 각각의 제품에 대하여 제조사가 국내 지정한 A/S업체 지정 계약서류 등을 제출하여야 한다.
5.	납품되는 제품의 전 수량(용기, 외장)에 다음 각호의 사항(상표)을 기재하여야 한다. ○ 제품명, 형명(모델명), 품목허가(신고)번호 ○ 제조업자 또는 수입업자의 상호와 주소, 전화번호 ○ 수입품의 경우 제조원(제조국 및 제조사명) ○ 제조번호와 제조년월일
6.	지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제17조, 동법 시행령 제64조, 동법 시행규칙 제67조에 따라『조달물품 전문기관검사 업무규정(조달청 고시 제2010-22호)』 에 정하여진 절차에 따라 필요한 검사를 실시하는 전문기관검사 조건부 계약 이오니 관련 내용을 숙지하시고 입찰에 참여하여야 한다. ○ 전문기관검사에 필요한 일체의 비용과 검사를 하기 위한 변형, 소모, 파손 또는 변질로 생기는 손상은 『물품구매계약 일반조건』에 따라 계약상대자가 부담한다. ○ 전문기관검사 결과 제출시 조달청 품질관리단장이 지정한 전문검사기관 지정서와 검사결과서를 문서로 통보받아 확인 한다.
7.	계약자는 납품하는 전 품목에 대해 서울소방재난본부에서 검사(수)를 받은후 지정하는 장소(소방서 또는 119안전센터 등)까지 계약자의 부담으로 물품을 안전하게 인계하는 것을 원칙으로 한다.

서울소방재난본부	◁ 소방장비 규격서 ▷ 품명 : 휴대용 인공호흡기 46대	구급장비
1. 용 도 호흡곤란 및 호흡정지 환자에게 자발호흡 유무를 자동 감지하여 환자의 최적모드로 자동 조절되어 인공적으로 호흡을 유지하는 장비로 소아에서 성인까지 구급현장 및 구급차 이동간 적절한 인공호흡 처치가 가능한 장비 2. 필요조건 ○ 호흡곤란 및 호흡정지 환자에게 인공적으로 호흡을 유지하는 장비로 소아에서 성인까지 사용할 수 있어야 한다. ○ 내부배터리가 장착되어 있어 별도의 전원 연결 없이 사용가능하여야 한다. ○ 구급차 내 설치가 간편하고, 휴대가 용이하여야 한다. ○ 작고 가벼운 형태로 환자와 어디든 이동할 수 있는 인공호흡기이어야 한다. ○ 빠른 사용을 위해 초기 설정 값(소아, 성인)을 사용자가 설정하고 저장할 수 있어야 한다. ○ 새로운 환자에 대한 빠른 설정이 가능하여야 한다. ○ 호흡설정방식은 볼륨과 압력이 모두 가능하여야 한다. ○ 호흡모드 : Volume control, Pressure control, Pressure support, SIMV, CPAP, NPPV 등 ○ 메뉴는 원터치 또는 다이얼 놉으로 손쉽게 선택 가능하여야 한다. ○ 공급압력이 곡선바 또는 직선바 형태로 실시간으로 표시되어야 한다. ○ Tidal Volume, 호흡수 수치가 그래픽바 또는 숫자 형태로 표시되어 쉽게 확인 가능하여야 한다. ○ 터빈 기술의 적용으로 공기압축기가 없이 작동되거나 산소공급원(O2 Cylinder) 없이 내부의 에어 발생기만으로 작동이 가능하여야한다. ○ 호스 빠짐, 전원상태, 산소압력 경보기능이 있어 화면에 표시되어야 한다. ((예시) 경보표시등 : 빨강색, 노란색, 초록색 등) ○ 사용시간은 약 60분 이상이어야 하며 내부전지전원, 외부전지전원 및 상용교류전원 등 다양한 원을 이용하여 인공호흡기를 작동하는 기능이 있다. ○ 모든 구성품은 휴대 가능한 가방에 보관할 수 있으며, 현장 활동 시 바로 사용할 수 있도록 적재되어 있어야 한다. 3. 제 원 ○ 무 게 : 6.5kg 이하(배터리 포함, 현장 활동시 휴대가 용이한 무게) ○ 호 흡 수 : 1~60BPM ○ 산소조절농도 : 21%~100% ○ 압력조절범위 : 10~80cmH2O 또는 1~99cmH2O 또는 5~60cmH20 ○ 흡기시간설정 : 0.3~3.0초 또는 0.3~9.9초 ○ 정상작동온도 : -20℃~40℃ 또는 5℃~40℃ ○ 보 관 온 도 : –15℃~21℃ 또는 –20℃~60℃ ○ 환경제원 ○ 충격(Shock) 시험, 진동(Vibration)에 대한 시험 인증 기준 (출동 중인 구급차내의 충격과 진동, 기타 환경에도 정상 작동이 가능한 시험 인증 기준) MIL STD 810E, MIL STD 810F, MIL STD 810G, RTCA DO-160 ※ 주의사항 - 위 인증 시험 기준 중 충격(Shock) 과 진동(Vibration)에 대한 인증을 반드시 통과하여야 한다. - 위 인증 시험과 관련 해당 장비 모델명과 일치하는 인증 통과 장비만 인정하며, 유사한 시리즈(Series) 장비가 인증 통과 한 것은 불인정 한다. - 위 인증 시험 기준에 통과한 인증서를 수요기관에 반드시 제출하여야 한다. ○ 전 원 : 100~240VAC, 50/60Hz 또는 90~250VAC, 47-63Hz ○ 호기말양압(PEEP) 조절 범위 : 0~20cmH2O 또는 0~25cmH2O ○ 1회 호흡량(Tidal volume) : 50~1500ml 또는 50~2000ml 4. 구 성 품 ○ 본체 1개, 내부배터리 1개, 외장배터리 2개, 환자용(NIV)마스크세트 10개, 일회용필터 10개, 전원케이블 1개, 상용교류 연결 장치 1개, Test Lung 1개, 사용자 설명서 1개, 서비스 설명서 1개, 산소 호스 및 연결 유닛 10개(성인), 산소 호스 및 연결 유닛 5개(소아), 일회용 가습 장치 세트 또는 가습 필터 10개, ㄱ자 연결 2개, 마운트(구급차 고정장치)와 주 들것에 걸 수 있는 걸이, 휴대용가방 1개 QUICK GUIDE 1부 등 기타 구성품은 시중 표준 카탈로그에 의한다. 5. 납품조건 ○ 납품기한은 계약체결일로부터 50일로 한다. ○ 계약자는 제품을 소방재난본부에서 지정하는 장소에 납품하여야 한다. (납품 시 QUICK GUIDE가 있어야 한다) ○ 제품 무상보증기간은 2년으로 하고 계약자는 무상보증기간 중 A/S 요청 시 즉시 조치하여야 한다. ○ 무상보증기간 동안 가이드 라인 등 변경 시 프로그램 업그레이드를 실시하여야 한다. ○ 법령에 의한 식품의약품안전처 품목허가를 필한 제품이어야 한다.(품목허가증 제출) ○ 충격 및 진동시험 인증을 필한 제품이어야 한다.(인증서 제출) ○ 규격서에 명시 되지 않은 기준에 대한 처리(명시 된 기준 이상은 인정 한다.) ○ 계약자는 한글제품설명서(수입품일 경우 영문설명서와 동일한 한글제품 설명서) 및 매뉴얼을 제출하여야 한다. ○ 국내에 지정된 A/S 업체가 있어야 한다.(국내 A/S지정 서류제출) ○ 계약자는 납품 후 수요기관의 요청에 따라 수시로 교육을 실시하여야 한다. (기기사용법은 수요기관을 순회하면서 납품일로부터 30일 이내에 완료하여야 한다). ○ 납품 시 장비 및 구성품 일체를 검수 확인할 수 있는 체크리스트를 제출하여야 한다. ○ 규격서에 명시 되지 않은 기준에 대한 처리(명시 된 기준 이상 또는 향상되는 부분은 인정 한다.)