(54병동 12월) 의료기기 안전점검표

○ 점검일시 : 2017년 12월 5일(화) 15:00~17:00

○ 점검자 : 남궁복희 · 최소희

○ 점검내용

분류	의료기기명	수량	점 검 내 용	상 태	고장 등의 경우 조치사항(위치)
고위험의료기기	제세동기 (Defibrillator)	1	전원작동 및 충전상태	양호	<점검 상 이상 없음> 2017.03.15 점검: 필립스 제품 (집중치료실)
			조작 판넬 기능, 설정 에너지 점검	양호
			패들정리 확인	양호
	수액펌프주입기 (Infusion Pump)	1	전원작동 및 충전상태	양호	<점검 상 이상 없음> 2017.06.20 점검: ㈜대화기기제품 (집중치료실)
			주입속도 및 용량점검	양호
			이상 소견 시 알람작동 점검	양호
일반의료기기	환자감시장치 (EKG Monitor)	5	전원작동 및 충전상태	양호	<점검 상 이상 없음> - 2017.03.23 점검: 메디아나 제품 1개 (집중치료실2) 그 중 1개 4.4 - ECG 캐이블 1개 교체 ※인쇄시 소리남(프린트용지함 파손) 2017.03.28 점검: 바이오닉스 제품 1개 (집중치료실) 2017.10.30. 2대(메디아나, YM6000) 입고 (2대-집중치료실)
			Spo2 기능, 용지출력 기능 상태	미흡
			혈압, 맥박, 호흡기능표시(WAVE)	양호
			이상 소견 시 알람작동 점검	양호
	다기능 휠체어 체중계	1	전원작동 및 충전상태	양호	(메인스테이션 앞)
			체중계 기능상태	양호
	산소포화도 측정기 (탁상용 모니터)	1	전원작동 및 충전상태	양호	처치실
			Spo2 기능상태	양호
	이동식 흡인기	3	전원작동	양호	흡인압이 약함. (2016.12.- 2대 수리하였으나 흡인이 안됨.) (물품보관실)
			압력 유지 및 작동	미흡

분류	의료기기명	수량	점 검 내 용	상 태	고장 등의 경우 조치사항(위치)
기타소모품	상하지훈련장치	1	기능상태	양호	미사용중, (PS실)
	환자운반기	1	바퀴, 브레이크 작동 상태	양호	(메인스테이션 옆)
			운반차 난간	양호
	체중계	1	전원작동	양호	(메인스테이션 앞)
			체중계 기능상태	양호
	수동혈압계 (메타)	2	커프 등의 훼손 여부	양호	(처치실)
			모니터링 값 점검	양호
	자동전자 혈압계	4+6	커프 등의 훼손 여부	양호	신규-4개(린넨실3, B팀 처치카1) 기존-6개(처치실1, 린넨실 1개 고장, A팀 처치카2, B팀 처치카1, 5404 1개)
			모니터링 값 점검	양호
	에어매트리스	35+10	전원작동	양호	신규-35개(린넨실-20, 사용중-15) 기존(모터 10개-1개 고장, 매트리스 20개))
			파손여부	양호
	전동식 흡인기 (wall suction unit)	14	파손 여부	양호	처치실-1개, 5401-1개, 5404-1개, 5406-1개, 5408-1개 물품보관실-7개(2개 고장), 34병동 1개, 24병동 1개 빌려줌 5.22.-흡인기 조절손잡이 1개, mode 선택 레버/패킹 1개 수리
			압력 유지 및 작동	양호
	산소공급기 (벽형)	17	파손 여부	양호	처치실 12개(신규 3개 포함), 5404-1, 5406호-2, 5408호-2
			작동 상태	양호
	산소공급기 (이동식산소통)	1	파손 여부	양호	물품보관실
			작동 상태	양호
	고막체온계	4+4	파손 여부	양호	신규-3(린넨실), 1(B팀 처치카) 기존-4(처치실1, A팀 처치카 각1, 5404호-1, 1개 고장-린넨실)
			작동 상태	양호
	이동용체중계 (미니저울)	2+1	파손 여부	양호	신규2-(린넨실1, 세탁물실1) 기존-1(34병동-11.28)
			작동 상태	양호
	산소포화도 측정기 (휴대용)	4	전원작동 및 충전상태	양호	(처치실1, A/B팀 처치카 각1, 5404호-1-격리)
			Spo2 기능상태	양호
	의료용 분무기 (Nevulizer)	7	전원작동 및 충전상태	양호	처치실1, 5404-1, 5406-1, 5408-2 린넨실2(1번,3번-고장-폐기예정)
			분무상태, 이상소음 등 점검	양호
	휠체어	15	바퀴, 브레이크 작동 상태	양호	(물품보관실) *10.13-1,2,7,8,9,10,13,14,15번-바람빠짐: 수리
			발판 유지상태	양호
	IV pole대	12	바퀴, 걸이 등 작동 상태	양호	5개-(물품보관실), 1개-35병동(고장) 6개-사용 중
	워커	9	바퀴 등 작동 상태	양호	소형7(물품보관실) 대형2(5403호-1개, 5404호-1개)
	낙상감지센터 (매트, 휴대수신기)	2	파손 여부	양호	신규(린넨실 2개)
			작동 상태	양호
	이동식 변기	7+1	파손 여부	양호	(물품보관실) 신규-7개, 기존 -1개
			작동 상태	양호
	혈당기	1	작동 상태	양호	(B팀 처치카)
			모니터링 값 점검	양호
	목욕의자	2+1	파손 여부	양호	신규-2개(물품보관실-2) 기존-1개(샤워실)
			작동 상태	양호
	세발기	2	파손 여부	양호	신규(린넨실)-2개
			작동 상태	양호
	이지무브	1	파손 여부	양호	신규(린넨실)
			작동 상태	양호
	※ 미니저울(수액주입량 체크용) 2, 목욕침대 1, Enema 캔 1, 온장고 1, 지팡이 2(1개 고장 제외) ※ 노린스 샴푸 8, 노린스 바스 10, 구강칫솔 1박스(250개) : 린넨실

끝.