( 54병동 5월 ) 의료기기 안전점검 결과보고

○ 점검일시 : 2016년 5월 5일(목)

○ 점검기간 : 2016년 5월 1일 ~ 2016년 5월 5일

○ 점검자 : 이경숙 · 이지연

○ 점검내용

분류	의료기기명	수량	점 검 내 용	상 태	고장 등의 경우 조치사항
고위험의료기기	수액펌프주입기 (Infusion Pump)	1	전원작동 및 충전상태	양호
			주입속도 및 용량점검	양호
			이상 소견 시 알람작동 점검	양호
	제세동기 (Defibrillator)	1	전원작동 및 충전상태	양호
			조작 판넬 기능, 설정 에너지 점검	양호
			패들정리 확인	양호
				-	해당사항 없음
	인공호흡기 (Ventilator)	0	전원작동 및 충전상태
				-
			조작 판넬 기능, 모니터링 값 점검
				-
			패들정리 확인
일반의료기기	환자감시장치 (EKG Monitor)	3	전원작동 및 충전상태	양호	장비 노후로 EKG wave 부정확함 (1대 수리대기중)
			Spo2 기능, 용지출력 기능 상태	양호
			혈압, 맥박, 호흡기능표시(WAVE)	양호
			이상 소견 시 알람작동 점검	양호
	이동식 흡인기	3	전원작동	양호	흡인압이 걸리지 않음 (1대 수리 요청함)
			압력 유지 및 작동	양호
	산소포화도 측정기	1	전원작동 및 충전상태	양호
			Spo2 기능상태	양호
	자동전자 혈압계	6	전원작동 및 충전상태	양호
			모니터링 값 점검	양호
	의료용 분무기 (Nevulizer)	8	전원작동 및 충전상태	양호	분무연결부위 파손 (3대 수리중)
			분무상태, 이상소음 등 점검	양호
	전동식 흡인기 (wall suction unit)	11	파손 여부	양호	흡인연결부위 빠짐 (1대 수리대기중) 이음새 부위 소리 심하고 압이 약함 (1대 수리 대기 중)
			압력 유지 및 작동	양호
	산소공급기	10	파손 여부	양호	이동식 산소탱크 Oxymeter 계기판에 물 참 (2대 수리대기중)
			작동 상태	양호
	수은 혈압계	3	커프 등의 훼손 여부	양호
			모니터링 값 점검	양호
	휠체어	21	바퀴, 브레이크 작동 상태	양호
			발판 유지상태	양호
	환자운반기	1	바퀴, 브레이크 작동 상태	양호
			운반차 난간	양호