(54병동 6월) 의료기기 안전점검표

○ 점검일시 : 2017년 6월 9일(금) 15:00~16:00

○ 점검자 : 남궁복희 · 최소희

○ 점검내용

분류	의료기기명	수량	점 검 내 용	상 태	고장 등의 경우 조치사항(위치)
고위험의료기기	수액펌프주입기 (Infusion Pump)	1	전원작동 및 충전상태	양호	(처치실)
			주입속도 및 용량점검	양호
			이상 소견 시 알람작동 점검	양호
	제세동기 (Defibrillator)	1	전원작동 및 충전상태	양호	(처치실)
			조작 판넬 기능, 설정 에너지 점검	양호
			패들정리 확인	양호
				-	해당사항 없음
	인공호흡기 (Ventilator)	0	전원작동 및 충전상태
				-
			조작 판넬 기능, 모니터링 값 점검
				-
			패들정리 확인
일반의료기기	환자감시장치 (EKG Monitor)	3	전원작동 및 충전상태	양호	<점검 상 이상 없음> - 3.23 점검: 메디아나 제품 2개, (처치실) 그 중 1개 4.4 - lead 교체 3.28 점검: 바이오닉스 제품 1개(5408)
			Spo2 기능, 용지출력 기능 상태	양호
			혈압, 맥박, 호흡기능표시(WAVE)	양호
			이상 소견 시 알람작동 점검	양호
	이동식 흡인기	3	전원작동	양호	흡인압이 약함. (2016.12.- 2대 수리하였으나 다시 흡인이 안됨. (3대: 린넨실)
			압력 유지 및 작동	양호
	산소포화도 측정기	1	전원작동 및 충전상태	양호	(처치실)
			Spo2 기능상태	양호
	자동전자 혈압계	6	전원작동 및 충전상태	양호	(처치실)
			모니터링 값 점검	양호
	의료용 분무기 (Nevulizer)	7	전원작동 및 충전상태	양호	(처치실-4개, 5401-1, 5402-1, 34병동 1개)
			분무상태, 이상소음 등 점검	양호
	전동식 흡인기 (wall suction unit)	14	파손 여부	양호	(처치실-11, 5401–1 5403-1, 5404-1), *처치실 11개 중 1개 고장
			압력 유지 및 작동	양호
	산소공급기	11	파손 여부	양호	(처치실-8, 5402-1, 5403-1, 5408-1)
			작동 상태	양호
	수은 혈압계	2	커프 등의 훼손 여부	양호	※아날로그혈압계 1개(별도-처치실) (1개-처치실, 1개-린넨실)
			모니터링 값 점검	양호
	휠체어	15	바퀴, 브레이크 작동 상태	양호	2대(4번, 7번 – 지하창고 폐기) (14개: 물품보관실, 1개: 복도)
			발판 유지상태	양호
	환자운반기	1	바퀴, 브레이크 작동 상태	양호	(처치실)
			운반차 난간	양호

끝.