(54병동 9월) 의료기기 안전점검표

○ 점검일시 : 2017년 9월 6일(수) 15:00~16:00

○ 점검자 : 남궁복희 · 최소희

○ 점검내용

분류	의료기기명	수량	점 검 내 용	상 태	고장 등의 경우 조치사항(위치)
고 위 험 / 중 위 험 의 료 기 기	제세동기 (Defibrillator)	1	전원작동 및 충전상태	양호	<점검 상 이상 없음> 2017.03.15 점검: 필립스 제품 (집중치료실)
			조작 판넬 기능, 설정 에너지 점검	양호
			패들정리 확인	양호
	수액펌프주입기 (Infusion Pump)	1	전원작동 및 충전상태	양호	<점검 상 이상 없음> 2017.06.20 점검: ㈜대화기기제품 (집중치료실)
			주입속도 및 용량점검	양호
			이상 소견 시 알람작동 점검	양호
	환자감시장치 (EKG Monitor)	3	전원작동 및 충전상태	양호	<점검 상 이상 없음> - 2017.03.23 점검: 메디아나 제품 1개 (물품보관실2) 그 중 1개 4.4 - ECG 캐이블 1개 교체 ※인쇄시 소리남(프린트용지함 파손) 2017.03.28 점검: 바이오닉스 제품 1개 (5405호 사용)
			Spo2 기능, 용지출력 기능 상태	미흡
			혈압, 맥박, 호흡기능표시(WAVE)	양호
			이상 소견 시 알람작동 점검	양호
	다기능 휠체어 체중계	1	전원작동 및 충전상태	양호	(메인스테이션 앞)
			체중계 기능상태	양호
	상하지훈련장치	1	기능상태	양호	미사용중, (물품보관실)
일반의료기기	산소포화도 측정기 (탁상용 모니터)	1	전원작동 및 충전상태	양호	(물품보관실)
			Spo2 기능상태	양호
	이동식 흡인기	3	전원작동	양호	흡인압이 약함. (2016.12.- 2대 수리하였으나 흡인이 안됨.) (물품보관실)
			압력 유지 및 작동	미흡
	환자운반기	1	바퀴, 브레이크 작동 상태	양호	(메인스테이션 옆)
			운반차 난간	양호
	체중계	1	전원작동	양호	(메인스테이션 앞)
			체중계 기능상태	양호

분류	의료기기명	수량	점 검 내 용	상 태	고장 등의 경우 조치사항(위치)
기타소모품	수동혈압계 (수은-스탠드)	2	커프 등의 훼손 여부	양호	(2017.9.4.-간호부창고)
			모니터링 값 점검	양호
	수동혈압계 (메타)	1	커프 등의 훼손 여부	양호	(물품보관실)
			모니터링 값 점검	양호
	자동전자 혈압계	4+6	커프 등의 훼손 여부	양호	신규-4개(린넨실3, B팀 처치카1) 기존-6개(처치실3-1개 고장, A팀 처치카2, B팀 처치카1)
			모니터링 값 점검	양호
	에어매트리스	35+10	전원작동	양호	신규-35개(린넨실-18, 사용중-17) 기존(모터 10개-1개 고장, 매트리스 20개))
			파손여부	양호
	전동식 흡인기 (wall suction unit)	14	파손 여부	양호	처치실-3개, 5402-1개, 5403-1개 5405-1개, 5406-1개, 물품보관실-7개(2개 고장) 5.22.-흡인기 조절손잡이1개, mode 선택 레버/패킹 등 수리
			압력 유지 및 작동	양호
	산소공급기 (벽형)	10	파손 여부	양호	처치실 7개(1개 습윤통 폐기-8.21-노후폐기), 5403호-1, 5405호-1, 5408호-1
			작동 상태	양호
	산소공급기 (이동식산소통)	1	파손 여부	양호	5408호
			작동 상태	양호
	고막체온계	4+4	파손 여부	양호	신규-4(린넨실) 기존-4(처치실1, A/B팀 처치카 각1, 1개 고장-린넨실)
			작동 상태	양호
	이동용체중계 (미니저울)	2+1	파손 여부	양호	신규-2(린넨실) 기존-1(세탁물실)
			작동 상태	양호
	산소포화도 측정기 (휴대용)	4	전원작동 및 충전상태	양호	(처치실2, A/B팀 처치카 각1)
			Spo2 기능상태	양호
	의료용 분무기 (Nevulizer)	7	전원작동 및 충전상태	양호	처치실3, 5402-1, 5403-1, 5408-1 린넨실1(3번-고장-폐기예정)
			분무상태, 이상소음 등 점검	양호
	휠체어	15	바퀴, 브레이크 작동 상태	양호	(물품보관실-10개, 10번,14번,15번-바람빠짐) 5개(1,3,4,5,12번)-사용중
			발판 유지상태	양호
	IV pole대	12	바퀴, 걸이 등 작동 상태	양호	3개-물품보관실, 9개-사용중
	워커	7	바퀴 등 작동 상태	양호	물품보관실6(대형-1, 소형-5) 5401호-1개(대형)
	낙상감지센터 (매트, 휴대수신기)	2	파손 여부	양호	신규(린넨실 2개)
			작동 상태	양호
	이동식 변기	7+1	파손 여부	양호	신규-5개(물품보관실), 5402호-1개, 5403호-1개 기존-1개(물품보관실)
			작동 상태	양호
	혈당기	1	작동 상태	양호
			모니터링 값 점검	양호
	목욕의자	2+1	파손 여부	양호	신규-2개(물품보관실-2) 기존-1개(샤워실)
			작동 상태	양호
	세발기	2	파손 여부	양호	신규(린넨실)
			작동 상태	양호
	※ 미니저울(수액주입량 체크용) 2, 목욕침대 1 ※ 노린스샴푸 10, 노린스 바스 10, 구강칫솔 1박스(250개) : 린넨실

끝.