(54병동 8월) 의료기기 안전점검표

○ 점검일시 : 2018년 8월 6일(월) 15:00~17:00

○ 점검자 : 정혜정

○ 점검내용

분류	의료기기명	수량	점 검 내 용	상 태	고장 등의 경우 조치사항(위치)
고위험의료기기	제세동기 (Defibrillator)	1	전원작동 및 충전상태	양호	2018.03.29. 점검 : 필립스 제품 - 이상없음 (집중치료실)
			조작 판넬 기능, 설정 에너지 점검	양호
			패들정리 확인	양호
	수액펌프주입기 (Infusion Pump)	1	전원작동 및 충전상태	양호	2018.06.07 점검: 이상없음 (집중치료실)
			주입속도 및 용량점검	양호
			이상 소견 시 알람작동 점검	양호
일반의료기기	환자감시장치 (EKG Monitor)	4	전원작동 및 충전상태	양호	1) 메디아나 제품 2개(단종제품)-2018.03.28.점검 ※ 프린트용지함 파손 - 1대(PS실) - 1대(35병동, 폐기 권장-제외) 2) 바이오닉스 제품 1개(물품보관실) - 이상없음.(2018.04.25.점검) 3) 메디아나(YM6000)-이상없음(2018.03.28.점검) (1대-처치실, 1대-물품보관실)
			Spo2 기능, 용지출력 기능 상태	미흡
			혈압, 맥박, 호흡기능표시(WAVE)	양호
			이상 소견 시 알람작동 점검	양호
	다기능 휠체어 체중계	1	전원작동 및 충전상태	양호	(메인스테이션 앞)
			체중계 기능상태	양호
	산소포화도 측정기 (탁상용 모니터)	1	전원작동 및 충전상태	양호	처치실
			Spo2 기능상태	양호
	신장체중계	1	전원작동	양호	2017.12.08. 입고 (메인스테이션 앞)
			체중계 기능상태	양호
	이동식 흡인기	3+2	전원작동	양호	신규(2대)-2017.12.11.입고(2대-물품보관실) 기존 3대(PS실) -2대(흡인 안 됨.) 1대(소음이 큼.)
			압력 유지 및 작동	미흡

분류	의료기기명	수량	점 검 내 용	상 태	고장 등의 경우 조치사항(위치)
기타소모품	상하지훈련장치	1	기능상태	양호	미사용중, (PS실) →15병동으로 전동(8/6)
	환자운반기	1	바퀴, 브레이크 작동 상태	양호	(메인스테이션 옆)
			운반차 난간	양호
	체중계	1	전원작동	양호	(PS실)
			체중계 기능상태	양호
	무수은혈압계	1	전원작동	양호	(처치실)
			체중계 기능상태	양호
	수동혈압계 (메타)	2	커프 등의 훼손 여부	양호	(처치실)
			모니터링 값 점검	양호
	자동전자 혈압계	4+5	커프 등의 훼손 여부	양호	신규-4개(린넨실3, A팀 처치카1) 기존-5개(격리2-처치실1, 5407-1) (A팀 처치카1, B팀 처치카2)
			모니터링 값 점검	양호
	에어매트리스	35+2	전원작동	양호	신규-35개(PS실-18개-4,5,7,9,14,18,19,23,24,25,27,28,29,30,32,33,34,35번, 린넨실-5개, 사용중-12) 기존-2개(PS실)
			파손여부	양호
	전동식 흡인기 (wall suction unit)	11	파손 여부	양호	처치실 4, 5401-1개, 5403-1개, 5405호-1개, 5406-1개, 5407-2개, 5408-1개 2018.06.28.-2개 입고 (2018.07.03.-1개 수리)
			압력 유지 및 작동	양호
	산소공급기 (벽형)	15	파손 여부	양호	처치실 4(고장 1개 제외), 5402-1개, 5403-3개, 5404-1개, 5405-1개, 5406-1개, 5407-2개, 5408-2개, ※ 습윤통과 습윤기의 크기가 맞지 않아 불편(2개)
			작동 상태	양호
	산소공급기 (이동식산소통)	1	파손 여부	양호	(물품보관실-화장실)
			작동 상태	양호
	고막체온계	4+2	파손 여부	양호	신규4-2(린넨실), 1(A팀 처치카), 1(격리-5407) 기존2-1(B팀 처치카), 1(격리)
			작동 상태	양호
	이동용체중계 (미니저울)	2	파손 여부	양호	(린넨실 1, 세탁물실 1)
			작동 상태	양호
	산소포화도 측정기 (휴대용)	5	전원작동 및 충전상태	양호	(처치실 1, A/B팀 처치카 각 1, 격리물품-2)
			Spo2 기능상태	양호
	의료용 분무기 (Nevulizer)	10	전원작동 및 충전상태	양호	(처치실2, 5405-2, 5406-2, 5407-2, 5408-2)
			분무상태, 이상소음 등 점검	양호
	휠체어	15	바퀴, 브레이크 작동 상태	양호	물품보관실-13, 5404-1, 5408-1 2018.06.20.-공기주입(3대)
			발판 유지상태	양호
	IV pole대	11	바퀴, 걸이 등 작동 상태	양호	10개-사용 중(5401-2, 5402-1, 5403-1, 5405-1, 5406-2, 5407-3), 물품보관실 1
	워커	9	바퀴 등 작동 상태	양호	소형7(물품보관실) 대형2(물품보관실1, 5408-1)
	지팡이	2	파손 여부	양호	(물품보관실1, 5408-1)
	낙상감지센터 (매트, 휴대수신기)	2	파손 여부	양호	신규(린넨실 2개)
			작동 상태	양호
	이동식 변기	7+1	파손 여부	양호	신규-7개(물품보관실) 기존-1개(물품보관실) PS실 1개(제외)
			작동 상태	양호
	혈당기	1	작동 상태	양호	(B팀 처치카)
			모니터링 값 점검	양호
	목욕의자	2+1	파손 여부	양호	신규-2개(물품보관실-2) 기존-1개(샤워실)
			작동 상태	양호
	세발기	2	파손 여부	양호	신규(린넨실)-2개
			작동 상태	양호
	이지무브	1	파손 여부	양호	신규(린넨실)
			작동 상태	양호
	※ 미니저울(수액주입량 체크용) 2, 침대 35개(3mode,2017.12.11), 목욕침대 1개(2017.12.14), 이동식 카트(3, 2017.12.11), Enema 캔 1, 온장고 1, 헤어드라이기 2개(2018.03.09.), 장기바둑세트 2개(2018.03.12.) ※ 노린스 샴푸 1, 노린스 바디 9, 구강칫솔 1박스(250개)-소진 : 린넨실 ※ 장갑업제대 7쌍(관리 수 5쌍, 여유분 2쌍) : 린넨실, 휠체어 안전벨트 10개(1개 고장) : 린넨실5, 스테이션5(메인2, 서브3)

끝.