■ 계량에 관한 법률 시행령 [별표 9] <개정 2019. 5. 28.>
형식승인ㆍ검정기관 등의 시험ㆍ검정설비 기준 (제13조제3호, 제23조제2호 및 제24조제2호 관련)
계량기의 종류	설비명	설비규격	형식승인기관	재검정 수행 지방자치단체	검정기관ㆍ자체검정사업자
13. 전기자동차 충전기	가. 검사실	온도 (23 ± 2) °C, 상대습도 (40 ~ 70) % ± 10 % 유지가 가능할 것	○	○	○
	나. 기준전력량계	1) 완속 충전기: 충전 전력량 측정 정확도가 3상(three phase)으로 역률 1.0에서 0.1 % 이내의 것, 교류전압 (0 ~ 300) V, 교류전류 (0 ~ 40) A, 위상 (0 ~ 360)°, 주파수 (45 ~ 65) Hz를 측정 가능할 것, 2) 급속 충전기: 충전 전력량 측정 정확도가 0.1 % 이내의 것, 직류전압 (0 ~ 500) V, 직류전류 (0 ~ 120) A를 측정 가능할 것	○	○	○
	다. 허부하 발생기(시험용 전력공급장치)	1) 완속 충전기: 교류전압 (0 ~ 300) V, 교류전류 (0 ~ 40) A, 위상 (0 ~ 360)°, 주파수 (45 ~ 65) Hz의 전력을 단상(single phase) 및 3상(three phase)으로 발생할 수 있을 것 2) 급속 충전기: 직류전압 (0 ~ 500) V, 직류전류 (0 ~ 120) A의 전력을 발생할 수 있을 것	○	○	○
	라. 고조파 발생기	1) 제5고조파 교류전류를 위상각 0°에서 정격의 (0 ~ 40) %까지, 전압을 위상각 0°에서 정격의 (0 ~ 10) %까지 포함하여 시험할 수 있을 것 2) 교류전류가 위상각 90° 및 270°에서 발생되어 홀수고조파 전류 시험이 가능할 것, 매 4주기 중 전류 위상각 0°에서 매 2주기마다 발생되는 부조파(1보다 작은 고조파 차수의 비정수배(非整數倍) 고조파 성분) 시험이 가능할 것 3) 반파정류(교류전압의 정(+) 또는 부(-)의 한 쪽만을 이용하는 정류방식)된 전류를 인가하여 직류 및 짝수고조파 시험이 가능할 것	○
	마. 외부자기영향시험기	1) 연속적 자계유도(magnetic induction) 시험: 기자력(magnetomotive force)은 1 000 AT 일 것 2) 전원 주파수 자계유도(magnetic induction) 시험: 자화코일(magnetic coil) 지름 1 m 일 것, 기자력 400 AT 일 것	○
	바. 항온항습기	1) 온도: (-30 ~ 130) °C ± 2 °C 이내일 것 2) 상대습도: (40 ～ 85) % ± 5 % 이내일 것 3) 전기자동차 충전기 오차시험 장치와 함께 시험할 수 있도록 구성할 것	○
	사. 온도기록계	최소 4개 채널을 가지고, 온도 측정범위가 (-50 ~ +150) °C 일 것	○
	아. 온도계	(-10 ~ 100) °C 구간의 온도가 0.1 °C까지 측정이 가능할 것	○
	자. 오실로스코프	100 MHz까지의 파형 관측이 가능할 것	○
	차. 차폐실	차폐효과는 다음을 만족할 것 1) 저주파영역에서는 14 kHz에서 60 dB 이상, 200 kHz에서 80 dB이상일 것 2) 공진(共振, resonance)영역에서는 30 MHz에서 100 dB 이상일 것 3) 고주파영역에서는 400 MHz, 1 GHz 및 18 GHz에서 각 100 dB 이상일 것	○
	카. 정전기 방전시험기	접촉방전 8 kV, 대기방전 15 kV 가능할 것	○
	타. 순간전압 강하시험기	강하(100 % 및 50 %), 주기(1사이클 및 2사이클), 간격(10 s)의 측정이 가능할 것	○
	파. 급과도 버스트 시험기(fast transient burst tester)	첨두치(peak value) (1 ~ 4) kV, 상승시간 5 ns, 하강시간 50 ns의 펄스를 5 kHz(4 kV의 경우 2.5 kHz)로 15 ms 동안 300 ms 주기로 인가하여 시험할 수 있을 것	○
	하. 전도성고주파 장해시험기	1 kHz의 정현파로 80 % 진폭변조된 150 kHz ~ 80 MGz 고주파장해 내성 시험이 가능할 것	○
	거. 고주파전자기시험기	1) 1 kHz 정현파로 80 % 진폭변조된 (80 ~ 2 700) MHz의 고주파 전자기 내성 시험이 가능할 것 2) 폭과 높이 각 3 m, 길이 7 m 이상인 전자기 차폐실에 설치되어 폭과 높이 각 1.5 m 범위에 균일한 전자기장을 형성할 수 있을 것	○
	너. 고주파장해측정기	150 kHz ~ 2 GHz의 고주파 측정이 가능할 것	○
	더. 서지시험기	1) 전압 (1.2/50) μs, 전류 (8/20) μs 파형이 형성될 것 2) 서지 전압은 (0 ~ 4) kV까지 가능할 것	○
비고: 형식승인기관, 검정기관, 재검정의 수행기관 및 자체검정사업자은 계량기별 업무범위에 해당하는 시험ㆍ검정설비를 갖추면 된다. 다만, 재검정을 수행하는 지방자치단체는 시험ㆍ검정설비를 보유한 자와 별도로 계약을 한 경우 외부 시험ㆍ검정설비를 활용할 수 있다.