환경부 수질수생태과-000호('23.12.18.)

수질자동측정기기 운영관리 업무지침

2023. 12. 18.

차     례

Ⅰ. 목   적	1

Ⅱ. 적용범위	1

1. 적용대상	1

2. 적용장비	1

Ⅲ. 운영·관리요령	2

1. 적용대상별 준수사항	2

2. 측정소 출입관리	3

3. 측정기기 관리	4

4. 부대시설 관리	9

Ⅳ. 자료관리	9

1. 관제시스템 입력사항	9

2. 수질기준 측정자료의 수치 맺음	9

3. 강우시 공공하수처리시설의 측정자료 관리	10

Ⅴ. 붙임	12

1. [별표 제1호] 개선사유서 등 제출시기 및 표준 점검시간	12

2. [별표 제2호] 상황별 업무처리 요령(일반점검, 자동측정자료 이상발생 등)	13

3. [별지 제1호 서식] 수질자동측정기기 부착 사업장 관리현황	14

4. [별지 제2호 서식] 수질자동측정기기 부착시설 세부현황	15

5. [별지 제3호 서식] 수질자동측정기기 부착사업자 행정처분 현황	16

6. [별지 제4호 서식] 자동시료채취기 체크리스트	17

수질자동측정기기 운영관리 업무지침

Ⅰ. 목 적

수질자동측정기기의 적정한 유지관리 및 업무처리의 효율성을 제고하기 위함

Ⅱ. 적용범위

1. 적용대상

가. (측정기기부착사업자등) 물환경보전법(이하 “법”이라 한다) 제38조의2제1항에 따른 측정기기를 부착하여야 하는 자

※ (용어 정의) 본 지침의“측정기기부착사업자등”은 법 제38조의6의 “측정기기 관리대행업자”를 포함하여 통칭한다.

나. (시·도지사등) 법 제74조 제1항 및 동법 시행령 제81조에 따른 시·도지사 및 유역(지방)환경청

다. (한국환경공단) 법 제74조 제3항 및 동법 시행령 제84조에 따라 위탁 업무를 수행하는 기관

2. 적용장비

가. (측정기기 및 부대시설 등) 법 시행령 제35조제1항 및 별표7에 따라 측정기기부착사업자등이 부착하여야 하는 측정기기의 종류

구 분	종 류
수질자동측정기기	① 수소이온농도(pH) ② 총유기탄소량(TOC) ③ 부유물질량(SS) ④ 총질소(T-N) ⑤ 총인(T-P) 항목에 대한 측정기기
부대시설	① 자료수집기 ② 자동시료채취기
적산전력계	-
적산유량계	① 하·폐수적산유량계 ② 용수적산유량계

나. (시료채취조, 무정전 전원공급장치(UPS), 시료채취펌프) 수질오염공정시험기준(수질연속자동측정기기 설치방법)에 따라 측정기기를 안정적으로 운영하기 위한 기타 장비

Ⅲ. 운영·관리요령

1. 적용대상별 준수사항

구 분	측정기기부착사업자등	시·도지사등	한국환경공단
준수사항	1) 금지행위 - 고의로 측정기기를 정상 작동하지 않게 하는 행위 - 정상적으로 작동하지 않는 측정기기를 정당한 사유없이 방치하는 행위 - 측정결과를 누락시키거나 거짓으로 측정 결과를 작성하는 행위 2) 운영·관리기준 - 측정기기가 수질오염 공정시험기준에 부합 되도록 유지 - 형식승인을 받은 측정 기기 부착, 주기적으로 정도검사를 수행 - 자동측정자료(측정상수포함)를 관제 센터로 상시 전송 - 측정기기 현황을 관제센터로 전송 - 점검 및 교정내용을 관제센터로 전송 3) 동일업체 위탁금지 - 측정기기 관리대행업과 처리시설 위탁운영의 동일업체 위탁금지	1) 지도·점검 - 측정기기의 운영상황 및 관리 기준 준수여부 확인 2) 행정사무 - 개선계획서 접수,확인 - 배출부과금의 부과, 징수 - 조치명령, 개선명령 등 행정처분 3) 보고 - 환경부 위임 사무 보고 (본 지침 서식1∼3활용)	1) 전산망(관제시스템) 운영 - 자동측정자료 관리·분석 - 사업장 정보 및 부과금, 행정처분 내역 관리 2) 측정기기 적합 설치 확인 - 통합 및 정도확인시험 수행 3) 개선사유서 관리 - 개선사유서 접수·검토 4) 기술지원 - 측정기기 적정 설치· 유지·관리를 위해 실시
법적 근거	· 법 제38조의2 제4항 · 법 제38조의3 · 시행규칙 제50조	· 법 제68조 · 법 제71조 · 시행령 제81조, 제83조 · 시행규칙 제101조 · 시행규칙 제107조	· 법 제74조 제3항 · 시행령 제84조 제2항 · 시행규칙 제52조의2

※ (측정기기 관리대행업자) 제38조의8 및 동법 시행규칙 제52조의4를 준수

2. 측정소 출입 관리

가. 측정소 보안조치

1) 별도의 공간(천장을 포함한 모든 벽면이 막힌 구조)으로 분리

2) 출입여부가 확인될 수 있도록 안면인식장치 등 출입관리장치를 설치

3) 창문을 통하여 출입이 가능한 경우, 방범창 또는 센서 등을 설치

4) 시료채취조와 측정기기 운영상황을 확인할 수 있도록 측정소 내부에 CCTV 설치

.

나. 출입조건

1) 출입 가능시간 : 08:00~22:00(단, 다음의 경우에 한하여 그 외시간에도 출입 가능)

· 화재, 정전 등 불가항력적인 사고가 발생한 경우 : 사후 개선사유서 제출

· 야간순찰(육안점검, 30분이내) : 개선사유서 사전 제출 후 승인 처리된 경우

· 그 밖에 환경부장관이 인정한 경우

※ 정당한 사유없이 제한시간에 출입한 사업장은 관제센터 집중모니터링 대상으로 관리

2) 출입대상 : 공단에서 운영하는 출입관리시스템에 등록된 자

3) 출입목적 : 측정기기 및 부대시설 개선·점검 목적 외 출입 금지

다. 출입현황 관리

1) 측정기기부착사업자등은 측정소 보안점검을 주기적으로 실시

2) 측정기기부착사업자등은 측정소를 출입하기 전, 개선사유서 승인 처리 확인(사전 제출) 또는 개선사유서 제출기한 확인(사후 제출)

3) 실제 출입(점검)자가 개선사유서 작성․제출

4) 한국환경공단은 출입관련 현황을 확인할 수 있도록 전산망 구축·운용

라. 출입관련 지도·점검

1) 출입관리장치 정상 작동여부 및 그 외 보안조치 점검

2) 출입현황자료를 지도·점검에 활용

3) 보안조치 강화가 필요한 경우, 별도의 추가 조치 지시

마. 출입관리시스템 및 CCTV 관리

1) 측정소 출입을 위한 마스터키는 긴급상황 등에 제한적으로 사용하며, 마스터키 고장·분실 및 인식장애 등 문제 발생 시 관제센터와 연락을 통한 조치

3) 고의로 CCTV 조작 및 훼손 우려가 있는 경우, 현장검증 등 실시

3. 측정기기 관리

가. 측정기기 적정관리

``

측정기기부착사업자등은 설치된 측정기기의 측정원리, 기능, 비상시 조치요령 등을 숙지하고 표준점검 시간(별표1)에 따라 주기적으로 관리

나. 측정기기 개선(개선계획서)

1) (제출사유) 시행령 제40조제1항 각호의 사유로 측정기기를 개선하는 경우

제 출 대 상	제출시기
· 측정기기 및 부대시설의 개선·변경 또는 보수가 필요한 경우 · 자료수집기 기능 중 현장 확인이 필요한 경우(측정기기와의 호환성)	개선일 24시간 이전
· 돌발적인 사고, 단전, 단수, 천재지변·화재 및 그 밖의 불가항력적인 사유로 측정기기가 적정하게 운영될 수 없는 경우 ※ 단, 일시적인 장애로 즉시 측정기기 적정·운영이 가능한 경우, 개선사유서 제출	적정운영이 불가한 때부터 48시간이내

2) (일정 관리) 측정기기부착사업자등은 조치명령 또는 시행령 제40조에 따라 개선계획서를 제출하고 개선을 시작하는 경우, 개선시작일 전까지 관제시스템에 개선계획서 내용을 등록(개선계획서 첨부)하고, 개선완료 후 개선 완료보고서를 추가 첨부하여 개선일정을 전산화 관리

3) (개선경과관리) 측정기기부착사업자등은 사업장의 개선기간이 1개월 이상일 경우, 개선시작일 기준 익월부터 매월 15일마다 진행된 개선내용을 관제시스템에 입력하고, 시·도지사등은 그 내용을 확인·검토하여 필요시 지도·점검등을 실시하는 등 주기적으로 개선 경과 확인

다. 측정기기 개선(개선사유서)

1) (제출사유) 경미한 사유(시행규칙 별표14의2)로 인해 측정기기 이상이 발생하는 경우

※ (자료수집기) 디자인 변경, 오타수정 등 단순 프로그램 개선으로 버전 변경이 필요한 경우 개선사유서로 처리하고 프로그램 버전 확인

2) (개선기간) 7일 미만(개선기간을 초과할 경우, 행정처분 조치)

※ 정당한 사유 없이 개선기간을 초과할 경우, 행정처분 조치(개선계획서로 전환 불가) 단, 원인 규명 결과, 개선계획서 사유에 해당할 경우, 개선계획서 전환 가능

3) (절차) 개선사유서 제출은 아래와 같이 사전제출과 사후제출로 구분

가) (사전제출) 개선사유서 제출(개선시작일 3일 전) ⇨ 검토(한국환경공단) ⇨ 승인 또는 반송(개선시작일 전) ⇨ (승인)개선시작 또는 (반송)자료보완 또는 개선계획서 전환

나) (사후제출) 점검 및 조치 ⇨ 개선사유서 제출(“측정자료에 이상이 발생한 시점”부터 24시간 이내) ⇨ 검토(한국환경공단) ⇨ 승인 또는 반송(자료보완 또는 개선계획서 처리로 전환)

라. 상대정확도시험

1) (시험방법) 시료채취방법, 시험방법 등 수질오염공정시험기준에 따라 실시

※ (시료채취지점) 시료는 수질TMS 측정소의 시료채취조에서 채취

2) (수(手)분석값 활용) 시․도지사등이 지도점검 시 실시한 상대정확도 결과가 부적합일 경우, 자동측정자료 대신 수분석값으로 대체하여 아래 기준표와 같이 행정처분을 판정

구 분	상대정확도시험		행정처분
상대정확도적합여부	측정기기 측정값	수(手)분석 값	배출기준 초과여부	운영·관리기준 준수여부
적 합	기준초과	기준초과	측정기기 24시간 평균자료	준 수
	기준이내	기준초과
	기준초과	기준이내
	기준이내	기준이내
부적합	기준초과	기준초과	대체자료* 적용하여 판정	미준수
	기준이내	기준초과
	기준초과	기준이내
	기준이내	기준이내		재시험(1회) 실시 후 판정

※ 수질 변동성이 커 주시험방법과 배출기준에 의한 방법을 채수한 시료마다 각각 적용하는 경우 두 시험방법의 기준을 모두 만족해야 함

3) (재시험 조건) 시험항목의 상대정확도 시험결과가 부적합이지만 자동측정자료와 수(手)분석 값 모두 “배출기준 이내”인 경우

4) (재시험 절차) 시·도지사등은 측정기기부착사업자등에게 개선기간(2주 이내)을 부여하고, 상대정확도시험 부적합 항목에 한하여 재시험 기회를 1회 부여

※ 상대정확도 부적합판정에 따른 행정처분 이행완료 후 동일 항목 부적합시, 재시험 부여 가능

마. 측정기기 교정

1) (시기) 측정기기 시약을 교환하거나 자동측정자료와 수질오염공정시험기준 수(手)분석방법에 의한 측정자료 간 차이로 상대정확도 기준을 유지하기 어렵다고 판단한 경우

2) (절차) 아래 사유별로 절차를 구분하여 시행

가) (시약교환) 개선사유서 제출(측정기기부착사업자등) ⇨ 내용 검토·승인(한국환경공단) ⇨ 시약교체 및 교정 실시(측정기기부착사업자등) ⇨ 교정내역 관리*(측정기기부착사업자등) ⇨ 교정 사업장 모니터링(한국환경공단)

나) (측정부정확) 수분석 실시(측정기기부착사업자등) ⇨ 교정여부 판단(측정기기부착사업자등) ⇨ 개선사유서 제출(수(手)분석 결과문서** 첨부, 측정기기부착사업자등) ⇨ 내용 검토·승인(한국환경공단) ⇨ 교정 실시(측정기기부착사업자등) ⇨ 교정내역 관리(측정기기부착사업자등) ⇨ 교정 사업장 모니터링(한국환경공단)

*  (교정내역관리) 측정기기부착사업자등은 교정 후 개선사유서에 교정(시약교환) 전·후 수분석값, 자동측정자료, 상대정확도값을 포함하여 입력·관리

** (수분석결과문서) 본 지침 상대정확도시험 방법에 의하여 측정한 수분석결과를 기록한 문서를 개선사유서 제출 시 첨부

3) (교정방법) 제작사에서 배포한 취급설명서에 따라 실시

4) (모니터링) 한국환경공단은 측정기기 교정을 실시한 사업장의 농도 및 측정상수 변화 등을 모니터링하여 교정내용의 적합성을 확인

바. 측정기기 부착해제(부유물질(SS))

1) (해제 사유) 측정기기와 수질오염공정시험기준의 측정방법 차이에 따라 부유물질량을 정상적으로 측정하기 어렵다고 판단한 경우

2) (절차) 부유물질 측정기기 부착해제 사유를 증명할 수 있는 자료 제출(→관할 시·도지사등) ⇨ 심의위원회 심의(시·도지사등) ⇨ 결과 통보

부착해제 신청/접수	⇨	심의위원회 개최	⇨	결과통보
측정기기부착사업자등 □ 시·도지사등		시·도지사등		시·도지사등 □ 측정기기 부착사업자

※ (기술검토 요청) 필요시, 시·도지사등은 제출된 자료의 기술적 자문을 요청하여, 심의 시 참고자료로 활용(국립환경과학원, 한국환경공단 기술검토위원회)

3) (관리방안) 부착 해제 시, 측정기기부착사업자등은 부유물질량 검사를 매일 1회 이상 실시하고 그 결과를 하수도법 시행규칙 별지서식 제4호 (방류수수질 등의 검사 관리대장) 등 사업장 유형(공공하수, 공공폐수, 배출사업장)별로 수분석 결과를 기록하는 문서를 활용하여 관리

사. 모니터링 강화

1) (현황분석) 한국환경공단은 사업장의 출입현황, 점검시간, 측정자료, 측정상수 등에 대한 이상자료를 선별·분석하여 필요시 시·도지사등과 환경부장관에게 보고하고 상시 확인할 수 있도록 관제시스템을 통해 자료 제공

2) (활용) 시·도지사등은 한국환경공단의 분석 결과를 추가 검토하여 필요시 현장조사 실시 후 행정처분, 과태료 등 결과를 관제시스템에 매월 입력·관리

4. 부대시설 관리

가. 자료수집기 관리

1) (관리사항) 측정기기부착사업자등은 측정자료의 생성·저장과 관제센터로 자료전송 여부 등을 주기적으로 점검 실시, 한국환경공단은 관제시스템에 측정자료가 누락없이 수신될 수 있도록 네트워크 및 서버 관리 철저

2) (개선절차) 자료수집기 프로그램 버전을 변경·개선할 경우, 제작사는 한국환경공단의 검토·확인(확인문서 발급)을 받고, 측정기기부착사업자등은 개선계획서 또는 개선사유서 제출시 한국환경공단에서 발급한 확인분서를 첨부

나. 시료채취조

1) (수질관리) 시료채취조 내 수질은 최종 방류구 수질을 대표하여야 하며, 최종방류수 시료채취지점과 시료채취조 구간에는 별도의 시설물(희석배관, 보조수조, 희석탱크 등) 설치 불가

2) (주요 점검사항) 다음 사항에 대해 중점 관리 필요

· 부유물질로 인한 측정값 신뢰도 저하가 우려되어 100㎛ 이상 공극을 가진 여과시설 설치(부유물질 항목 제외)의 적절성 확인

· 체류시간* 5분 이내 확인

* (체류시간) 최초 시료채취조에 도입된 시료가 최종 월류되어 배수되기까지의 시간

· 내부 칸막이 설치 시, 수조 내 균질 혼합(하부 개방) 여부 확인

다. 자동시료채취기

1) (관리사항) 측정기기부착사업자등은 자동시료채취기 가동상태 확인, 소모품 점검 등 정기적인 관리 <별지4 참고>

2) (활용방안) 수질기준 초과 및 측정기기 비정상여부 판정을 위해 활용

가) (채수자) 시·도지사등, 한국환경공단, 측정기기부착사업자등

※ 단, 측정기기부착사업자등이 비정상자료 의심상황이 발생하여 원격채수를 실시한 경우, TMS실 출입금지(공단 사업장 담당자와 통화 후 출입가능)

나) (채취방법) 관제시스템 원격채수 기능을 활용하여 채취 시 30분 간격으로 4회 채취(2시간)

※ (출입제한시간 채취횟수 제한) T시간∼T+α시간까지 초과하더라도 T시간(1회)에 한하여 채수

다) (분석의뢰) 측정자료 분석 결과로 비정상여부를 판정할 수 없는 경우, 시·도지사등 또는 한국환경공단이 시료 수거 후 분석기관에 의뢰

라) (활용) 자동측정자료와 분석기관의 오염도검사결과를 비교하여 비정상측정자료 여부를 판정하는데 활용

라. 고압가스 저장시설

1) (설치기준) 고압가스 저장용기를 실내에 보관할 경우 고정지지대를 설치하여 움직이지 않도록 하고 누출 등 사고예방을 위해 환기시설 또는 출입부 주변에 보관. 단, 실외보관이 불가피한 경우 측정소 인근에 직사광선을 피하고 환기가 잘되는 별도의 공간이나 보관함을 마련하여 훼손되지 않도록 보관

2) (관리사항) 가스저장시설에는 필요시 가스누출감지기, 긴급 차단장치 등을 설치하여 누출사고를 예방해야 하며, 인화성 물질의 반입을 금지하고 취급에 주의

.

Ⅳ. 자료 관리

1. 관제시스템 입력사항

가. (사업장 정보관리) 측정기기부착사업자등은 측정기기 교체, 정도검사 등 특이사항 발생 시 반드시 관제시스템에 입력. 그 외 사업장 기본정보, 방류구 정보 등 현황관리 철저

※ (관련법령) 물환경보전법 시행규칙 제50조 제4호

나. (처분 내역관리) 시·도지사등은 아래 사항에 대해 반드시 관제시스템 입력

· 수질 TMS 관련 행정처분 내역(과태료, 개선명령, 조치명령 등)

· 수질TMS 배출부과금 부과 및 집행 내역

2. 수질기준 측정자료의 수치 맺음

가. (자동측정자료의 유효숫자) 「수질오염공정시험기준」시험방법과 연속 자동측정방법에 따라 부유물질(SS), 유기물질(TOC), 수소이온농도(pH) 항목은 소수점 첫째자리까지, 총질소(T-N), 총인(T-P) 항목은 소수점 셋째자리까지 표기

나. (배출기준 초과 판별을 위한 수치 맺음법) 행정자료 활용을 위한 24시간 평균치 생성방법은 항목별 자동측정자료 유효숫자와 동일하게 적용

항 목	배출기준	예 시
		전송값	맺음법	초과여부
TOC	25㎎/L 이하	24.9	24.9	-
SS	10㎎/L 이하	10.0	10.0	-
TN	20㎎/L 이하	20.001	20.001	초 과
TP	0.2㎎/L 이하	0.215	0.215	초 과

3. 강우시 공공하수처리시설의 측정자료 관리

가. (시료채취지점 선정) 하수도법 시행규칙 제10조에 따라 공공하수처리시설에서 강우시 유입량이 시설 처리용량 이상으로 유입되어 방류수수질기준을 준수하지 못하더라도 과태료, 행정처분(개선명령) 제외, 단, 측정기기의 시료채취지점은 시설용량을 초과하여 유입되는 하수가 1차 침전 후 By-pass되는 지점 후단에 위치

* “By-pass”란 공공하수처리시설에서 하수관거가 합류식인 경우 집중호우 시 설계 하수량보다 많은 하수량이 유입되어 공공하수처리시설의 기능이 상실될 우려가 있으므로 최종처리하지 않고 방류되는 경우를 말함.

[강우시 배출부과금 산정을 제외할 수 있는 경우]

· By-pass 합류지점이 시료채취지점과 유량계 전단에 위치하는 경우: 강우에 의하여 시간당 방류유량이 시간당 처리용량(시설용량의 24분의1) 보다 이상인 경우, 사업장 여건을 고려하여 오염물질 항목의 자동측정자료에 대한 배출부과금 산정 시 제외할 수 있다.

· By-pass 합류지점이 유량계와 시료채취지점 사이에 위치하여 방류유량을 알 수 없는 경우: 강우에 의하여 시간당 방류유량이 시간당 처리용량(시설용량의 24분의1) 보다 이상인 경우를 증명할 수 있는 증빙자료(자동 기록된 유입유량 등 강우를 확인할 수 있는 자료)를 제출받아 사업장 여건을 고려하여 오염물질 항목의 자동측정자료에 대한 배출부과금 산정 시 제외할 수 있다.

나. (측정자료 활용) 한국환경공단은 강우시 시간당 처리용량을 초과하여 예외가 인정된 자동측정자료는 별도로 관리하여 오염총량 삭감량 등으로 활용될 수 있도록 제공,

시·도지사등은 오염총량 삭감량 확인 시 수질TMS의 오염물질 농도, 처리유량 등 활용 가능

※ 처리유량을 객관적으로 인정받기 위해서는 시간당 시설용량을 초과하여 유입되는 하수로서 1차 침전후 by-pass되는 방류량을 관제센터로 전송하여야 한다.

※ 강우 영향에 따른 예외 인정 요청 시 제출자료 목록

<최초 제출 시>

① 1차침전 처리 후(또는 생물반응조 전단) By-pass 시설이 설치되었음을 증빙하는 자료(도면 등)

② ‘하수도통계’ 등 공식자료를 기준으로, 공공하수처리시설에 합류식 처리구역이 있거나 하수관로 중 합류식 관로가 있음을 증빙하는 자료

③ 강우 종료 후에도 강우의 영향이 지속되는 경우 이를 증빙하는 자료
(예시: ‘하수관거 침입수 및 유입수 산정 표준 매뉴얼(환경부)’에 따라 강우강도에 따른 강우영향일 분석자료 등)

<예외 인정 요청 시마다>

① 하수처리구역 내 강수가 있었음을 증빙하는 자료(기상청 자료 등)

② 강우에 의해 예외적용 요청기간(예시: ‘00년00월00일 00시 ～ ’00년00월00일 00시)

다. (지도·점검 유예) 공공하수처리시설의 정기 지도점검에 따른 상대정확도 시험은 강우시 또는 강우 직후에 우수가 유입되는 등 시설용량을 초과하여 하수가 유입되어 By-pass되는 경우에는 미실시

※ 하수도법 제2조제9호의2에 따른 간이공공하수처리시설을 설치하여 운영하는 경우 “가∼다”항 미적용

「간이공공하수처리시설 설치 및 운영관리지침(2015.1.)」에 따라 Ⅰ,Ⅱ지역의 합류식 지역내 500㎥/일 이상 공공하수처리시설에 신규 설치하여 운영하는 간이공공하수처리시설에서 처리 후 방류되는 하수에 대해서는 소독을 실시한 후 수질TMS 후단에서 공정수와 합류하여 방류하거나 별도 방류관로를 통해 방류할 수 있음

[별표 제1호] 개선사유서 등 제출시기 및 표준 점검시간

구 분		주 기	측정기기 이상 발생 사유 (또는 점검내용)	제출 시기	표준 시간	비 고
일반 점검		2회/주	․측정기기 가동상태 확인 ․시료채취조 청소 ․전극세척 ․자동시료채취기 점검(체크리스트 작성)	점검일 3일전	2시간	- 필요시 점검항목(교정 포함)을 일반점검에 가산하여 조치 - 고장수리(A/S 포함)는 제작사가 측정기기부착사업자등과 함께 출입하여 해당업무 수행 가능 ※ 출입가능시간(08:00∼22:00)에 한하여 실시
	소모품 점검	필요시	․튜브류 점검 ․시약 점검 ․소모품 점검		1시간
	소모품 교체	필요시	․펌프, 튜브류, 시약 등 소모품을 교체할 경우		2시간
	고장 수리	필요시	․고장으로 인한 점검, 부품 교체 및 수리 등		2시간
	교정	2회/월	․영점/스팬 교정, 성능확인		3시간
육안(야간) 점검		필요시	․측정기기 가동상태 육안 확인		30분	- 출입제한시간(22:00∼익일08:00)내 개선사유서 승인 처리된 건에 한하여 시행 가능
지도·점검		해당시	․측정기기 및 부대시설 점검	점검일 이후 24시간이내	점검 시간	- 관계공무원, 한국환경공단 지도·점검
자료수집기 버전개선		필요시	․자료수집기의 프로그램 수정 ․계산방식이 변경되는 경우 ․디자인, 자료저장위치 등 버전 변경이 필요한 경우	개선시작일 3일전	1시간	- 자료수집기 버전 확인 결과서 첨부 ※ 출입가능시간(08:00∼22:00)에 한하여 실시
자동측정자료 미수신		필요시	․자료수집기 점검, 전기설비 자체점검, 수전설비보완공사, 전기안전점검 등	점검일 3일전	계획 작업 시간	- 사업장 작업계획 결제문서 등 첨부하여 사유서제출 - 출입가능시간(08:00∼22:00)에 한하여 실시하되, 야간 작업이 불가피할 경우, 관할 행정기관 승인 문서 추가 첨부 ※ 특정(정전, 화재등 천재지변) 또는 불특정 원인으로 결측시 48시간 이내 자체개선계획서 제출
정도검사		필요시	․검사를 위한 사전 준비 등	검사일 확정 후 24시간 이내	준비 시간	- 정도검사 정보를 관제시스템에 입력 - 사전준비기간은 3일 이내로 실시
			․정도검사 기간 또는 교정기간		검사 기간
			․정도검사/교정 결과, 부적합 판정일 경우	·정도검사 성적서 수령일	-	-사유발생일로부터 7일 이내 사유서 제출 -정도검사 또는 교정성적서 사본 등 근거서류 첨부
			․정도검사 미수검	·정도검사 수검일까지	-
긴급 점검	사고	발생시	․천재지변, 정전, 화재, 강우 등 사고에 의한 원인규명과 경미한 조치(야간점검 조치가능)	측정자료 이상 발생(시간) 이후 24시간 이내	4시간	(출입가능시간) - 공단 유선통보 후발생 원인 확인(증빙자료첨부)하여 공단 담당자와 개선사유서 처리 여부 결정	(출입제한시간) - 조치 가능
	상태 정보 발생	발생시 (일시정지, 통신불량, 동작불량)	․원인규명 및 경미한 조치(야간조치 불가) ․특정 또는 불특정 원인으로 자동발생				(출입제한시간) - 조치불가 ※익일 출입가능 시간대 조치

[별표 제2호] 상황별 업무처리 요령(일반점검, 자동측정자료 이상발생 등)

유형	출입가능시간 (08:00∼22:00)	출입제한시간 (22:00∼익일08:00)
일반점검	‧ 개선사유서 승인완료여부 확인 후 점검실시 ※ 계획된 점검시간 외 점검제한	‧ 점검불가
기준치 초과, 동작불량	‧ TMS실 출입제한 ‧ (한국환경공단) 측정자료 모니터링 지속, 측정자료 경향 분석하여 점검여부 판정 ※ 필요시, 자동시료채취기 채수 (수분석 의뢰) 참고자료로 활용	‧ TMS실 출입금지 ‧ (한국환경공단) 익일 주간 자동측정자료, 측정상수 등 정밀모니터링 실시 후 비정상여부 판단 ※ 필요시, 자동시료채취기 채수 (수분석 의뢰) 참고자료로 활용
미수신, 통신불량	‧ 공단 담당자에게 유선 보고 ‧ (한국환경공단) 비밀번호 부여, 점검 승인 ‧ 선(先)조치 후 개선사유서 등록	‧ TMS실 출입금지 ‧ (한국환경공단) 익일 주간(09:00∼18:00) 자동측정자료, 측정상수 등 분석, 비정상여부 판단
일시정지
화재, 침수 등 불가항력적인 사고발생	‧선(先)조치 후 개선사유서 등록	‧ (좌 동)

※ 수질TMS ARS(자동응답서비스) ☏ 1899-6238

[별지 제1호 서식]
(20 )년 수질자동측정기기 부착 사업장 관리현황
구분		허가/ 신고 현황		부착 사업장수 (개소)	위반업소수(개소)				벌칙/부과금(개소)			행정처분내역(개소)					비고
		구역	일반		계	기준 초과	운영관리 기준 미준수	기타	고발	과태료	배 출 부과금	계	개선 명령	사용 중지	폐쇄 명령	기타
공공하수 처리시설
공공폐수 처리시설
폐수배출사업장	1종
	2종
	3종
	4종
	5종
	공동방지시설

[별지 제2호 서식]
수질자동측정기기 부착시설 세부현황
관할기관	사업장 코드	사업장명	주소	방류구 번호	부착(변경) 완료일	부착(변경) 항목	행정자료 활용일	비고

※ 최초 보고 이후에는 신규 및 변경사업장에 한하여 보고

[별지 제3호 서식]
수질자동측정기기 부착사업자 행정처분 현황
구 분	사업장명	사업장 코드	업종	위반 내용		행정처분/배출부과금 내역
				위반일시	내 역	처분일시	과태료, 고발, 배출부과금 부과내역 (건수, 금액, 천원)

[별지 제4호] 자동시료채취기 체크리스트

구 분	자동시료채취기 체크 리스트
사업장명	예) OO공공하수처리시설
점검일시	예) `00.00.00 00:00~00:00
점 검 자	예) ㈜0000회사 홍 길 동
점검결과	□ 양호 □ 불량	조치사항	□ 세정 □ 교체 □ 수리
구분	내용	점검결과
		상태	조치사항
1	가동상태 확인	□양호 / □불량	□세척 □교체 □수리
2	(동절기) 결빙 확인	□양호 / □불량	□세척 □교체 □수리
3	채수병 세척상태 확인	□양호 / □불량	□세척 □교체 □수리
4	저장 온도 확인	□양호 / □불량	□세척 □교체 □수리
5	채수관 이물질 확인	□양호 / □불량	□세척 □교체 □수리
6	밸프,펌프,라인 상태	□양호 / □불량	□세척 □교체 □수리
7	작동확인	□양호 / □불량	□세척 □교체 □수리
8	누수여부 확인	□양호 / □불량	□세척 □교체 □수리
9	통신상태 확인(원격명령)	□양호 / □불량	□세척 □교체 □수리
10	시료량 확인	□양호 / □불량	□세척 □교체 □수리
(1회/월)	시료 수질 분석값 비교	□양호 / □불량	TOC	SS
			자동측정값: 분석값 :	자동측정값: 수분석값:
			T-N	T-P
			자동측정값: 수분석값:	자동측정값: 수분석값:

※ 서류로 3년 보관