2017년 유량계 신설 ․ 교체 대상

유량계명		위치	구경	형식	설치년도		검토의견	‘2017년 예산편성(안)
					유량계	전송반
중부	CB-07	성북구 정릉로24길 산100	2200	건식	2005	2014	장기사용으로 센서감도가 저하되고 수계별 유량계 형식 일관성, 1일 계측유량(280,000톤/1일), 배관구경 (2200mm), 현장조건을 감안 계측 정도 향상을 위하여 형식은 습식 으로 설치	52,000 유량계:26,000(습식)*2
	CB-08	성북구 정릉로24길 산100	2200	건식	2005	2014
	CB-09	성북구 정릉로24길 산100	1350	건식	2010	2014	1일 90,000톤, 배관구경 1350mm로 현장조건과 사업소 계측 안정화를 위하여 기존 건식유량계에서 습식 으로 교체하고 위 유량계는 노후된 CBM15 유량계로 이전 설치	19,000 유량계:19,000(습식)*1
	CBM-15	성북구 낙산길 191	300	건식	2004	2004	장기사용으로 CB-09 철거 유량계로 이설하고 PLC 등 전자/전기 제품 노후로 전송반은 2017년 교체 추진	14,000 전송반:14,000
					3	1		85,000천원
서부	SPM-13	마포구 백범로 10	700	건식	2005	2005	장기사용으로인한 센서감도가 저하 (ALC 20)되고 또한 전송반내 PLC등 전자/전기 제품노후로 시설물 안전 강화를 위해 2017년 교체 추진 (형식: 건식 singlel sensor)	25,000 유량계:11,000(건식) 전송반:14,000
	상암 증압	마포구 상암동 34-24	80	건식	2005	2009	센서 등 상태가 양호하여 2017년 이후 교체 검토	0(보류)
	SPM-12	마포구 독막로 164	1000	건식	2005	2005	센서 등 상태가 양호하여 2017년 이후 교체 검토	0(보류)
		합계			1	1		25,000천원
동부	DB-5	성동구 마장로 33길 73	1500	건식	2005	2005	장기사용으로인한 센서감도 저하로 (ALC 20)최근 2년내 3회 이상 오차 발생으로 2017년 교체추진 (형식: 건식 dual sensor)	27,000 유량계:13,000(건식) 전송반:14,000
	DB-4	광진구 구의 강변로11	1200		2015	2004	전송반내 PLC등 전자/전기 제품 노후로 시설물 안전 강화를 위해 2017년 교체 추진	14,000 전송반:14,000
	DBM-9	동대문구 답십리로309	1000		2010	2003	전송반내 PLC등 전자/전기 제품 노후로 시설물 안전 강화를 위해 2017년 교체 추진	14,000 전송반:14,000
		합계			1	3		55,000천원
북부	BBM-2	도봉구 방학1동 725-44	600	건식	2005	2016	장기사용으로인한 센서감도 저하로 (ALC 20) 계측정도 향상을 위하여 2017년 교체 추진 (형식:건식 single sensor)	11,000 유량계:11,000(건식)
	BBM-4	강북구수유3동 724-2	1200	건식	2005	2005	장기사용으로인한 센서감도가 저하 (ALC 15)되고 또한 전송반내 PLC등 전자/전기 제품노후로 시설물 안전 강화를 위해 2017년 교체 추진 (형식: 건식 dual sensor)	27,000 유량계:13,000(건식) 전송반:14,000
	BB-3	성북구 길음동 22-1	900	건식	2005	2014	장기사용으로인한 센서감도 저하로 (ALC 20)최근 2년내 3회 이상 오차 발생으로 2017년 교체추진 (형식: 건식 dual sensor)	13,000 유량계:13,000(건식)
	합계				3	1		51,000천원
강동	신설	길동중블록 세분화	1350	건식		신규	수도정비 2030 계획에 의거 길동 중블록 세분화 추진사업으로 신설 - 유량계 형식: 건식 - 구경이 1350mm로 대형배관 으로 계측정도 향상을 위해 dual sensor 권장	153,000 유량계:13,000*2대 전송반:14,000*2면 유량계실: 40,000,*2개 기타(전기/시스템)19,000
			1350	건식		신규
	합계							153,000천원

유량계명		위치	구경	형식	설치년도		검토의견	‘2017년 예산편성(안)
					유량계	전송반
남부	NB-7	금천가산디지털1로 233 남부순환도로	900	건식	2005	2005	저유속으로 오차율이 발생하였으나 센서감도 및 전송반 상태가 양호 하여 2017년 이후 검토	0(보류)
	NB-9	영등포 시흥대로611 안국약품앞	800	건식	2005	2005	장기사용으로인한 센서감도 저하로 최근3년 5회 이상 오차 발생으로 2017년 교체추진	25,000 유량계:11,000(건식) 전송반:14,000
	NBM-13	동작구 상도로3 부광약품앞	800	건식	2001	2010	장기사용으로 센서감도 저하되어 2017년 교체 추진	11,000 유량계:11,000(건식)
	NBM-11	영등포구 가마산로90길 1	400	건식	2003	2012	장기사용으로 센서감도 저하되어 2017년 교체 추진	11,000 유량계:11,000(건식)
	NBM-12	관악구 남부순환로1428 금천경찰서 건너편	1500	건식	2004	2004	장기사용으로 계측감도가 저하되고 PLC등 전자/전기 제품노후로 시설물 안전강화를 위해 2017년 교체 추진 (형식: 건식 dual sensor)	27,000 유량계:13,000(건식) 전송반:14,000
		상도3중블록				신규	유량계 신설	25,000천원
	합계				4	2		99,000천원
강서	KS-11	양천구 용왕정길 30 목동(배)	1000	건식	2005	배수지벽부 (2005)	장기사용으로인한 센서감도 저하로 최근3년 3회 이상 오차 발생하여 2017년 교체추진하고 구경 및 물량(97,000톤/1일), 현장 조건을 감안 계측정도 향상을 위하 여 형식은 습식으로 권장하고, 전송반은 배수지 RTU반 UPS 전원으로 사용하여 안전장치를 제외한 벽부형으로 부착	19,000 유량계:18,000(습식) 전송반:1,000
	KSM-5	구로구 시흥대로 529(시흥IC)	1650	건식	2010	2004	전송반내 PLC등 전자/전기 제품노후 로 시설물 안전강화를 위해 2017년 교체 추진	14,000 전송반:14,000
	합계				1	2	유량계 1대(습식), 전송반 2면	33,000천원

※ 시설/교체 대상 : 신설 2개소, 유량계 교체 14개소, 전송반 교체 10개소